INSTRUKCJA POBIERANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Kontrola skuteczności sterylizacji powinna być prowadzona w następujących przypadkach:

- okresowo, z indywidualnie ustaloną przez użytkownika sterylizatora częstotliwością

- w sytuacji podejrzenia o nieprawidłowe działanie sterylizatora

- po remoncie/usunięciu awarii urządzenia

- przy wprowadzeniu nowego rodzaju załadunku

- przy zmianie warunków procesu sterylizacji.

Sposób pobrania:

- włożyć biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji do nie mniej niż dwóch pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych  dla czynnika sterylizującego

- przeprowadzić ustalony program sterylizacji zachowując właściwe parametry sterylizacji (temperatura, czas, ciśnienie)

- wyjąć wskaźniki testowe z załadunku - opisać miejscem załadunku

- przekazać do badań  w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji, przechowując je w temperaturze pokojowej.

Do badań należy również przekazać wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji, który stanowi kontrolę żywotności drobnoustrojów zawartych we wskaźniku(opisać jako K+).