**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 3:** dostawa **urządzenia do odparowywania próbek – koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż lipiec 2021 r.**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny do pracy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Możliwość zatężania od 40 do 60 próbek jednocześnie | Blok grzejny umożliwiający zatężanie w fiolkach chromatograficznych pojemności 1,5ml, wysokości 32mm, średnicy 11,6 mm |  |
|  | Dozowanie azotu | Regulacja przepływu strumienia azotu indywidualnie dla każdego wylotu |  |
|  | Otwieranie i zamykanie dopływu azotu indywidualnie dla każdej igły |  |
|  | Regulacja położenia igieł w urządzeniu | Bez udziału użytkownika |  |
|  | Igły do dozowania azotu | Ilość igieł i ich rozmiar odpowiednie do ilości stanowisk do odparowania i pojemności naczynek stosowanych  do odparowania |  |
|  | Igły ze stali nierdzewnej |  |
|  | Reduktor gazowy | Z manometrem, kompatybilny  z urządzeniem |  |
|  | Termostat z możliwością grzania | Do temperatury minimum 100oC | Należy podać |
|  | Dokładność wyświetlana temperatury | Minimum 0,1oC | Należy podać |
|  | Wyświetlacz temperatury | Aktualnej i zadanej |  |
|  | Zasilanie | Sieciowe |  |
|  | Wąż przyłączeniowy do podłączenia koncentratora z punktem poboru azotu | Długości minimum 4m | Należy podać |
| Kompatybilny ze złączką wyjściową GYROLOK 316 DF |  |
|  | Wymiary koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu podyktowane organizacją stanowiska pracy | Długość: maksimum 70cm  Głębokość: maksimum 52cm  Wysokość: maksimum 130cm | Należy podać |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Dostępność części zamiennych | Minimum 10 lat | Należy podać |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu po zainstalowaniu w miejscu użytkowania | Wymagane |  |
|  | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | Wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | Wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej, razem z dostawą | Wymagane |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)