WSSE w Szczecinie DL Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim, F-26     wyd. II z dn. 02.01.2026                                        strona/stron 1/2

WZÓR
	WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE 

DZIAŁ LABORATORYJNY 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY W KAMIENIU POMORSKIM
72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 7   tel. 91/32-10-746

	ZLECENIE BADANIA OCENY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI


	ZLECENIODAWCA (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail)/ADRES DO PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA


	DANE WYKONUJĄCEGO 

KONTROLĘ SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

(nazwa, adres, numer telefonu)
	MIEJSCE USYTUOWANIA STERYLIZATORA
	OSOBA NADZORUJĄCA 

PROCES STERYLIZACJI

	
	
	

	TYP I DANE TECHNICZNE STERYLIZATORA
	ZASTOSOWANY WSKAŹNIK BIOLOGICZNY
(zaznaczyć właściwe)
	MIEJSCE ZAŁADUNKU

	
	( sporal A (Geobacillus stearothermophilus)
( sporal S (Bacillus subtilis)
( ………………
	……………………………
    (wpisać datę ważności) 
	· góra

· dół

· środek

· przód

· tył


	PARAMETRY STERYLIZACJI

	DATA /GODZINA PROCESU
	CZAS
	TEMPERATURA
	CIŚNIENIE
	TEST KONTROLNY (K+)

	
	
	
	
	· obecny

· brak

	ZASTOSOWANA METODA BADAWCZA
	Oświadczam, że próbka została pobrana zgodnie z instrukcją opisaną na odwrocie oraz akceptuję metodę badawczą, która będzie zastosowana przy wykonaniu badania

…………………………………………..
(data, podpis osoby pobierającej próbkę)

	PB/LEO/01 (metoda hodowlana) 
wyd.  ….… z  dnia ……………. 
	

	…………………………………………..
(data, podpis zleceniodawcy)

	wypełnia Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej

	DATA/ GODZ. PRZYJĘCIA PRÓBKI
	NUMER 
UMOWY -ZLECENIE
	STAN PRÓBKI
	KOD PRÓBKI
	NUMER SPRAWOZDANIA
	PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ PRÓBKĘ

	
	
	· bez zastrzeżeń

· inny
	DM/
	DM/
	


	INSTRUKCJA  POBIERANIA  BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI 


Kontrola skuteczności sterylizacji powinna być prowadzona w następujących przypadkach:

· okresowo, z indywidualnie ustaloną przez użytkownika sterylizatora częstotliwością 

· w sytuacji podejrzenia o nieprawidłowe działanie sterylizatora

· po remoncie/usunięciu awarii urządzenia

· przy wprowadzeniu nowego rodzaju załadunku

· przy zmianie warunków procesu sterylizacji.

Sposób pobrania:

· włożyć biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji do nie mniej niż dwóch pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych  dla czynnika sterylizującego 

· przeprowadzić ustalony program sterylizacji zachowując właściwe parametry sterylizacji (temperatura, czas, ciśnienie)

· wyjąć wskaźniki testowe z załadunku - opisać miejscem załadunku

· przekazać do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji, przechowując je w temperaturze pokojowej.

Do badań należy również przekazać wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji, który stanowi kontrolę żywotności drobnoustrojów zawartych we wskaźniku (opisać jako K+).

