Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku                         Włocławek, 23.04.2026 r. ul. Jana Kilińskiego 16
87-800 Włocławek
Numer sprawy: EA.261.4.2026
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z póź.zm.).
W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane 
z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego spektrofotometru DR 3900 bez technologii RFID wraz z wzorcowaniem zakończonym świadectwem wzorcowania w instytucji wzorcującej posiadającej akredytację dla następujących długości fali: 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali, z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 50 mm i 1 parą kuwet szklanych 10 mm oraz transportem.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Spektrofotometr DR 3900 bez technologii RFID wraz z wzorcowaniem zakończonym świadectwem wzorcowania w instytucji wzorcującej posiadającej akredytację dla następujących:
a) Długość fali:

· 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali
b) Liczba kuwet:

· z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 50 mm;
· 1 parą kuwet szklanych 10 mm
c) Tryb wyświetlacza:

· absorbancja, stężenie, skanowanie

d) Źródło światła:

· lampa halogenowa 

e) Projekcja promieniowania: 

· technika promieniowania referencyjnego, spektralna

f) Zakres długości fal:

· 320 do 1100 nm 
g) Powtarzalność długości fal:

· ±0,1 nm. 
h) Rozdzielczość długości fal

· 1 nm

i) Kalibracja i wybór długości fal

· Automatycznie

j) Zakres pomiaru forometrycznego +- ABS (zakres długości fal od 340 do 900 nm)

k) Dokładność fotometryczna 

· 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs
l) Liniowość fotometryczna

· <0,5 % do 2 Abs, 1 % przy >2
ł)  Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm

m) Światło rozproszone

· 0,1 % przy 340 nm z NaNO2

m) Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy

· 7“ TFT WVGA (800 × 480 pikseli)

n) Przechowywanie danych 

· 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)

o) Metody wstępnie programowane >220

p) Programy użytkownika – 100

q) Kompatybilność kuwet- Kuweta okrągła 13 mm, kuweta prostokątna 1 cm i 5 cm, 1-calowa kuweta okrągła, 1-calowa kuweta prostokątna

r) Wymiary (wys.×szer.×gł.) 151mm×350mm×255 mm

s) Masa – 4200g

2) Minimum 24 miesięczna gwarancja liczona od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.

3) Serwis autoryzowany przez producenta w czasie trwania okresu gwarancji.

4) Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej. 

5) Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami rekomendowany do 30 czerwca 2026 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, 
ul. Płocka 45a.

6) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5
Termin realizacji zamówienia: rekomendowany do 30.06.2026 r.
Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

	Nazwa kryterium
	Wzór

	Cena  - Waga 100
	cena oferty najkorzystniejszej brutto

-----------------------------------------------  x 100 %
cena badanej oferty brutto 


Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.05.2026 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku
Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).
Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl, EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: 
AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko
Kierownik Sekcji Administracyjnej 

imię i nazwisko
 Sławomir Lewandowski 


tel.


54-411-68-33 


w godzinach 

8:00 ÷ 14:00 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy
Dyrektor 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

we Włocławku

Zofia Ziółkowska

________________________________
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym



       ____________________________

Dyrektor PSSE we Włocławku
