OA.272.13.2026
Załącznik nr 1e do SWZ



…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.


2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część V, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata
	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Sterylizator parowy przelotowy lewostronny wraz z akcesoriami dodatkowymi i usługą wzorcowania
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	· Sterylizator musi być sterylizatorem parowym z komorą sterylizacyjną poziomą, przelotową, prostopadłościenną o przekroju kwadratowym – lewostronnym.
· Sterylizator musi posiadać wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) [mm]: 1615 x 800 x 1200 (± 5 %).
· Pojemność użytkowa komory sterylizatora musi wynosić minimum 150 litrów.
· Wymiary komory sterylizatora (wysokość x szerokość x głębokość) [mm] muszą wynosić: 400 x 400 x 950 (± 5 %).
· Oblachowanie zewnętrzne, rama oraz drzwi sterylizatora muszą być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI.
· Komora sterylizatora musi być wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg AISI, polerowanej ręcznie o chropowatości Ra ≤ 0,6 μm.
· Grubość ścian komory sterylizatora nie może być większa niż 4 mm.
· Sterylizator musi być wyposażony w pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory.
· Sterylizator musi być wyposażony w zewnętrzną sprężarkę powietrza (cichobieżną) dostosowaną do wymagań sterylizatora.
· Sterylizator musi być wyposażony w wbudowaną ciśnieniową wytwornicę pary o mocy max 18 kW (± 5 %).
· Sterylizator musi być wyposażony w system automatycznego odmulania wytwornicy pary.
· Sterylizator musi być wyposażony w elektroniczny system automatyki kontrolujący poziom wody wytwornicy pary.
· Sterylizator musi być wyposażony w wodowskaz na panelu czołowym po stronie załadowczej, umożliwiający kontrolę wizualną poziomu wody oraz czystości wytwornicy pary.
· Sterylizator musi umożliwiać suszenie próżniowe.
· Próżnia w komorze sterylizatora musi być wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym.
· Układ wytwarzania próżni nie może posiadać elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector).
· Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1.
· Drzwi sterylizatora muszą być przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu sterylizacji.
· Przy otwartych drzwiach komory sterylizatora nie mogą być widoczne elementy przenoszące napęd drzwi, np. siłowniki, łańcuchy itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości.
· Sterylizator musi posiadać zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej.
· Sterylizator musi posiadać elektryczny napęd drzwi.
· [bookmark: _Hlk174093181]Drzwi sterylizatora muszą być uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem.
· Sterylizator musi posiadać minimum 19 programów sterylizacyjnych (w temp. 121°C i 134°C) z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej.
· [bookmark: _Hlk174093222]Sterylizator musi posiadać 2 programy testowe: test szczelności i test Bowie-Dick.
· Sterylizator musi umożliwiać dokonywanie przez użytkownika zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji.
· Sterylizator musi być wyposażony w rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu.
· [bookmark: _Hlk174093159]Dostęp do ustawień parametrów procesu sterylizacji musi być zabezpieczony kodem cyfrowym.
· Procesy sterylizacji muszą być realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
· Sterylizator musi być wyposażony w system autodiagnostyki kontrolujący poprawność przebiegu procesu.
· Sterylizator musi być wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99 % cząstek większych od 0,3 µm.
· Sterylizator musi być wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej.
· Sterylizator musi być wyposażony w niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu.
· Pomiar ciśnienia w komorze sterylizatora musi być niezależny od ciśnienia atmosferycznego.
· Sterylizator musi być wyposażony w dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze sterylizatora oraz ciśnienie w wytwornicy pary, umieszczone na panelu czołowym od strony załadowczej.
· Sterylizator musi być wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD (panel sterowania) o przekątnej ekranu minimum 7”.
· Sterownik musi być wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego.
· Panel sterowania wraz z manometrami musi być umieszczony po lewej stronie komory.
· Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze muszą być w języku polskim.
· Sterylizator musi wyświetlać informacje tekstowe o zaistniałych awariach.
· Dane w sterowniku muszą być zabezpieczone przed ich utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego.
· Sterylizator musi być wyposażony w wbudowaną drukarkę igłową (drukującą parametry procesu sterylizacji), gwarantującą trwałość wydruków.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	Wyposażenie dodatkowe
	[bookmark: _Hlk175822096]Sterylizator musi być wyposażony w system załadowczy obejmujący:
· wózek wsadowy wykonany z blachy ze stali nierdzewnej – 1 sztuka,
· wózek transportowy wykonany z blachy ze stali nierdzewnej – 2 sztuki,
· kosz sterylizacyjny wykonany z drutu ze stali nierdzewnej o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) [mm]: 435 x 365 x 170 – 4 sztuki.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	Wzorcowanie
	Sterylizator musi zostać poddany wzorcowaniu spełniającemu następujące wymagania:
· wzorcowanie musi być wykonane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA na wykonywanie tego typu wzorcowania,
· zakres wzorcowania musi obejmować przestrzenny rozkład temperatury wewnątrz komory sterylizatora:
· bez załadunku sterylizatora,
· przy pełnym załadunku sterylizatora: w temperaturze zadanej 121°C i czasie sterylizacji 20 minut.
· podczas wzorcowania musi zostać ustanowiona i wykazana spójność pomiarowa wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
· świadectwo wzorcowania musi zawierać wyniki pomiarów, poprawkę lub błąd pomiaru oraz niepewność rozszerzoną pomiaru.
· wzorcowanie musi zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego.
	

	Dostawa
i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na drugie piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego.
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
· Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:
· zabezpieczenia (obróbkę) otworów montażowych blachą ze stali nierdzewnej,
· demontaż posiadanego obecnie urządzenia oraz stacji uzdatniania wody,
· przetransportowania zdemontowanych urządzeń z wykorzystaniem windy, do miejsca ich magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 6 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej:
· aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia,
· części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji (nie dotyczy przeglądów okresowych oraz materiałów zużywalnych).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta.
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· dokumentację dla potrzeb rejestracji wyrobu w Urzędzie Dozoru Technicznego w języku polskim,
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia.
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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