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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
NA DOSTAWĘ CHROMATOGRAFU GAZOWEGO Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH
 w ramach udziału w  Programie  Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadania:
•	CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH

	
 
 

1. [bookmark: _Toc9792]Zestawienie ilościowe.

	Lp. 
	Nazwa 
	Ilość 

	1. 
	CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH
	1 szt. 


[bookmark: _Toc9793]
2. Zasada równoważności rozwiązań i neutralności technologicznej. 
1. Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  
2. Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.  
3. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań lub też stosowane jest w celu wskazania aktualnie użytkowanego środowiska Zamawiającego, z którym rozwiązanie równoważne powinno być kompatybilne. 
4. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Wykonawca, który posługuje się równoważnymi certyfikatami musi je załączyć do oferty. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów. 
5. Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach. 
6. W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.  
7. Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.  
8. Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. 
9. Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania. 
[bookmark: _Toc9794]3. Wymagania ogólne. 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego Chromatografu gazowego z detektorem ECD do badań wody dla PSSE w Siedlcach. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, ubezpieczenie na czas transportu, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika oraz instalację urządzenia, jego pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem użytkownika z jego obsługi 
2. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2025 r.), nieużywany, oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, wolny od wad prawnych i fizycznych sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dokonywania dodatkowych zakupów części i akcesoriów. Spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w  opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania.  
3. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta lub innych listach prowadzonych przez producentów produktów świadczących o tym, że produkt został wycofany ze sprzedaży, wsparcie dla niego zostało zakończone lub producent zaprzestaje wydawania aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa czy też napraw dla produktu. 
4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, a jednocześnie deklaruje wsparcie techniczne i  gotowość do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu części zamiennych (przez okres nie krótszy niż 10 lat od podpisania Protokołu Odbioru).
5. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji  na I piętrze w budynku(pomieszczenia laboratorium bez dostępu windy )  

[bookmark: _Toc9795]4. CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH
Przedmiotem zamówienia jest zakup CHROMATOGRAFU GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH o następujących parametrach  i wymaganiach:
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA CO DO PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I FUNKCJONALNYC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE I WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	Uwagi

	CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY
	

	1
	1. Zestaw musi zapewnić analizę oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu, (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi
	

	
	2. Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
	

	
	3. Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz.
	

	
	4. Chromatograf gazowy i detektor muszą pochodzić od jednego dostawcy
	

	
	5. Szerokość modułu maksymalnie 350 mm
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	PIEC KOLUMN
	

	
	6. Praca w zakresie: od 40°C do  450°C.
	

	
	7. Musi posiadać możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury.
	

	
	8. Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C lub lepsza.
	

	
	9. Maksymalna szybkość grzania minimum 150°C/min.
	

	
	10. Szybkość chłodzenia od 400°C do 50°C poniżej 5 minut.
	

	
	11. Umożliwiający montaż co najmniej dwóch kolumn kapilarnych lub  pakowanych. 
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	12. Musi posiadać przynajmniej 5 stref grzania z możliwością rozszerzenia o co najmniej 2.
	

	
	13. Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim)
	

	
	14. Musi posiadać wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10’’
	

	
	DOZOWNIK PODZIAŁOWY/BEZPODZIAŁOWY DO KOLUMN KAPILARNYCH
	

	
	15. Maksymalna temperatura pracy: co najmniej 450°C.
	

	
	16. Ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar.
	

	
	17. Pełna elektroniczna kontrola przepływów.
	

	
	18. Automatyczny czujnik startu zamontowany na  dozowniku.
	

	
	19. Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi w zakresie co najmniej do 150 psi.
	

	
	20. Możliwość pracy w trybie split mode, splitless mode, pulsed split i pulsed splitless.
	

	
	21. Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim).
	

	
	22. Programowalna kontrola podziału strumienia nie gorsza niż (1 do 10 000).
	

	
	23. Regulowany przepływ opłukiwania septy.
	

	
	24. Możliwość zamontowania kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05-0,53mm
	

	
	DETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW ECD
	

	
	25. Maksymalna temperatura pracy minimum 450°C
	

	
	26. Czułość minimum 7 fg/s dla Lindanu
	

	
	27. Zakres liniowy 104  lub lepszy
	

	
	28. Częstotliwość zbierania danych:  Minimalna wartość 200 Hz, zakres częstotliwości w przedziale od 200 - 599 Hz nie jest punktowany, zakres równy lub wyższy niż 600 Hz jest punktowany.
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	29. Pełna elektroniczna kontrola pneumatyki
	

	
	30. System zabezpieczenia przepływu gazu osłonowego w przypadku zaniku napięcia sieciowego


	

	
	OPROGRAMOWANIE
	

	
	31. Umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników.
	

	
	32. Najnowsze biblioteki indeksów retencji NIST lub równoważne. (usunięto)
	

	
	33. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportu zbiorczego z wielu detektorów.
	

	
	STEROWANIE
	

	
	34. Sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera.
	

	
	35. Komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN.
	

	
	36. Oprogramowanie sterujące pracujące z wykorzystaniem baz danych
	

	
	ZESTAW KOMPUTEROWY
	

	
	37. Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta, najnowszy na rynku: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem; - pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM;- procesor osiągający w teście PassMark nie mniej niż 25000 pkt (według danych z .06.2026 r.); - dysk twardy SSD minimum 1 TB; - dysk twardy HDD minimum 2 TB; minimum 4 złącza SATA na płycie głównej;  - nagrywarka DVD lub wolne gniazdo USB umożliwiające zgrywanie danych; - minimum dwie karty sieciowe o prędkości co najmniej 1Gbit/s. - wyposażony w co najmniej 2 gniazda HDMI lub DisplayPort.
	

	
	38. System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem.
	

	
	39. Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta)
	

	
	40. Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim.
	

	
	41. Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń.
	

	
	42. Wyposażenie dodatkowe: klawiatura przewodowa, mysz przewodowa


	

	
	ZESTAW STARTOWY
	

	
	43. Zestaw do uruchomienia i rozpoczęcia pracy.
	

	
	44. Uszczelki/septy do dozownika – min. 50 szt. 
	

	
	45. Niezbędne narzędzia do wymiany kolumn.
	

	
	46. Zestaw złączek do zainstalowania kolumn.
	

	
	47. Kolumna kapilarna z fazą typu Wax / 624 (30 m, 0.25 mm i.d., 1.4 µm film thicknes) 
	

	
	
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	2
	1. Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w  wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu gazowego, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
	

	
	2. Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne musi w szczególności obejmować ustawienie oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników.
	

	
	3. Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o automatyczny podajnik próbek (opcja w przyszłości) pozwalający na ustawienie co najmniej 100 viali o poj. 2 ml i dający możliwość dozowania automatycznego w trybie SPME i ambient headspace Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy  w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek  otrzymuje 5 pkt.
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	4. Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o detektor spektrometrii mas MS (opcja w przyszłości). Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy  w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek  otrzymuje 5 pkt.

	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI

	3
	1. Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
	

	
	2. Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
	

	
	3. Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące 
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	1. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia 
w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	

	
	5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji.
	Przyjęto jako kryterium oceny oferty

	
	6. Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 120 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Zamawiającego
	

	
	7. Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (składane z ofertą) oraz certyfikaty techniczne związane z urządzeniami zawierających źródła promieniotwórcze (składane przy dostawie) 
	

	
	8. Wykonawca zapewnia zgodny z prawem obrót, transport oraz instalację/serwis urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Zamawiający może żądać przedłożenia dowodów na powyższe.
	

	
	9. Wykonawca  posiada lub będzie w posiadaniu i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędną wymaganą prawem dokumentację do wystąpienia do Państwowej Agencji Atomistyki w celu dopuszczenia do zakupu i użytkowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w  zakupionym chromatografie.
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