Załącznik nr 2 IB-EPL-01 Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Strona 1 z 1, data wydania: 2023-12-29


Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji
Sporal S
Z opakowania foliowego wyjąć torebki papierowe z krążkami sporalu S i umieścić w co najmniej dwóch różnych miejscach komory sterylizatora. Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C, należy wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 24 h dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego w temperaturze pokojowej pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 
Sporal A , Spore Strips
Włożyć wskaźniki testowe do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku. Wskaźnik należy dostarczyć do laboratorium w czasie 24 godzin (Spore Strips) lub 2 h (sporal A) od ekspozycji z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego, pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem, w temperaturze 2 – 8 °C (sporal A) lub w temperaturze pokojowej (Spore Strips).
Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do piątku             w godzinach: 730 – 1400.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Laboratoryjną Epidemiologii: tel. 
(23) 672-33-13, 672-41-63 wew. 41.
Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.


