OA.272.13.2026
Załącznik nr 1c do SWZ



…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.


2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część III, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata
	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	[bookmark: _Hlk173837304]Dostawa zestawu do filtracji membranowej próbek wody, stalowego 3-stanowiskowego wraz z pompą i akcesoriami dodatkowymi – 2 sztuki
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	Zestaw do filtracji membranowej 3-stanowiskowy:
· Listwa stalowa musi posiadać 3 stanowiska filtracyjne i umożliwiać zamienne stosowanie lejków filtracyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml oraz lejków wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemności 100 ml i 500 ml, przy czym lejki ze stali nierdzewnej muszą być mocowane za pomocą klamer zaciskowych.
· Zestaw filtracyjny musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska filtracyjne poprzez połączenie go z dodatkowym kolektorem filtracyjnym.
· Króćce do montowania lejków muszą być wyposażone w indywidualne zawory odcinające, wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji typu 316L (1.4404).
· Listwa musi być w całości przystosowana do sterylizacji: 
· w autoklawie w temperaturze co najmniej 134C przez maksymalnie 30 minut,
· poprzez wygrzewanie w temperaturze co najmniej 150C przez maksymalnie 2,5 godziny,
· poprzez opalanie płomieniem lub innymi metodami zgodnie z PN-EN ISO 8199.
· Lejki filtracyjne mocowane za pomocą klamer zaciskowych, listwa, podstawy pod filtry, klamry mocujące lejki oraz zawory muszą być wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, ułatwiającej czyszczenie i opłukiwanie powierzchni.
· Zestaw musi być dostosowany do pracy z filtrami membranowymi o średnicy 47 mm oraz 50 mm.
· Konstrukcja zestawu musi umożliwiać obsługę przez osoby prawo- i leworęczne.
· Uszczelki oraz pierścienie uszczelniające (o-ring) zastosowane w stanowiskach filtracyjnych muszą być wykonane z silikonu.
· Zestaw musi zapewnić szybkość filtracji wynoszącą co najmniej 200 ml/min przy zastosowaniu membrany o wielkości porów 0,2 µm oraz co najmniej 600 ml/min przy zastosowaniu membrany o wielkości porów 0,45 µm.
· Powierzchnia filtracyjna każdego stanowiska musi wynosić 12,5 cm2.
· Podczas filtracji próżniowej zestaw musi umożliwiać bezpośrednie odprowadzanie filtratu do odpływu, bez konieczności stosowania dodatkowego zbiornika na filtrat.
· Konstrukcja zestawu musi umożliwiać sterylne odpowietrzanie każdego stanowiska filtracyjnego po zakończeniu filtracji.
· Zestaw musi być wyposażony w pompę przeznaczoną do wytwarzania podciśnienia i bezpośredniego odprowadzania filtratu do odpływu.
· maksymalna próżnia pompy musi wynosić co najmniej 0,4 bar,
· dopuszczalny zakres temperatury pompowanej cieczy musi wynosić co najmniej od 5C do 80C,
· stopień ochrony obudowy pompy musi wynosić co najmniej IP64,
· masa pompy nie może być większa niż 1,43 kg,
· wymiary pompy (długość x szerokość x wysokość) [mm] nie mogą być większe niż: 120 x 170 x 190,  
· obudowa pompy musi być wykonana z PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM,
· wylot pompy musi być wyposażony w szybkozłącze umożliwiające łatwe podłączenie i odprowadzenie przewodu odprowadzającego filtrat,
· połączenie pompy z listwą filtracyjną musi być realizowane za pomocą przewodu wyposażonego w szybkozłącza,
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	Wyposażenie dodatkowe
	Wraz z każdym zestawem należy dostarczyć wąż silikonowy o długości co najmniej 4 mb kompatybilny z oferowanym zestawem. 
	

	Dostawa i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego.
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. 
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia.
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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