Załącznik nr 1c do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część III, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | # Dostawa zestawu do filtracji membranowej próbek wody, stalowego 3-stanowiskowego wraz z pompą i akcesoriami dodatkowymi – 2 sztuki | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | # Zestaw do filtracji membranowej 3-stanowiskowy: - Listwa stalowa musi posiadać 3 stanowiska filtracyjne i umożliwiać zamienne stosowanie lejków filtracyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego o pojemności 250 ml oraz lejków wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemności 100 ml i 500 ml, przy czym lejki ze stali nierdzewnej muszą być mocowane za pomocą klamer zaciskowych. - Zestaw filtracyjny musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska filtracyjne poprzez połączenie go z dodatkowym kolektorem filtracyjnym. - Króćce do montowania lejków muszą być wyposażone w indywidualne zawory odcinające, wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji typu 316L (1.4404). - Listwa musi być w całości przystosowana do sterylizacji: - w autoklawie w temperaturze co najmniej 134C przez maksymalnie 30 minut, - poprzez wygrzewanie w temperaturze co najmniej 150C przez maksymalnie 2,5 godziny, - poprzez opalanie płomieniem lub innymi metodami zgodnie z PN-EN ISO 8199. - Lejki filtracyjne mocowane za pomocą klamer zaciskowych, listwa, podstawy pod filtry, klamry mocujące lejki oraz zawory muszą być wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, ułatwiającej czyszczenie i opłukiwanie powierzchni. - Zestaw musi być dostosowany do pracy z filtrami membranowymi o średnicy 47 mm oraz 50 mm. - Konstrukcja zestawu musi umożliwiać obsługę przez osoby prawo- i leworęczne. - Uszczelki oraz pierścienie uszczelniające (o-ring) zastosowane w stanowiskach filtracyjnych muszą być wykonane z silikonu. - Zestaw musi zapewnić szybkość filtracji wynoszącą co najmniej 200 ml/min przy zastosowaniu membrany o wielkości porów 0,2 µm oraz co najmniej 600 ml/min przy zastosowaniu membrany o wielkości porów 0,45 µm. - Powierzchnia filtracyjna każdego stanowiska musi wynosić 12,5 cm2. - Podczas filtracji próżniowej zestaw musi umożliwiać bezpośrednie odprowadzanie filtratu do odpływu, bez konieczności stosowania dodatkowego zbiornika na filtrat. - Konstrukcja zestawu musi umożliwiać sterylne odpowietrzanie każdego stanowiska filtracyjnego po zakończeniu filtracji. - Zestaw musi być wyposażony w pompę przeznaczoną do wytwarzania podciśnienia i bezpośredniego odprowadzania filtratu do odpływu. - maksymalna próżnia pompy musi wynosić co najmniej 0,4 bar, - dopuszczalny zakres temperatury pompowanej cieczy musi wynosić co najmniej od 5C do 80C, - stopień ochrony obudowy pompy musi wynosić co najmniej IP64, - masa pompy nie może być większa niż 1,43 kg, - wymiary pompy (długość x szerokość x wysokość) [mm] nie mogą być większe niż: 120 x 170 x 190, - obudowa pompy musi być wykonana z PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, - wylot pompy musi być wyposażony w szybkozłącze umożliwiające łatwe podłączenie i odprowadzenie przewodu odprowadzającego filtrat, - połączenie pompy z listwą filtracyjną musi być realizowane za pomocą przewodu wyposażonego w szybkozłącza, Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Wraz z każdym zestawem należy dostarczyć wąż silikonowy o długości co najmniej 4 mb kompatybilny z oferowanym zestawem. |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego. - Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia. |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |