## Chromatograf gazowy - częsć 1
APARATURA LABORATORYJNA DO BADAŃ WODY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Chromatograf gazowy z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol z przystawką "Purge and Trap"
Lp. | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wymagania techniczne i funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |  | Parametry oferowane przez Wykonawwcę (wymagane podanie parametrów lub funkcji oferowanych - OPIS)
|  | TAK | NIE
I | II | III | IV | V
Chromatograf gazowy z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol z przystawką "Purge and Trap"
1. | Chromatograf gazowy GC-MS |  |  | Podać model i producenta
2. | Przystawka do przygotowania próbki metodą Purge and Trap, kompatybilna do pracy z systemem GC-MS |  |  | Podać model i producenta
3. | Zestaw musi zapewnić analizę oznaczania w wodzie zawartości 1,2-dichloroetanu, benzenu, trichloroetenu, tetrachloroetenu w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi
4. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
5. | Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz.
6. | Szerokość modułu maksymalnie 950 mm.
7. | Chromatograf gazowy i detektor muszą pochodzić od jednego producenta
A | PIEC KOLUMN
1 | Praca w zakresie nie gorszym niż od 50°C do 450°C
2 | Musi posiadać możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury.
3 | Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C lub lepsza.
4 | Maksymalna szybkość grzania minimum 150°C/min.
5 | Szybkość chłodzenia od 400oC do 50oC poniżej 5 minut.
6 | Umożliwiający montaż co najmniej trzech kolumn kapilarnych lub pakowanych.
7 | Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym - wymagany interfejs w języku polskim)
8 | Musi posiadać min. dotykowy 10’’ wyświetlacz
9 | Musi posiadać przynajmniej 5 stref grzania. Parametr stanowi kryterium oceny - K3
B | DOZOWNIK PODZIAŁOWY/BEZPODZIAŁOWY DO KOLUMN KAPILARNYCH
1 | Maksymalna temperatura pracy: minimum 450°C.
2 | Ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar.
3 | Pełna elektroniczna kontrola przepływów
4 | Automatyczny czujnik startu zamontowany na dozowniku.
5 | Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi w zakresie co najmniej do 150 psi.
6 | Możliwość pracy w trybie split mode, splitless mode, pulsed split i pulset splitless.
7 | Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim).
8 | Programowalna kontrola podziału strumienia nie gorsza niż (1 do 10 000).
9 | Regulowany przepływ opłukiwania septy.
10 | Możliwość zamontowania kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05-0,53mm
C | DETEKTOR MASOWY
1 | Detektor mas (MS) typu pojedynczego kwadrupola z bezsoczewkową ścieżką jonów i podgrzewaną optyką jonową
2 | Źródło jonów do EI wykonane z inertnego stopu z dwoma żarnikami (filamentami). Zapasowe filamenty w zestawie.
3 | Regulowana energia jonizacji w zakresie co najmniej 10-150 eV
4 | Grzanie źródła jonów w zakresie co najmniej 100 – 350°C
5 | Układ zaginania wiązki jonów w celu redukcji szumów
6 | Kwadrupolowy analizator mas wyposażony w zestaw pre- i post- filtrów w celu zwiększenia transmisji jonów
7 | Szybkość skanowania nie gorsza niż 20000 Da/s
8 | Zakres mas nie gorszy niż 2-1200 Da
9 | Powielacz elektronów wyposażony w system dynamicznego rozszerzania liniowości do co najmniej 6 rzędów
10 | Automatyczne lub ręczne strojenie detektora
11 | System próżniowy: dwustopniowa pompa turbomolekularna o wydajności minimum 310/400 L/min, chłodzona powietrzem.
12 | Czułość detektora mas limit detekcji instrumentu w trybie EI nie gorszy 1500:1 dla 1pg OFN
13 | Wymagane wszystkie niezbędne do pracy akcesoria, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.
D | OPROGRAMOWANIE
1 | Umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników.
2 | Najnowsze biblioteki widm i indeksów retencji NIST lub równoważne.
3 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportu zbiorczego z wielu detektorów.
4 | Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem GC-MS i wszechstronnej obróbki danych (ilościowej i jakościowej) z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm dla detektora mas.
F | STEROWANIE
1 | Sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera.
2 | Komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN
3 | Komunikacja z detektorem masowym poprzez interfejs USB
4. | Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta, najnowszy na rynku: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem;- pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM;- procesor osiągający w teście PassMark nie mniej niż 25000 pkt ( wg daty z dowolnego dnia trwania postepowania);- dysk twardy SSD minimum 1 TB; - dysk twardy HDD minimum 2 TB; minimum 4 złącza SATA na płycie głównej; - nagrywarka DVD lub wolne gniazdo USB umożliwiające zgrywanie danych;- minimum dwie karty sieciowe o prędkości co najmniej 1Gbit/s. - wyposażony w co najmniej 2 gniazda HDMI lub DisplayPort.
5 | System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem.
6 | Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta)
7 | Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim.
8 | Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń.
G | ZESTAW STARTOWY DO ZAINSTALOWANIA APARATU I ROZPOCZĘCIA PRACY
1 | Zestaw części zamiennych do uruchomienia i rozpoczęcia pracy
2 | Uszczelki/septy do dozownika.
3 | Niezbędne narzędzia do wymiany kolumn.
4 | Zestaw złączek do zainstalowania kolumn.
5 | Kolumna kapilarna z fazą typu Wax / 624 (30 m, 0.25 mm i.d., 1.4 µm film thicknes)
H | PRZYSTAWKA PURGE AND TRAP Z AUTOSAMPLEREM
1 | Wyposażona w 8-portowy zawór do kierowania przepływem próbki zapewniający kontrolę wilgotności
2 | Układ szybkiego schładzania pułapki
3 | Kontroler ciśnienia desorbcji
4 | Programowalna temperatura desorbcji w zakresie co najmniej do 270°C
5 | Linia transferowa z programowalną temperaturą w zakresie co najmniej do 320°C
6 | Wyposażona w naczynie wymywania o objętości 5ml ze spiekiem filtrującym
7 | Możliwość stosowania naczyń o objętości co najmniej do 25ml
8 | Możliwość wygrzewania naczynia płuczącego w temperaturze co najmniej 120°C w celu minimalizacji przeniesienia (Carryover)
9 | Czujnik spieniania próbki
10 | Wyposażona w pułapkę redukującą wilgoć z programowalną temperaturą wygrzewania
11 | Możliwość podłączenia helu lub azotu jako gazu płuczącego
12 | Komunikacja poprzez Ethernet lub USB
13 | Szerokość modułu maksymalnie 950 mm łącznie z autosamplerem do Purge and Trap.
I | AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK DO PRZYSTAWKI PANDT
1 | Pracujący w układzie XYZ
2 | Pojemność podajnika na co najmniej 90 fiolek o pojemności 40ml
3 | Wyposażony co najmniej w dwie podstawki na fiolki 40ml
4 | Programowalne płukanie linii podawania próbki gorącą wodą w celu czyszczenia przed aspiracją następnej próbki
5 | Możliwość automatycznego dozowania co najmniej 2 różnych standardów wewnętrznych
6 | Możliwość programowania próbki priorytetowej
7 | Możliwość obsługi dwóch przystawek Purge and trap jednocześnie
8 | Zintegrowany panel kontrolny umożliwiający sterowanie podajnikiem oraz wykonywanie diagnostyki bez konieczności podłączania komutera
J | STEROWANIE PODAJNIKA O PRZYSTAWKI PANDT
1 | Sterowanie z poziomu oprogramowania komputerowego
2 | Automatyczna komunikacja stanu z chromatografem
3 | Komunikacja poprzez interfejs USB lub Ethernet
4 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie metod i sekwencji oraz diagnostykę zestawu
K | ZESTAW STARTOWY DO ROZPOCZĘCIA PRACY PODAJNIKA O PRZYSTAWKI PANDT
1 | Zestaw części zamiennych do uruchomienia i rozpoczęcia pracy
2 | Zestaw fiolek 40ml VOA – co najmniej 100 szt.
WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu gazowego, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
2 | Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników.
L | WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI
1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
3 | Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące. W tym czasie będą zapewnione co najmniej 2 bezpłatne przeglądy serwisowe ( raz na rok gwarancji) Parametr stanowi kryterium oceny - K2.
4 | Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia serwisu/awarii/wady Urządzenia w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00 przesłanego drogą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie wady/awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przesłane w dni robocze poza ww. godzinami będą traktowane jako przesłane o godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnego kontaktu z osobą zgłaszającą dokonanie naprawy i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5 | Zapewnienie nielimitowanej opieki technicznej i merytorycznej (na miejscu) w języku polskim, w całym okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie bieżącego wsparcia ww. zakresie. W przypadkach niewymagających przyjazdu konsultanta - opieka poprzez serwis teleinformatyczny.
6 | Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji.
7 | Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji, na swój koszt, do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości Urządzenia w miejscu lokalizacji Urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
8 | W przypadku gdy elementy Urządzenia będą wymagały naprawy po raz 3 (trzeci) z winy Wykonawcy lub gdy będą posiadały ukryte wady, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii wymieni na własny koszt, wadliwe elementy urządzenia na nowe o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniane.
9 | Czas przystąpienia do naprawy przez inżyniera serwisu lub specjalistę aplikacyjnego w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
10 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
11 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
Wraz z ofertą wykonawca składa Katalogi lub prospekty lub foldery lub instrukcje lub inne dokumenty W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH i PUNKTOWANYCH /ocenianych w ramach kryterium oceny ofert/ zaoferowanego przedmiotu zamówienia – zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, w oparciu, o które została przygotowana oferta, w zakresie granicznych i punktowanych (ocenianych) parametrów. W katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SWZ dotyczy dany zapis - umieszczając nr poszczególnego parametru – celem identyfikacji oferowanego parametru- jeśli z przedstawionego dokumentu nie wynika to jednoznacznie.
1) Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wypełniony formularz należy załączyć do oferty.

## Chromatograf jonowy - część 2
APARATURA LABORATORYJNA DO BADAŃ WODY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Chromatograf jonowy do analizy anionów
Lp. | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wymagania techniczne i funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |  | Parametry oferowane przez Wykonawwcę (wymagane podanie parametrów lub funkcji oferowanych - OPIS)
|  | TAK | NIE
I | II | III | IV | V
Chromatograf jonowy z podajnikiem do analizy anionów
1. | System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK). |  |  | Podać model i producenta
2. | Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie zapewniającej stabilność termiczną układu.
3 | Szerokość całkowita modułu analitycznego chromatografu nie może przekraczać 300 mm
4 | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
5 | Komunikacja modułow analitycznych z komputerem sterującym musi odbywać się drogą cyfrową za pomocą złącza USB.
6 | System zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy poniżej 1 200 W,
A | Pompa izokratyczna
1 | Seryjna, dwutłokowa,o wysokiej precyzji przepływu.
2 | Ciśnienie maksymalne pompy: co najmniej 35 MPa (0-5000 psi). Parametr stanowi kryterium oceny - K3
3 | Zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min,
4 | Wbudowany zintegrowany degazer próżniowy eluentu
1 | Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5ºC powyżej temperatury pokojowej do 60ºC.
B | Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi:
1 | Kompatybilny z oferowanymi tłumnikami jonowymi
2 | Automatyczne dostrajanie/przełączanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości mierzonego sygnału.
3 | Zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do 15 000 µS,
4 | Ciśnienie robocze celi co najmniej 10 MPa,
5 | Cela pomiarowa termostatowana w zakresie co najmniej od 7°C powyżej temperatury pokojowej do 50°C.
C | Zestaw kolumn do analizy anionów nieorganicznych
1 | Kolumna analityczna o wymiarach nowminalnych 4x250 mm wraz z dedykowanĄ kolumna ochronną (przedkolumną) o wymiarach nominalnych 4x50 mm.
2 | Obudowy kolumn wykonane z materiału inertego (PEEK).
3 | Ciśnienie robocze kolumn: <3000 psi (≈ <20 MPa) w zalecanych warunkach pracy.
4 | Zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione funkcjonalizowaną żywicą na bazie kopolimerów organicznych, odporną na eluenty w pełnym zakresie pH (0-14).
5 | Pojemność tłumienia: co najmniej 190 µeq/ min.
6 | Praca systemu bez konieczności przygotowywania i podawania zewnętrznych, agresywnych odczynników chemiczmnych (np. kwasu siarkowego)
D | Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania
1 | Typu membranowego
2 | Pracujący w układzie ciągłej regeneracji bezprzerwowej z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody
3 | Pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego
4 | Pojemności tłumienia co najmniej 200 µeq/min
5 | Objętość martwa poniżej 50 µl.
F | Automatyczny podajnik próbek:
1 | Pojemność karuzeli/tacy podajnika: co najmniej 50 pozycji na naczynka o pojemności min. 5 ml.
2 | Zapewniający wielokrotne podawanie i nastrzykiwanie próbki z tego samego naczynka, bez konieczności jego wymiany.
3 | Zapewniający automatyczną, bezobsługową filtrację każdej próbki przed wprowadzeniem jej do zaworu nastrzykowego chromatografu.
4 | Wydajność mechanizmu podawania próbki umozliwiająca współpracę z kolumnami koncentracyjnymi o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym co najmniej do 0,65 MPa.
5 | Dostawa obejmuje kompletny pakiet startowy naczynek o pojemności min. 5 ml wraz z niezbędnymi elementami uszczelniającymi/filtracyjnymi w ilosci minimum 250 sztuk.
6 | Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.
G | Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.
1 | Program powinien umożliwiać:przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, akwizycję danych z dwóch kanałów jednocześnie, wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta,możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesięcy, generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatografu,komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB,
2 | Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem: procesor i5, dysk twardy SSD min. 256 GB, pamięć RAM 16 GB, monitor LCD 23", klawiatura, mysz optyczna,
3 | System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem.
4 | Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta)
5 | Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim.
6 | Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń.
H | Wyposażenie dodatkowe:
1 | Koncentrat eluentu do kolumny o objętości minumum 500 ml – 1 szt.
2 | Standard siedmioanionowy (fluorki, chlorki, azotyny, azotany, bromki, fosforany, siarczany), poj. 100 ml. – 1 szt.
I | Wymagania dodatkowe
1 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
2 | Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników.
J | Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej:
1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone. Obejmuje ustawienie aplikacji oznaczania anionów i kationów
2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
3 | Okres gwarancji na aparat: minimum 24 miesiące. W tym czasie będą zapewnione co najmniej 2 bezpłatne przeglądy serwisowe ( raz na rok gwarancji). Parametr stanowi kryterium oceny - K2.
4 | Okres gwarancji na pozostałe części zużywalne: minimum 3 miesiące.
5 | Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia serwisu/awarii/wady Urządzenia w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00 przesłanego drogą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie wady/awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przesłane w dni robocze poza ww. godzinami będą traktowane jako przesłane o godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnego kontaktu z osobą zgłaszającą dokonanie naprawy i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6 | Zapewnienie nielimitowanej opieki technicznej i merytorycznej (na miejscu) w języku polskim, w całym okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie bieżącego wsparcia ww. zakresie. W przypadkach niewymagających przyjazdu konsultanta - opieka poprzez serwis teleinformatyczny.
7 | Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji.
8 | Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji, na swój koszt, do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości Urządzenia w miejscu lokalizacji Urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
9 | W przypadku gdy elementy Urządzenia będą wymagały naprawy po raz 3 (trzeci) z winy Wykonawcy lub gdy będą posiadały ukryte wady, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii wymieni na własny koszt, wadliwe elementy urządzenia na nowe o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniane.
10 | Czas przystąpienia do naprawy przez inżyniera serwisu lub specjalistę aplikacyjnego w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
11 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
12 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Wraz z ofertą wykonawca składa Katalogi lub prospekty lub foldery lub instrukcje lub inne dokumenty W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH i PUNKTOWANYCH /ocenianych w ramach kryterium oceny ofert/ zaoferowanego przedmiotu zamówienia – zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, w oparciu, o które została przygotowana oferta, w zakresie granicznych i punktowanych (ocenianych) parametrów. W katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SWZ dotyczy dany zapis - umieszczając nr poszczególnego parametru – celem identyfikacji oferowanego parametru- jeśli z przedstawionego dokumentu nie wynika to jednoznacznie.
1) Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wypełniony formularz należy załączyć do oferty.

## Mętnościomierz - część 3
APARATURA LABORATORYJNA DO BADAŃ WODY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część 3 - Mętnościomierz laserowy z RFID, wersja ISO
Lp. | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wymagania techniczne i funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |  | Parametry oferowane przez Wykonawwcę (wymagane podanie parametrów lub funkcji oferowanych - OPIS)
|  | TAK | NIE
I | II | III | IV | V
Mętnościomierz laserowy z RFID, wersja ISO - lub równoważny
1. | Mętnościomierz laboratoryjny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów nefelometrycznych, wyposażony w system autokontroli poprawności działania oraz technologię identyfikacji próbek (np. RFID lub rozwiązanie równoważne). Konstrukcja układu optycznego musi zapewniać powtarzalność i minimalizację wpływu ułożenia kuwety na wynik pomiaru. Zastosowana technologia identyfikacji próbek (np. RFID lub rozwiązanie równoważne) musi mieć charakter wyłącznie opcjonalny. Użycie kuwet bez chipów/znaczników RFID lub stosowanie wzorców innych niż pochodzące od producenta urządzenia nie może w żaden sposób blokować, ograniczać ani uniemożliwiać przeprowadzenia procedury pomiarowej oraz pełnej kalibracji i justowania. |  |  | Podać model i producenta
2. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
3. | Żródło światła: Laser lub dioda LED o długości fali 850 nm (± 30 nm), zgodne z wymaganiami normy DIN EN ISO 7027 (klasa bezpieczeństwa lasera max. 2 lub ekwiwalentna zgodność z normami IEC/EN 60825-1 / 21 CFR 1040.10).
4. | Zakres pomiarowy: minimum od 0 do 1000 NTU (lub równoważnej jednostki FNU).
5. | Dokładność: Dla zakresu 0–40 NTU: nie gorsza niż ± 2% odczytu lub ± 0,01 NTU (w oparciu o pierwszorzędowy formazynowy wzorzec mętności w temp. 25°C), w zależności od tego, która wartość jest większa; dla zakresu 40–1000 NTU: nie gorsza niż ± 10% odczytu.
6. | Rozdzielczość: minimum 0,0001 NTU w niskim zakresie pomiarowym.
7. | Powtarzalność pomiarowa: dla zakresu < 40 NTU: ≤ 1% odczytu lub ± 0,002 NTU na formazynie w temp. 25°C; dla zakresu > 40 NTU: ≤ 3,5% odczytu na formazynie w temp. 25°C.
8. | Światło rozproszone: maksymalnie <10 mNTU
9. | Zakres temperatury pracy w przedziale: od 10°C do 40°C
10. | Dopuszczalna temperatura próbki: od 4°C do 70°C
11. | Warunki przechowywania: -30°C do 60°C
12. | Wilgotność pracy: odporność na wilgotność względną do 80% przy 30°C (bez kondensacji).
13. | Wymogi energetyczne: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
14. | Klasa ochrony: IP 55
15. | Zestaw wolnych (pustych) kuwet optycznych kalibracyjno-pomiarowych w ilości minimum 6 sztuk, o wysokiej powtarzalności geometrycznej, wyposażonych w dedykowane szczelne zamknięcia (korki/nakrętki). Konstrukcja kuwet i urządzenia musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne napełnienie ich własnymi roztworami wzorców pierwotnych (np. zawiesiną formazynową sporządzoną w laboratorium lub certyfikowanymi materiałami odniesienia CRM) oraz ich długoterminowe przechowywanie i wielokrotne wykorzystanie do kalibracji.
16. | Dołączona do urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim musi zawierać szczegółowy, opisany krok po kroku algorytm postępowania przy kalibracji mętnościomierza za pomocą własnych wzorców użytkownika (wzorców zewnętrznych przygotowywanych w laboratorium), w celu zapewnienia i udokumentowania nieprzerwanego łańcucha spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Parametr stanowi kryterium oceny – K3.
17. | Kompletny zasilacz sieciowy / okablowanie dostarczone w zestawie.
18. | W zestawie wymagana dedykowana osłona przeciwpyłowa na urządzenie.
19. | W zestawie wymagany stojak/ statyw na kuwety
20. | Oprogramowanie urządzenia musi posiadać funkcję otwartej, wielopunktowej kalibracji i justowania realizowanej w pełni samodzielnie przez użytkownika, z możliwością ręcznego definiowania i wpisywania dokładnych wartości stężeń poszczególnych punktów kalibracyjnych z poziomu menu (w celu zachowania spójności z certyfikatami posiadanych przez użytkownika materiałów odniesienia CRM). Procedura nie może wymagać użycia kodów serwisowych ani zewnętrznego, płatnego oprogramowania.
Wymagania dotyczące uruchomienia
1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
2 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 6 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację cmętnosciomierza, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
Warunki odbioru urządzenia i gwaranacji
1 | Okres gwarancji wynosi nie mniej niż 24 miesiące. W tym czasie będą zapewnione co najmniej 2 bezpłatne przeglądy serwisowe ( raz na rok gwarancji) Parametr stanowi kryterium oceny - K2
2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
3 | Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia serwisu/awarii/wady Urządzenia w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00 przesłanego drogą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie wady/awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przesłane w dni robocze poza ww. godzinami będą traktowane jako przesłane o godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnego kontaktu z osobą zgłaszającą dokonanie naprawy i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4 | Zapewnienie nielimitowanej opieki technicznej i merytorycznej (na miejscu) w języku polskim, w całym okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie bieżącego wsparcia ww. zakresie. W przypadkach niewymagających przyjazdu konsultanta - opieka poprzez serwis teleinformatyczny.
5 | Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji.
6 | Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji, na swój koszt, do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości Urządzenia w miejscu lokalizacji Urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie oferowane, na cały pozostały czas trwania naprawy.
7 | W przypadku gdy elementy Urządzenia będą wymagały naprawy po raz 3 (trzeci) z winy Wykonawcy lub gdy będą posiadały ukryte wady, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii wymieni na własny koszt, wadliwe elementy urządzenia na nowe o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniane.
8 | Czas przystąpienia do naprawy przez inżyniera serwisu lub specjalistę aplikacyjnego w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
9 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
10 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Wraz z ofertą wykonawca składa Katalogi lub prospekty lub foldery lub instrukcje lub inne dokumenty W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH i PUNKTOWANYCH /ocenianych w ramach kryterium oceny ofert/ zaoferowanego przedmiotu zamówienia – zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, w oparciu, o które została przygotowana oferta, w zakresie granicznych i punktowanych (ocenianych) parametrów. W katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SWZ dotyczy dany zapis - umieszczając nr poszczególnego parametru – celem identyfikacji oferowanego parametru- jeśli z przedstawionego dokumentu nie wynika to jednoznacznie.
1) Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wypełniony formularz należy załączyć do oferty.

## Zestaw do filtracji - część 4
APARATURA LABORATORYJNA DO BADAŃ WODY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część 4 - Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy (pompa, wąż silikonowy, dwie kolby próżniowe)
Lp. | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wymagania techniczne i funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |  | Parametry oferowane przez Wykonawwcę (wymagane podanie parametrów lub funkcji oferowanych - OPIS)
|  | TAK | NIE
I | II | III | IV | V
Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy (pompa, wąż silikonowy, dwie kolby próżniowe)
1. | Kompletny trzystanowiskowy zestaw do filtracji próżniowej wykonany w 100% ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, przeznaczony do mikrobiologicznej kontroli jakości wody (wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Legionella.). |  |  | Podać model i producenta
2. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
3. | Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz.
A | Rampa filtracyjna (Kolektor trzystanowiskowy) – 1 szt.
1 | Wykonany w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (AISI 304 / AISI 316L), zapewniający całkowitą odporność chemiczną oraz mechaniczną.
2 | 3 (trzy) niezależne stanowiska filtracyjne ułożone równolegle na jednej listwie, wyposażone w gumowe/silikonowe nóżki stabilizujące pozycję na blacie roboczym.
3 | Sposób wyposażenia stanowiska filtracyjnego - zawory, sterowanie stanowiskami. Parametr stanowi kryterium oceny - K3
4 | Każde stanowisko musi posiadać sterylne odpowietrzanie każdego stanowiska po zakończeniu filtracji bez wtórnego skażenia membrany
5 | Budowa kolektora umożliwiająca łatwe podłączenie węża próżniowego z dowolnej strony lub szeregowe łączenie ramp. Montaż i demontaż odbywa się całkowiecie bez użycia narzędzi (klamry, szybkozłącza,zatrzaski)
6 | Możliwość pełnej sterylizacji całej rampy w autoklawie (w temp. 121°C do 134°C) oraz metodą opalania (płomieniowo) bez konieczności demontażu elementów
7 | Pojemność lejków 500 ml
8 | Lejki Wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej próby, gładko polerowana wewnątrz w celu minimalizacji adhezji bakterii do ścianek naczynia
9 | Lejki Przystosowane do filtrów membranowych o standardowej średnicy 47 mm oraz 50 mm
10 | Stalowa podstawa filtra zintegrowana ze spiekiem zapewniająca równomierny rozkład podciśnienia na powierzchni membrany.
11 | Mocowanie Leja gwarantujące pełną szczelność i łatwy demontaż lejka po filtracji. Montaż i demontaż odbywa się całkowiecie bez uzycia narzędzi (klamry, szybkozłącza,zatrzaski)
12 | Każdy lejek zawiera wewnętrzną podziałkę ułatwiającą kontrolę objętości filtrowanej próby wody.
B | Laboratoryjna bezolejowa pompa próżniowa – 1 szt.
1 | Pompa membranowa, bezolejowa (suche działanie, eliminacja ryzyka zanieczyszczenia powietrza w laboratorium mikrobiologicznym)
2 | Wydajności przepływu powietrza 22 l/min
3 | Maksymalna próżnia końcowa: 100 mbar (zapewniająca efektywny pobór i szybką filtrację trudnych/mętnych próbek środowiskowych).
4 | Pompa wyposażona w manometr (wskaźnik podciśnienia) oraz zintegrowany zawór do płynnej regulacji.
5 | Poziom hałasu pompy nie więcej niż 59 dB. Parametr stanowi kryterium oceny - K4
C | Kolba bezpieczna (Odbieralnik filtratu z zabezpieczeniem) – 2 szt.
1 | Kolba o poj. min. 5 litrów z grubego szkła borokrzemowe 3.3 odporne na wysokie podciśnienie lub tworzywo PP o wysokiej odporności mechanicznej.
2 | Pompa wyposażona w zintegrowany zawór pływakowy (przelewowy) w korku kolby lub hydrofobowy filtr dyskowy PTFE (wielkość porów 0,2 µm) montowany na linii próżniowej, odcinający przepływ cieczy w przypadku przepełnienia kolby.
D | Akcesoria uzupełniające – 1 komplet
1 | Grubościenne węże silikonowe próżniowe (zbrojone), odporne na zapadanie się, dedykowane do pracy z podciśnieniem
2 | Pęseta laboratoryjna ze stali nierdzewnej o płaskich, tępych końcówkach (nieperforujących) do bezpiecznego przenoszenia membran.
3 | Zaślepki/korki do nieużywanych gniazd rampy
F | Wymagania dodatkowe
1 | Zgodność z normami: Urządzenie musi w pełni umożliwiać realizację procedury filtracji membranowej wg normy PN-EN ISO 11731.
2 | Dostarczany zestaw musi posiadać certyfikat CE
3 | Odporność termiczna: Wszystkie elementy mające kontakt z próbką (rampa, podstawy, lejki, uszczelki silikonowe) muszą bezwzględnie wytrzymywać wielokrotną sterylizację w autoklawie w temperaturze min. 121°C przez 30 minut.
G | Wymagania dotyczące uruchomienia
1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
2 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 6 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację urządzenia, BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
H | WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI
1 | Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Parametr stanowi kryterium oceny - K2
2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
3 | Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia serwisu/awarii/wady Urządzenia w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00 przesłanego drogą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie wady/awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przesłane w dni robocze poza ww. godzinami będą traktowane jako przesłane o godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnego kontaktu z osobą zgłaszającą dokonanie naprawy i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4 | Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji, na swój koszt, do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości Urządzenia w miejscu lokalizacji Urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
5 | W przypadku gdy elementy Urządzenia będą wymagały naprawy po raz 3 (trzeci) z winy Wykonawcy lub gdy będą posiadały ukryte wady, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii wymieni na własny koszt, wadliwe elementy urządzenia na nowe o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniane.
6 | Czas przystąpienia do naprawy przez inżyniera serwisu lub specjalistę aplikacyjnego w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
7 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
8 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Wraz z ofertą wykonawca składa Katalogi lub prospekty lub foldery lub instrukcje lub inne dokumenty W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH i PUNKTOWANYCH /ocenianych w ramach kryterium oceny ofert/ zaoferowanego przedmiotu zamówienia – zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, w oparciu, o które została przygotowana oferta, w zakresie granicznych i punktowanych (ocenianych) parametrów. W katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SWZ dotyczy dany zapis - umieszczając nr poszczególnego parametru – celem identyfikacji oferowanego parametru- jeśli z przedstawionego dokumentu nie wynika to jednoznacznie.
1) Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wypełniony formularz należy załączyć do oferty.

## Demineralizator - część 5
APARATURA LABORATORYJNA DO BADAŃ WODY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część 5 - Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości
Lp. | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wymagania techniczne i funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |  | Parametry oferowane przez Wykonawwcę (wymagane podanie parametrów lub funkcji oferowanych - OPIS)
|  | TAK | NIE
I | II | III | IV | V
Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości
1. | Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości |  |  | Podać model i producenta urządzenia
2. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz.
3. | Pobór mocy: ok. 100W
4. | Urządzenie zasilane wodą wodociągową.
5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
A | Wyposażenie i funkcjonalność
1 | Wyposażony w kran do poboru wody oczyszczonej I i III klasy czystości
2 | Posiada zbiornik ciśnieniowy o poj. co najmniej 40 dm³ do magazynowania wody oczyszczonej
3 | Stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5μm, zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający), odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV 185/254 nm, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm.
4 | Wydajność systemu: minimum 5 dm³/h. Parametr stanowi kryterium oceny - K3
5 | Przewodnictwo wody ultraczystej ≤ 0,055 μS/cm
6 | Punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, zgodna z FP zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
7 | Ruchome, regulowane ramię (podtrzymujące punkty poboru wody, regulacja położenia w pionie i w poziomie), automatyczne, sterowane elektronicznie pobieranie wody o zadanej objętości, przepływomierz.
8 | Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki, autoklawu, itp.).
9 | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
10 | Możliwość podłączenia systemu do innych urządzeń.
11 | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu
12 | Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.
13 | Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody (tryb ciągły lub okresowy).
14 | Automatyczne płukanie modułów membranowych
15 | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych).
16 | System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
17 | Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox.
18 | Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym
19 | Urządzenie wyposażone w czytelny wyświetlacz graficzny (LCD lub LED) informujący w sposób czytelny o bieżących parametrach pracy urządzenia oraz o jakości produkowanej wody.
20 | Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie
21 | Funkca automatycznej kompensacji temperatur, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, menu w języku polskim na wyświetlaczu, informację o aktualnym stanie pracy systemu
22 | Alarm dziękowy lub graficzny informujący o wymianie: filtrów wstępnych, promiennika lampy UV, modułu jonowymiennego, kapsuły mikrofiltracyjnej,
23 | Informacja o stopniu retencji modułu membranowego,
24 | Możliwość podglądu terminów serwisowych,
25 | Graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia
26 | Możliwość odczytu poziomu napełnienia zbiornika
27 | Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu
28 | Wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu,
29 | Funkcja umożliwajaca archiwizację danych
9 | Oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia
10 | Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej
B | Funkcje zabezpieczające pracę systemu
1 | Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia
2 | Przerwanie pracy pompy przy: pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
3 | Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego
4 | Automatyczne płukanie modułu osmotycznego przy wyłączeniu zasilania, awarii zasilania, braku ciśnienia z sieci wodociągowej lub wyłączeniu aparatu przez użytkownika.
5 | Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu.
6 | Możliwość autostartu systemu
7 | Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.
C | Wymagania parametrów dla produkukcji wody oczyszczonej
1 | Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM dla wód pierwszego stopnia czystości.
2 | Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej
3 | Otrzymywana woda będzie testowana na aparatach instrumentalnych, np. TOC, ICP, MS itd. Jakość wody pod względem fizykochemicznym i optycznym musi spełniać kryteria (zgodnie z zasadą, że oporność to odwrotność przewodności): dla wody Klasy I (ultraczystej): oporność właściwa minimum 18,2 MΩ·cm w temp. 25°C (co odpowiada przewodności właściwej ≤ 0,055 µS/cm).
Wymagania dotyczące uruchomienia
1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
2 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 6 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację urządzenia, BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI
1 | Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Parametr stanowi kryterium oceny - K2
2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
3 | Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia serwisu/awarii/wady Urządzenia w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00 przesłanego drogą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie wady/awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przesłane w dni robocze poza ww. godzinami będą traktowane jako przesłane o godz. 7:30 następnego dnia roboczego. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnego kontaktu z osobą zgłaszającą dokonanie naprawy i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4 | Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji, na swój koszt, do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości Urządzenia w miejscu lokalizacji Urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
5 | W przypadku gdy elementy Urządzenia będą wymagały naprawy po raz 3 (trzeci) z winy Wykonawcy lub gdy będą posiadały ukryte wady, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii wymieni na własny koszt, wadliwe elementy urządzenia na nowe o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniane.
6 | Czas przystąpienia do naprawy przez inżyniera serwisu lub specjalistę aplikacyjnego w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
7 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa
8 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Wraz z ofertą wykonawca składa Katalogi lub prospekty lub foldery lub instrukcje lub inne dokumenty W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH i PUNKTOWANYCH /ocenianych w ramach kryterium oceny ofert/ zaoferowanego przedmiotu zamówienia – zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, w oparciu, o które została przygotowana oferta, w zakresie granicznych i punktowanych (ocenianych) parametrów. W katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SWZ dotyczy dany zapis - umieszczając nr poszczególnego parametru – celem identyfikacji oferowanego parametru- jeśli z przedstawionego dokumentu nie wynika to jednoznacznie.
1) Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wypełniony formularz należy załączyć do oferty.