| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator "FIASTAR 5000" MODUŁ I i II | ST/801/01551/2019 | 4 974,70 | 497,47 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzona pompa perystaltyczna, brak części zamiennych (wężyki, zawory) z powodu wycofania z produkcji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 2 | Analizator azotu Kjeldahla BÜCHI K-370, K-435, K-438-Aparat do oznaczania azotu | ST/801/02442/2019 | 11 258,11 | 1 125,81 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzony titrator (układ miareczkowania próbki), uszkodzony skruber (odciągania par) i uszkodzone grzałki w piecu do mineralizacji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 3 | Autoklaw poziomy | ST/801/01803/2019 | 2 915,90 | 291,59 | Urządzenie zużyte, zepsuty (uszkodzony moduł sterownika oraz sonda pomiarowa temperatury; ze względu na wiek urządzenia oraz brak możliwości wymiany modułu - nie produkuje się już takich modułów - niemożliwa naprawa), technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 4 | Mineralizator mikrofalowy MARS | ST/801/01550/2019 | 5 109,50 | 510,95 | Niesprawny, uszkodzony magnetron, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 5 | Spektrometr AAS ANALYTIK JENA ZEENIT-spektrometr absorpcji atomowej | ST/801/02848/2019 | 32 905,64 | 3 290,56 | Urządzenie zużyte, uszkodzony układ / rotor zmiany lamp, brak możliwości kalibracji układu, technicznie przestarzały |
| 6 | Analizator węgla organicznego TOC | ST/801/02526/2019 | 14 342,74 | 1 434,27 | Urządzenie zużyte, niezbędna regulacja - niewielkie wycieki gazu na wlocie i wylocie do analizatora, ze względu na wycofanie z zakresu metod badawczych, nie jest i nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań. |
| 7 | Spektrometr AAS | ST/801/02511/2019 | 35 966,24 | 3 596,62 | Urządzenie zużyte, niesprawne, uszkodzony autosampler i układ pneumatyczny zmiany techniki ETAAS / FAAS, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |