Załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych (OPZ)
Szafa chłodnicza laboratoryjna – 1 szt.

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Spełnia
TAK / NIE


	1
	Całkowita pojemność komory: ok. 410 l 
	

	2
	Wymiary zewnętrzne urządzenia do:  głębokość: 65 cm,  szerokość: 61 cm,       wysokość: 190 cm
	

	3
	Zakres regulacji temperatury: minimum od +2°C do +6°C
	

	4
	Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
	

	5
	Stabilność temperatury w +4°C poniżej ± 0,7°C
	

	6
	Jednorodność temperatury w +4°C poniżej ± 1,0°C
	

	7
	System chłodzenia (wymuszony obieg powietrza)
	

	8
	Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz aktualnej i zadanej temperatury
	

	9
	Alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi, awarii czujnika temperatury
	

	10
	Rejestr zdarzeń
	

	11
	Rejestr danych
	

	12
	Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika Ø min 30 mm
	

	13
	Drzwi pełne izolowane, zapewniające utrzymywanie stabilnych warunków temperaturowych
	

	14
	Wyposażenie: 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18
	

	15
	Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo
	

	16
	Graficzny rozkład temperatury dla temperatury +4°C wykonany przez laboratorium akredytowane
	

	17
	Gwarancja: minimum 24 miesiące
	

	18
	Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna
	



