Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych (OPZ)

Szafa chłodnicza laboratoryjna – 1 szt.

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita pojemność komory: ok. 410 l |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne urządzenia do: głębokość: 65 cm, szerokość: 61 cm, wysokość: 190 cm |  |
| 3 | Zakres regulacji temperatury: minimum od +2°C do +6°C |  |
| 4 | Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C |  |
| 5 | Stabilność temperatury w +4°C poniżej ± 0,7°C |  |
| 6 | Jednorodność temperatury w +4°C poniżej ± 1,0°C |  |
| 7 | System chłodzenia (wymuszony obieg powietrza) |  |
| 8 | Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz aktualnej i zadanej temperatury |  |
| 9 | Alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi, awarii czujnika temperatury |  |
| 10 | Rejestr zdarzeń |  |
| 11 | Rejestr danych |  |
| 12 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika Ø min 30 mm |  |
| 13 | Drzwi pełne izolowane, zapewniające utrzymywanie stabilnych warunków temperaturowych |  |
| 14 | Wyposażenie: 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18 |  |
| 15 | Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo |  |
| 16 | Graficzny rozkład temperatury dla temperatury +4°C wykonany przez laboratorium akredytowane |  |
| 17 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna |  |