[image: image1.jpg]Fundusze _ ; - Unia Europejska
Europejskie - scz,fsclngSpouta P Oml E Europejski Fundusz

Program Regionalny przestrzen otwarta Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 2 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania: „dostawa automatycznej stacji pipetującej do ekstrakcji  kwasów nukleinowych i przygotowania reakcji PCR  oraz system do Real Time PCR w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

Oznaczenie sprawy: SA.272.9.2021

System składający się z robota do izolacji kwasów nukleinowych i składania reakcji PCR  oraz z aparatu do detekcji kwasów nukleinowych. System posiadający oprogramowanie umożliwiające sterowanie i planowanie przeprowadzenia całego procesu badawczego, w tym detekcji wirusa SARS-CoV-2. 
System stosowany w diagnostyce molekularnej do wykrywania różnych patogenów, w tym: wirusów, bakterii i grzybów.  
Robot do izolacji kwasów nukleinowych i składania reakcji PCR  
- Urządzenie przeznaczone do diagnostyki in-vitro, oznaczone znakiem CE IVD
- Możliwość jednoczesnej ekstrakcji co najmniej 72 próbek (w tym kontrole ekstrakcji) w czasie nie dłuższym niż 4 godziny oraz możliwość wykonania ekstrakcji kwasów nukleinowych z pojedynczej próbki

- Automatyczne składanie reakcji PCR

- Możliwość dostępu na rynku zestawów do izolacji kwasów nukleinowych technologicznie kompatybilnych z urządzeniem, z certyfikowanym znakiem CE IVD
- Ekstrakcja kwasów nukleinowych oparta na metodzie kulek magnetycznych

- Etap lizy przeprowadzany w urządzeniu 

- Zakres objętości pipetowania co najmniej 0,5 - 1000µl

- Możliwość ekstrakcji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów biologicznych m.in.: osocze, surowica, wymaz z nosa i gardła, aspirat nosowo-gardłowy, popłuczyny oskrzelowe, tkanki, komórki, bakterie
- Wskaźnik świetlny położenia głowicy
- Niezależne 4-kanałowe ramię pipetujące, chwytak – ramię pipety zaopatrzone w system detekcji obecności końcówek pipetujących
- Pipetowanie na zasadzie przepływu powietrza w każdym z ramion pipetujących, regulowanych przy użyciu tłoka mechanicznego – główka pipety bez kontaktu z cieczą, 

- System zapobiegający tworzeniu się kropel na końcówkach pipety

- Mechanizm pobierania oraz pozbywania się końcówek do pipet zapewniający eliminację źródeł kontaminacji oraz eliminację produkcji niepotrzebnego powietrza podczas pozbywania się zużytej końcówki 

- Precyzja dopasowania końcówki pipety na poziomie nie gorszym niż +/- 0,1mm, możliwość użycia chwytaka
- Minimum 2 lampy UV zamontowane wewnątrz komory ekstrakcyjnej

- Podstawa robocza mieszcząca:

*  statyw roboczy na probówki o objętości do 5 ml umożliwiający przeprowadzenie ekstrakcji kwasów nukleinowych z materiału biologicznego umieszczonego w probówkach o takiej objętości, adaptery na probówki od 0,5 do 2,0 ml – min. 96 szt.
* statywy na końcówki do pipet 
* pojemnik na zużyte końcówki do pipet 
* blok separacyjny, 

* termoblok
* statyw z pojemnikami na reagenty 
- Pojemnik na odpady płynne z czujnikiem objętości cieczy – co najmniej 2 szt.
- Aparat wyposażony w system umożliwiający identyfikację poziomu powierzchni płynnej w pojemnikach na reagenty jak i płytkach zlokalizowanych na płycie roboczej 

- Pokrywa aparatu zabezpieczająca przed kontaminacją, wykonana z materiału chroniącego przed emisją promieniowania UV na zewnątrz (np. z poliwęglanu)

- Czytnik kodów kreskowych 
- Komputer typu laptop z oprogramowaniem zapewniającym niezawodną pracę całego systemu: procesor nie gorszy niż Intel CoreTMi5 – 2540M 2,6 GHz lub równoważny, pamięć operacyjna nie mniejsza niż 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej 700 GB, grafika nie gorsza niż Radon HC 6470M zgodna z DirectX o max. rozdzielczości 1600x900 pikseli, gniazdo Ethernet, 4 porty USB, port RS232, Microsoft Framework 3,5 lub równoważny, system operacyjny Windows 7 proffesional 32-bit lub równoważny. Komputer z oprogramowaniem zawierającym protokoły reakcji ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz składania reakcji PCR dla diagnostycznych zestawów multipleksowych pracujących w oparciu o technologię DPO/TOCT (Dual Priming Oligonucleotide/Tagging Oligonicleotide Cleavage Extension).
Aparat do detekcji kwasów nukleinowych
Do aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych (do robota) dołączony aparat do detekcji z kompatybilnym oprogramowaniem umożliwiający reakcję real-time PCR. 
- Aparat do detekcji wyposażony w blok grzejno-chłodzący 96-dołkowy z układem Peltier`a,

- Możliwość prowadzenia reakcji w standardowych mikropłytkach, probówkach lub paskach probówek
- Dokładność temperatury względem zadanej nie mniej niż +/- 0,2oC w temperaturze 90oC

- Równomierność rozkładu temperatur w bloku grzejno-chłodzącym nie gorsza niż +/- 0,4oC osiągana w czasie 10 sekund w temperaturze 90oC

- Średnia szybkość zmian temperatury nie mniejsza niż 3oC/sekundę

- Możliwość uzyskania dynamicznego gradientu temperatury: zakres 30-100oC, rozpiętość 1-24oC 

- Zakres objętości próbki – między 1-50 µl

- Wzbudzenie fluorescencji poprzez system 6 diod LED z filtrami

- Detekcja fluorescencji poprzez system 6 fotodiod z filtrami

- Czułość detekcji na poziomie nie gorszym niż 1 kopia ludzkiego genomowego DNA

- Zakres dynamiczny poziomu fluorescencji nie mniej niż 10 rzędów wielkości

- Poziom wzbudzenia / detekcji co najmniej w zakresie 450-730 nm

- Możliwość prowadzenia reakcji typu multipleks dla co najmniej 5 sekwencji docelowych (multipleks 5-cio kanałowy) 

- Możliwość prowadzenia reakcji w oparciu o barwniki co najmniej: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705

- Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie analizy ilościowej z krzywą standardową, analizy jakościowej, wyznaczenie temperatury topnienia, analizy reakcji end point.
- Oprogramowanie dające możliwość eksportu zapisanych wyników do MS Excel, MS Word, MS PowerPoint oraz oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę wyników badań uzyskanych w technologii TOCE Real-Time PCR, DPO Real Time PCR oraz MuDT Real Time PCR. 
- Oprogramowanie umożliwiające generowanie końcowego raportu z opcją wyboru rodzaju danych, które będą w raporcie uwzględnione.

- Oprogramowanie umożliwiające programowanie płytki badanej na każdym etapie analizy (przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru)

- Oprogramowanie umożliwiające końcową analizę danych z jednoczesną analizą półilościową próbki.

- Komputer typu laptop o parametrach nie gorszych niż: procesor 2.33 GHz, pamięć operacyjna 2.0 GB RAM dysk twardy min. 80 GB, napęd CD-RW/DVD-RW, karta graficzna z DirectX 10 lub wyższym zapewniająca obraz w rozdzielczości 1280x768 lub wyższej, minimum 1 gniazdo Ethernet, port RS232, min. 2 porty USB, Microsoft.NET Framework 3,5 lub równoważny, system operacyjny minimum Windows XP SP2 32-bit lub wyższy, lub równoważny
- Składniki systemu wyprodukowanie nie wcześniej niż 2020 roku 
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

- Uruchomienie w siedzibie zamawiającego 

- Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego
- Wymagane jest przeprowadzenie przeglądu technicznego wraz z akcesoriami wymiennymi podczas przeglądu po 1 roku użytkowania i na 1 miesiąc przed końcem gwarancji – jako usługa bezpłatna 
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski

2

[image: image1.jpg]