Załącznik  nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Dozymetr indywidualny – 40 szt. |  |  |
|  | Nazwa producenta |  |
|  | Nazwa handlowa modelu |  |
|  | Adres strony internetowej producenta |  |
|  | Karta katalogowa/folder PDF |  |
|  | Spełnia wymagania norm oraz dyrektyw: - IEC 61526:2024, - posiada oznakowanie CE potwierdzające spełnienie wymogów obowiązujących dyrektyw UE oraz dopuszczone do obrotu w UE. |  |
|  | Przeznaczenie: - indywidualnego równoważnika dawki promieniowania rentgenowskiego i gamma, - pomiar mocy indywidualnego równoważnika dawki promieniowania rentgenowskiego i gamma. |  |
|  | Zakres pomiarowy dawki: co najmniej 0,1 mSv – 10 Sv. |  |
|  | Zakres pomiarowy mocy dawki: co najmniej 0,1 mSv/h – 5 Sv/h. |  |
|  | Dokładność: błąd wskazań ≤ ±5% (Cs-137, 300 µSv/h – 1 mSv/h, wg IEC 61526:2024) |  |
|  | Typ detektora: licznik Geiger-Mueller |  |
|  | Charakterystyka przyrządu: - 3 alarmy (akustyczny, optyczny, wibracyjny), - wyświetlacz z podświetleniem LED, - menu w języku polskim, - max. 3 przyciski, - wyposażenie w uchwyt do mocowania, - obudowa odporna na upadki (drop test ≥ 1 m). |  |
|  | Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +50°C. |  |
|  | Zakres temperatur przechowywania długotrwałego: -20°C ÷ +50°C. |  |
|  | Stopień szczelności: co najmniej IP65 (IEC 60529). |  |
|  | Masa: ≤ 100 g. |  |
|  | Gabaryty: ≤ 80 x 60 x 20 mm. |  |
|  | Zasilanie bateryjne: wymienne baterie AA lub AAA. |  |
|  | Podłączenie i kompatybilność: USB-C lub Bluetooth. |  |
|  | Możliwość tworzenia baz danych i ewidencji dawek w systemie Windows 10 lub nowszym. |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |
|  | Serwis: w Polsce, czas naprawy ≤ 1,5 miesiąca od dostarczenia do serwisu. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia: kompletności, zgodności parametrów technicznych, stanu technicznego, dokumentacji i oznakowania.

  - W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów funkcjonalnych oraz do żądania krótkiego instruktażu/szkolenia uzupełniającego.

  - Minimalne wymagania i ocena zgodności: oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie określone wymagania techniczne; brak spełnienia któregokolwiek 
z wymagań skutkuje odrzuceniem oferty; wszystkie elementy urządzeń muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji seryjnej.

  - Wymagane załączniki do oferty: deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi 
w języku polskim.