Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Wykaz parametrów wymagalnych

Specyfikacja techniczna spektrometru absorpcji atomowej

|  | Spektrometr absorpcji atomowej | Wymagania Zamawiającego [tak/nie] |  | Oferowane param. sprzętu i spełnienie wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  |
| I | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
|  | Spektrometr dwuwiązkowy z atomizację w płomieniu oraz techniką zimnych par i generację wodorków z oprogramowaniem i autosamplerem |  |  |  |  |
|  | Zakres spektralny nie mniejszy niż 185-900 nm |  |  |  |  |
|  | Element dyspersyjny: siatka dyfrakcyjna nie mniej niż 1200 linii/mm. |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeskanowania lampy HCL w wybranym zakresie widma. |  |  |  |  |
|  | System rozpoznawania lamp kodowanych. Możliwość pracy z lampami niekodowanymi |  |  |  |  |
|  | Zmienna regulowana szczelina monochromatora w zakresie regulacji co najmniej 0,2 do 1,0 nm |  |  |  |  |
|  | Zmieniacz lamp na minimum 4 lampy z katodą wnękową. |  |  |  |  |
|  | Detektor – fotopowielacz. |  |  |  |  |
|  | Palnik 100 mm z możliwością pracy pod kątem 90 stopni wobec osi optycznej aparatu. |  |  |  |  |
|  | Korekcja tła co najmniej - lampa deuterowa. |  |  |  |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać osiągnięcie nie wyższej niż podanej poniżej instrumentalnej granicy oznaczalności dla oznaczania nw. pierwiastków, wyznaczonej przy użyciu roztworów kalibracyjnych osiągniętej w Laboratorium: - kadm, nie większa niż 0,005 mg/L - ołów, nie większa niż 0,04 mg/L - żelazo, nie większa niż 0,5 mg/L - mangan, nie większa niż 0,15 mg/L - miedź, nie większa niż 0,1 mg/L - sód, nie większa niż 0,2 mg/L - arsen (metoda generacji wodorków), nie większa niż 0,8 μg/L - rtęć (metoda zimnych par), nie większa niż 0,2 μg/L Dopuszcza się podanie granicy wykrywalności, wówczas za granicę oznaczalności przyjmuje się wartość granicy wykrywalności pomnożoną przez 3 (trzy). Dowodem spełnienia ww. wymagania będzie dokumentacja producenta dostarczona przez Wykonawcę lub możliwa do niezależnego zweryfikowania np. przez stronę internetową. |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość osiągnięcia wartości granicy wykrywalności, oznaczalności dla ww. pierwiastków poprzez zastosowanie dodatkowych części, np. pułapki atomów lub innego rozwiązania o podobnej skuteczności. |  |  |  |  |
|  | Lampy HCL do oznaczania pierwiastków co najmniej: kadm, ołów, arsen, rtęć. |  |  |  |  |
|  | Przystawka do metody generacji wodorków i metody zimnych par rtęci wraz z zestawem części eksploatacyjnych |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z próbką o dużej zawartości części mineralnych (np. ok. 1 g/ 10 mL) z powodu analizy różnorodnych próbek żywności. |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (octan butylu, heksan, eter naftowy, samodzielnie i w mieszaninie). |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z rozcieńczonymi roztworami kwasu azotowego (1+1). |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania krzywej kalibracyjnej z jednego roztworu kalibracyjnego przy zastosowaniu systemu rozcieńczania próbek. |  |  |  |  |
|  | System umożliwiający automatyczne rozcieńczenie próbek, współczynnik rozcieńczenia (DF) min. 50 pozwalający na szybkie rozcieńczenie próbki w trakcie analizy wraz z zestawem części eksploatacyjnych. |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia parametrów pracy takie jak: położenia palnika, przepływu gazów, ustawienia lampy HCl, szerokości szczeliny w celu optymalnego skonfigurowania aparatu do pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość manualnego ustawienia położenia palnika. |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia innych parametrów pracy niż optymalne wskazane przez aparat (co najmniej przepływ gazu, położenie palnika). Jeżeli spektrometr będzie posiadał możliwość ustawienia położenia palnika, (patrz pkt 20), to spełni wymaganie możliwości ustawienia parametrów pracy innych niż optymalne. |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sekwencji i z pojedynczymi próbkami. |  |  |  |  |
|  | Praca aparatu w pomieszczeniu w warunkach: wilgotność względna od 20 do 80 %, temperatura w zakresie od 15 do 35 stopni Celsjusza. |  |  |  |  |
|  | Bezolejowy kompresor powietrza o odpowiedniej wydajności współpracujący ze spektrometrem. |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: komplet reduktorów: do acetylenu i powietrza do przyłączy gazu do spektrometru, |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie sterujące aparatem i modułami w języku polskim: 64-bitowe pracujące w środowisku Windows 10 Pro, umożliwiające monitorowanie i sterowanie wszystkimi funkcjami i parametrami aparatu, zbierające dane, dające możliwość wyboru algorytmu krzywej (co najmniej algorytm liniowy, kwadratowy), statystyczną kontrolę wyników i kalibracji, przygotowanie raportów, dobór i optymalizacja pracy programu. |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy do sterowania aparatem z nagrywarką CD/DVD +/-RW, procesor i5 lub wyższej klasy, pamięć operacyjna min. 8 GB, dysk twardy SSD o poj. min. 500 GB, min. 6 szt. portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, bezprzewodowa klawiatura USB i bezprzewodowa mysz laserowa USB, monitor min. 21 cali, system operacyjny min. Windows 10 PRO odpowiedni do zainstalowanego oprogramowania sterującego zestawem, drukarka laserowa z możliwością drukowania dwustronnego, oprogramowanie biurowe do obsługi spektrometru umożliwiające kompleksowe korzystanie z urządzenia w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. |  |  |  |  |
|  | Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max. 2 naprawy tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu, wtedy wykonawca wymieni element / podzespół / moduł na nowy; wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku możliwości wymiany elementu / podzespołu / modułu. |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia bądź jego wymiany. |  |  |  |  |
|  | Naprawy będą odbywały się co do zasady u Zamawiającego. Wszelkie koszty dodatkowe w okresie gwarancji związane z naprawą poza siedzibą zamawiającego będzie ponosił Wykonawca (Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego urządzenia, w tym kosztów transportu aparatu / nowych elementów / podzespołów / modułów). |  |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych do aparatu - minimum 10 lat. |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz, jednofazowe. |  |  |  |  |
|  | Podłączenie do istniejącej instalacji gazów analitycznych. |  |  |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Dostawa fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia pod wskazany adres oraz pełna instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia w laboratorium Zamawiającego (sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta rok produkcji nie wcześniej niż 2022 – aktualnie oferowany model) |  |  |  |  |
|  | Minimum 24 miesięczna gwarancja |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego), posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem polskim. |  |  |  |  |
|  | Wymagania serwisowe w okresie gwarancji: - czas reakcji serwisu 48-godzin - naprawa lub wymiana wadliwych części lub układów w ciągu 14 dni od formalnego zgłoszenia usterki i upływu czasu reakcji serwisowej Wymagania serwisowe po okresie gwarancji: - 48-godzinny czas reakcji serwisu na zgłoszenie - 10-letni okres dostępności części zamiennych od upływu terminu gwarancji |  |  |  |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji obejmujące części zamienne zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie minimum 4 dniowe: - 1 dniowe szkolenie z obsługi spektrometru i oprogramowania instalacyjne dla 6 osób w siedzibie zamawiającego na zainstalowanym sprzęcie, - 3 dniowe szkolenie aplikacyjnego dla 6 osób w siedzibie zamawiającego na zainstalowanym sprzęcie. Szkolenie aplikacyjne musi w szczególności obejmować ustawienie metodyki pomiarowej dla Cd, Pb w próbkach żywności z wykorzystaniem techniki płomieniowej. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem. Możliwość dowolnego wykorzystania szkoleń w terminach wcześniej ustalonych z Zamawiającym |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi całego systemu z komputerem i oprogramowaniem w języku polskim i angielskim |  |  |  |  |  |
|  | Wszelkie koszty i ryzyka związane z dostarczeniem sprzętu na miejsce instalacji wskazane przez kupującego ponosi Wykonawca. |  |  |  |  |
|  | Warunki instalacyjne powinny być określone nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowaną instalacją zamówionego zestawu. |  |  |  |  |
|  | Koszt dostawy, instalacji oraz szkolenia wliczony w cenę zestawu. |  |  |  |  |
|  | Termin dostawy do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później niż do 30 listopada 2023 r. |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na oferowane urządzenia. |  |  |  |  |

Potwierdzenie wykonawcy:

………………………………….

(podpis elektroniczny)