Znak sprawy PSA.272.2.2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet nr 5

Nazwa sprzętu: Waga analityczna szt. - 1

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | -obciążenie maksymalne: 62 g, - obciążenie minimalne: 1 mg, - dokładność odczytu [d]: 0,01 mg, - działka legalizacyjna [e]: 1mg, - temperatura pracy: 10 ÷ 40 °C, - wilgotność względna powietrza: 40%-80%, - liniowość: ±0,05 mg, - klasa dokładności OIML: I, - adiustacja: wewnętrzna (automatyczna) - system poziomowania manualny, - wyświetlacz graficzny dotykowy, - legalizacja, - wzorcowanie w akredytowanym laboratorium, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 5. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Waga analityczna szt. - 1

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | -obciążenie maksymalne: 120g, - obciążenie minimalne: 1 mg, - dokładność odczytu [d]: 0,01 mg, - działka legalizacyjna [e]: 1mg, - temperatura pracy: 10 ÷ 40 °C, - wilgotność względna powietrza: 40%-80%, - liniowość: ± 0,07mg, - klasa dokładności OIML: I, - adiustacja: wewnętrzna (automatyczna) - system poziomowania manualny, - wyświetlacz graficzny dotykowy, - legalizacja, - wzorcowanie w akredytowanym laboratorium, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 5. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca