PSSE Złotoryja zał. nr 03 do instrukcji IB-05 Data wyd. 30.09.2025 r. nr wyd. 08 str./str:1/1

INSTRUKCJA UŻYCIA BIOLOGICZNEGO WSKAŹNIKA

TEST AMPUŁKOWY

- Przed sterylizacją testy ampułkowe przechowywać zgodnie z instrukcją producenta (ATTEST 3M przechowywać w temp. 15-300C i wilgotności 35-60 %).

- Przed sterylizacją włożyć je do pakietów (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej) i ułożyć równomiernie w komorze sterylizatora (półka górna, środkowa, dolna).

- Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.

- Dodatkowy test ampułkowy umieścić w pakiecie i nie poddawać procesowi sterylizacji.

- Na pakiecie opisać datę sterylizacji oraz rozmieszczenie.

- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

- Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji po ekspozycji oraz wskaźnik, który  nie został  poddany sterylizacji należy dostarczyć do dwóch godzin do laboratorium i transportować je w temp. pokojowej do 25°C . Jeżeli to niemożliwe można przechowywać wskaźniki w temp. 2-8˚C do 7 dni. Po sterylizacji odczekać ok. 10 min. przed umieszczeniem w chłodziarce. Nie wolno przechowywać w temperaturze równej, niższej niż 0°C.

- Wskaźniki po ekspozycji oraz wskaźnik, który  nie został  poddany sterylizacji transportować w temp. pokojowej do 25°C i dostarczyć do laboratorium.

Więcej informacji pod  nr tel. 76 87 83 433 wew.21

PSSE Złotoryja zał. nr 03 do instrukcji IB-05 Data wyd. 30.09.2025 r. nr wyd. 08 str./stron:1/1

INSTRUKCJA UŻYCIA BIOLOGICZNEGO WSKAŹNIKA

TEST AMPUŁKOWY

- Przed sterylizacją testy ampułkowe przechowywać zgodnie z instrukcją producenta (ATTEST 3M przechowywać w temp. 15-300C i wilgotności 35-60 %).

- Przed sterylizacją włożyć je do pakietów (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej) i ułożyć równomiernie w komorze sterylizatora (półka górna, środkowa, dolna).

- Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.

- Dodatkowy test ampułkowy umieścić w pakiecie i nie poddawać procesowi sterylizacji.

- Na pakiecie opisać datę sterylizacji oraz rozmieszczenie.

- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

- Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji po ekspozycji oraz wskaźnik, który  nie został  poddany sterylizacji należy dostarczyć do dwóch godzin do laboratorium i transportować je w temp. pokojowej do 25°C . Jeżeli to niemożliwe można przechowywać wskaźniki w temp. 2-8˚C do 7 dni. Po sterylizacji odczekać ok. 10 min. przed umieszczeniem w chłodziarce. Nie wolno przechowywać w temperaturze równej, niższej niż 0°C.

- Wskaźniki po ekspozycji oraz wskaźnik, który  nie został  poddany sterylizacji transportować w temp. pokojowej do 25°C i dostarczyć do laboratorium.

Więcej informacji pod  nr tel. 76 87 83 433 wew.21