(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 8: dostawa refraktometru cyfrowego typu Abbego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn,

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczyt pomiaru | na wyświetlaczu LCD |  |
|  | Dwie skale pomiarowe | współczynnik załamania światła - nD % wagowy zawartości sacharozy – Brix |  |
|  | Zakres pomiarowy: | skala nD : od nie więcej niż 1,3000 do minimum 1,7100 skala Brix : od nie więcej niż 0,0 do minimum 95,0.Brix | Należy podać |
|  | Rozdzielczość | Minimum 0,0001 nD Minimum 0,1 % Brix | Należy podać |
|  | Dokładność pomiaru: | Minimum 0,0002 nD Minimum 0,1% Brix | Należy podać |
|  | Wbudowana kompensacja temperaturowa dla pomiarów w skali %Brix | do 20° C |  |
|  | Zakres działania kompensacji termicznej | od nie więcej niż +5°C do minimum +50 °C | Należy podać |
|  | Automatyczna kalibracja | wymagane |  |
|  | Złącza do podłączenia ultratermostatu | wymagane |  |
|  | Dwa niezależnie regulowane źródła światła | wymagane |  |
|  | Port RS232 | wymagane |  |
|  | Regulowany układ pryzmatów achromatycznych | wymagane |  |
|  | Kontrola temperatury pryzmatu pomiarowego | wymagane |  |
|  | Świadectwo wzorcowania | Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla: wody, cykloheksanu i chlorobenzenu |  |
|  | Autoryzowany serwis | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dostarczona wraz z dostawą | wymagane |  |
|  | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu. | wymagane |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)