Załącznik nr 1 do SWZ - składany wraz z ofertą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pod nazwą:

Dostawa Chromatografu gazowego GC FID i ECD

(oznaczenie sprawy:  ADM 272.1.7.2023)

Uwaga (dotyczy postępowania):

Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru , skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru, nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, tzn. nie podlega on uzupełnieniu po terminie złożenia oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nierefabrykowany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawa Chromatografu gazowego GC FID i ECD

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| - Piec chromatograficzny: -dwukanałowy | - |
| - Programowanie temperatury: -w zakresie min. 40 do 450 o C, dokładność ustawienia temperatury min. 1 o C | - |
| - Autosampler : -wbudowany autosampler obsługujący dwa dozowniki bez konieczności ręcznej rekonfiguracji, -taca na min. 105 fiolek | - - |
| - Dozownik: -automatyczny dozownik split/splitless i on-column z programowalną temperaturą odparowania do kolumn o średnicach 0,1-0,53 mm, - minimalny zakres temperatury: od 50 o C do 500 o C | - - |
| - Detektor ECD: -detektor wychwytu elektronów z elektronicznym sterowaniem przepływem gazu detektorowanego , -źródło promieniowania : 15 mCi 63Ni, -możliwe gazy detektorowe: N2 lub Ar/CH4 -możliwość programowania temperatury pracy w zakresie min. Od 100 o C do 450 o C z możliwością programowania w odstępach co 1 o C | - - - - |
| - Detektor FID: -detektor płomieniowo-jonizacyjny z elektronicznym sterowaniem przepływami gazów -zakres temperatury min. Od 100 o C do 450 o C z możliwością programowania co 1 o C -wyposażony w czujnik zaniku płomienia wraz z automatycznym zapalaniem -brak konieczności użycia gazu pomocniczego (tzw.’’make-up gazu’’) w całym zakresie przepływów | - - - - |
| - Sterowanie: -GC: wbudowany min. 256-kolorowy,dotykowy,wyświetlacz pokazujący w czasie rzeczywistym chromatogramy i funkcje, umożliwiający pełną kontrole chromatografu -pełna kontrola wszystkich elementów zestawu z poziomu oprogramowania poprzez zewnętrzny komputer | - - |
| - Oprogramowanie sterujące: -oprogramowanie PC sterujące pracą GC, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, -umożliwiające raportowanie wyników, z wykorzystaniem gotowych raportów lub dowolnie modyfikowanych i tworzonych przez użytkownika. | - - |
| - Zestaw komputerowy: -jednostka sterująca o parametrach wymaganych przez producenta aparatury, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów -składający się z komputera stacjonarnego, systemu operacyjnego oraz monitora | - - |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| - Montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym -Uruchomienie urządzenia wraz z wykonaniem demonstracyjnego pokazu potwierdzającego spełnienie w/w wymagań technicznych -Instruktarz stanowiskowy dedykowany do obsługi aparatury osób: minimum (5 dni roboczych do wykorzystania w ciągu roku od instalacji) -Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy -Przystąpienie do naprawy urządzenia, od momentu zgłoszenia usterki | - - - - - |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy