## STRONA 1
Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE UL. WIERZBOWA 16 35-959 RZESZÓW NIP 813-17-36-272, REGON 000291641
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
III. NAZWA ZADANIA
„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- II procedura”
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oparciu o poniższe pakiety:
Pakiet nr 1 Wzorce do chromatografii
Pakiet nr 2 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
Pakiet nr 3 Odczynniki do badań metodą PCR
Pakiet nr 4 Testy immunologiczne 1
Pakiet nr 5 Testy immunologiczne 2
Pakiet nr 6 Wzorce do mykotoksyn
Pakiet nr 7 Szczepy wzorcowe
Pakiet nr 8 Podłoża do hodowli komórkowej
Pakiet nr 9 Roztwory wzorcowe do ASA, ICP
Pakiet nr 10 Materiały odniesienia
SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW PRZEDSTAWIONO W KOLEJNYCH ARKUSZACH

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Wzorce do chromatografii
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Aceton, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 5ml | 2
2 | Alkohol metylowy czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 2x1ml | 1
3 | Alkohol etylowy czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 2x1ml | 1
4 | Aspatram wzorzec do HPLC. Czystość ≥ 99,0%. Wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. | 0,5 gram | 1
5 | Benzen czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 3
6 | 2-Butoksyetanol (CAS: 111-76-2),czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 g | 1
7 | Butylu octan,czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
8 | Butan -1-ol, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1 ml | 1
9 | Butan -2-ol, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1 ml | 1
10 | Butan-2-on, wzorzec do GC. Czystość(GC) > 99% Wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg ISO 17034 i ISO/IEC 17025. . Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. | 2 ml | 1
11 | Bisfenol A, stężenie około10 mg/ml w metanolu, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg ISO 17034 lub równoważnej | 1 ml | 1
12 | Cykloheksanon, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
13 | Etanol, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 2 ml | 1
14 | Etylobenzen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 równoważnej | 1 ml | 1
15 | Etylu octan, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 2
16 | Heksan, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
17 | Izobutanol, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 równoważnej | 1 g | 1
18 | m-ksylen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
19 | o-ksylen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
20 | p-ksylen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
21 | 4-Metylopentan-2-on, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową | 1 ml | 1
22 | Octan-2-metoksy-1-metyloetylu (PGMA), czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową | 1 ml | 1
23 | Potasu sorbinian.Wzorzec do HPLC, Czystość ≥ 99,0% Wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. | 1gram | 1
24 | Sodu benzoesan. Wzorzec do HPLC, Czystość ≥ 99,0% Wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. | 1 gram | 1
25 | Tiram , czysta substancja, zawartość nie mniej niż 95,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
26 | Tetrachloroeten, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 1
27 | Toluen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1 ml | 1
28 | 1,2,4 Trimetylobenzen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej,świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową | 1 g | 1
29 | 1,3,5 Trimetylobenzen, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5%: materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej,świadectwo wzorcowania zapewniające spójność pomiarową | 1g | 1
30 | 2,2,2-trichloroetanol, CAS: 115-20-8, czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,0% materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
31 | 2,4-D d3 (deuterowany wzorzec wewnętrzny, CAS: 202480-67-9), czysta substancja | 10 mg | 1
32 | Aflatoksyna M1 CAS: 6795-23-9; roztwór o stężeniu 0,5 ug/ml w acetonitrylu | 1 ml | 1
33 | alfa-HCH (CAS: 319-84-6), czysta substancja, zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
34 | AMPA (metabolit glifosat), CAS: 1066-51-9; czysta substancja, zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
35 | Antymon roztwór wzorcowy do ICP, stężęnie 1000 mg/l w HNO3/HF wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100ml | 1
36 | Benzo[b]fluoranten (CAS: 205-99-2), stężenie 10 µg/mL w acetonitrylu, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 10 ml | 1
37 | Benzo[g,h,i]perylen (CAS:191-24-2), stężenie 10 µg/mL w acetonitrylu, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 10 ml | 1
38 | Benzo[k]fluoranten (CAS: 207-08-9),stężenie 10 µg/mL w acetonitrylu, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 10 ml | 1
39 | Bromofos metylowy (CAS: 2104-96-3), czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
40 | Karbaryl (CAS: 63-25-2), czysta substancja zawartość nie mniej niż 99%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
41 | Chlorobutanol (CAS: 57-15-8), czysta substancja,certyfikowany materiał referencyjny- wzorzec do chromatografii | 1g | 1
42 | Sulfon demeton-S-metylowy (CAS:17040-19-6), czysta substancja zawartość nie mniej niż 94%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
43 | Diklobutrazol (CAS:75736-33-3), czysta substancja zawartość nie mniej niż 90%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 50 mg | 1
44 | Fenamifos-sulfotlenek (CAS: 31972-43-7) czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
45 | Fenoksykarb (CAS: 72490-01-8), czysta substancja zawartość nie mniej niż 99%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
46 | Flufenoksuron (CAS:101463-69-8),czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
47 | Formetanat chlorowodorek (CAS:23422-53-9), czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
48 | Lambda-Cyhalotryna (CAS: 91465-08-6), czysta substancja zawartość nie mniej niż 90%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
49 | Lindan (gamma-HCH) (CAS: 58-89-9), czysta substancja, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
50 | Glufosynat (CAS: 51276-47-2), czysta substancja, wzorzec do chromatografii | 50 mg | 1
51 | Haloksyfop-P, (CAS: 95977-29-0) czysta substancja zawartość nie mniej niż 90%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 50 mg | 1
52 | MCPA d3 (CAS: 352431-14-2), deuterowany wzorzec wewnętrzny do chromatografii, czysta substancja | 10 mg | 1
53 | MCPB d3 (CAS: 1219803-42-5), deuterowany wzorzec wewnętrzny do chromatografii, 100 µg/ml w acetonie | 1 ml | 2
54 | MCPB (CAS: 94-81-5) czysta substancja zawartość nie mniej niż 99%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100mg | 1
55 | MPPA (CAS: 15090-23-0), czysta substancja, wzorzec do chromatografii | 10 mg | 1
56 | N-acetyl AMPA (metabolit glifosat) CAS: 57637-97-5; czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 10 mg | 1
57 | Nitenpyram, czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
58 | Para Red (CAS: 6410-10-2) czysta substancja, czysta substancja, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
59 | Penkonazol (CAS: 66246-88-6), czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
60 | Pentachloroanilina (CAS: 527-20-8),czysta substancja zawartość nie mniej niż 955, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
61 | Sudan 1(CAS: 842-07-9),czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
62 | Sudan 2 (CAS: 3118-97-6), czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
63 | Sudan 3 (CAS: 85-86-9),czysta substancja zawartość nie mniej niż 94%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100mg | 1
64 | Sudan 4 (CAS: 85-83-6),czysta substancja zawartość nie mniej niż 95%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
65 | Tetrakonazol (CAS:112281-77-3),czysta substancja zawartość nie mnij niż 99%, materiał referencyjny wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
66 | CRM BTEX. Mieszanina: benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen, m-ksylen i p-ksylen w heksanie. Stężenie każdego składnika mieszaniny około 200 μg/ml Wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego BTEX 2. Certyfikowana zawartość każdego BTEX podana w [μg/ml] wraz z niepewnością. | 1 ml | 1
67 | Potasu nadmanganian, roztwór mianowany 0,002M (0,01N) wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, W przypadku zaoferowania produktu firmy CPA Chem, Zamawiający wymaga serii produktu innej niż niż 765423 | 1litr | 1
68 | Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci 1413 uS/cm w 25 C; wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 500 ml | 1
69 | Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci 718 uS/cm w 25 C;, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 500 ml | 1
70 | Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci 147 uS/Cm w 25 C; wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 500 ml | 1
71 | Wzorzec jonów chlorkowych (chlorides), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
72 | Wzorzec jonu amonowego (ammonium NH4+), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
73 | Wzorzec jonów magnezu (magnesium Mg2+), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
74 | Wzorzec jonów sodu (sodium Na+), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
75 | Wzorzec jonów potasu ( K+), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
76 | Wzorzec jonów wapnia ( Ca2+), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
77 | Wzorzec jonów siarczanowych ( SO42-), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 1
78 | Wzorzec jonów azotanowych( NO3-), stężenie 1000 µg/mL, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; do chromatografi jonowej | 100 ml | 2
79 | Wzorzec pH =7,00 w 20°C, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej; z datą ważności min. do 05.2023 wzorce pH=7,00. W przypadku zaoferowania produktu firmy CPA Chem, Zamawiający wymaga serii produktu innej niż niż 780934. Zamawiający wymaga, aby numer serii zaoferowanego produktu był inny, niż zaoferowany w poz. 80 | 500ml | 1
80 | Wzorzec pH =7,00 w 20°C, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. W przypadku zaoferowania produktu firmy CPA Chem, Zamawiający wymaga serii innej niż 767850. Zamawiający wymaga, aby numer serii zaoferowanego produktu był inny, niż zaoferowany w poz. 79 Data ważności min. do 05.2023 | 1litr | 1
81 | Wzorzec pH =10,00 w 20°C, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN, ISO 17034 lub równoważnej. W przypadku zaoferowania produktu firmy CPA Chem, zamawiający wymaga serii innej niż 767849. Data ważności min. do 05.2023 | 500ml | 1
82 | Wzorzec mętności 1NTU, formazynowy, Turbidity Standard 1NTU Formazin, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500ml | 1
83 | Wzorzec twardości ogólnej wody 1000mgCaCO3/l Total Hardness 1000mgCaCO3/l Calibration Standard, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500ml | 1
84 | 100 g/l NH4H2PO4 (99.999%) in 1% HNO3 modyfikator matrycy do ASA w komorze grafitowej | 50ml | 3

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Ammonium Iron III citrate - Cytrynian amonu i żelaza(III) | opak. x 100 g | 1
2 | Amonu pirolidynoditiokarbaminian amonu (APDC) zawartość kadmu ≤ 10 mg /kg, zawartość ołowiu ≤ 10 mg/kg, świadectwo kontroli jakości z podaną czystością oraz zawartością kadmu i ołowiu | 25 g | 4
3 | Bromek potasu do spektroskopii, klasa IR – puder zawartość: >+99.0% absorbancja: =<0,15 (woda:3250-3750/ 1620-1640 1/cm); =< 0,004( CH- związki:2750-3100 1/cm); =< 0,015 (pozostałe: 420-4000 1/cm) | op. x 100g | 3
4 | Benzoesan sodu czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99%; materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1g | 2
5 | Sól sodowa zieleni bromokrezolowej Bromocresol green sodium salt | 1 g | 1
6 | Chlorotrietylsilan wzorzec do GC, czystosć nie mniej niż 99%, CAS: 994-30-9 | 5 g | 1
7 | 1,2-dichloroetan - certyfikowany materiał referencyjny, czystość nie mniej niż 95%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1 g | 1
8 | D-arabitol | 25g | 1
9 | alfa -metyl-D-glukozyd | 100g | 1
10 | Kwas etylenodiaminotetraoctowy, dwuwodny sól tetrasodowa Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (MW=416.16) 98,5-102% | 100g | 1
11 | 3-etoksy-1,2-propanediol 3 ethoxy-1,2-propanediol CAS:1874-62-0 | 1 g | 1
12 | Fenol wzorzec analityczny, czystość ≥ 98%, wzorzec do chromatografii gazowej, czysta substancja; wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 0,5 g | 1
13 | Fenobukarb, certyfikowany materiał referencyjny, czystość nie mniej niż 95%,wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 250 mg | 1
14 | Glukonolakton ≥ 99,0 % CAS: 90-80-2 | 100 g | 1
15 | Monohydrat soli monosodowej kwasu L-glutaminowego L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate | 250 g | 1
16 | Heksachlorobenzen (HCB), certyfikowany materiał referencyjny, czystość nie mniej niż 99%,wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 250 mg | 1
17 | 5-Hydroksymetylo-2-furfural, certyfikowany materiał referencyjny, czystość nie mniej niż 95%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100mg | 1
18 | D-Sorbitol ≥ 99 % CAS: 50-70-4 | 5 g | 1
19 | Kofeina | 5 g | 1
20 | Kwas szikimowy do syntezy CAS: 138-59-0 | 1 g | 1
21 | N,N-Dimetylo-p-fenylenodiamina do pektrofotometrii | op. x 25g. | 1
22 | N,N′-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 2,4-TDIP) | 1 ml | 1
23 | N,N′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 2,6-TDIP | 1 ml | 1
24 | N,N′-(Methylenediphenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 4,4′-MDIP) | 1 ml | 1
25 | 2-dodecylocyklobutanon 2-Dodecylcyclobutanone, Czystość(GC) > 98% Wzorzec do analizy żywności wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. Minimalny termin ważnośći: maj 2023 | 5 mg | 1
26 | Penflufen, czysta substancja zawaetość nie mniej niż 99%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100mg | 1
27 | Pirmikarb-desmetyl (Pirimicarb-desmethyl),czysta substancja zawartość nie mniej niż 99%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 10mg | 1
28 | Disiarczek węgla 99,9% do spektroskopii | 25 g | 1
29 | di-sodu fosforan 7-wodny, Na 2H PO4 x 7H2O | 50g | 1
30 | DL-Lizyna monochlorowodorek DL Lysin monohydrochlorid cz. | 50 g | 1
31 | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelach elektroforetycznych GreenDNA Gel Stain | op./1ml | 1
32 | Chloroform/Alkohol Izoamylowy 24:1 do ekstrakcji kwasów nukleinowych | 500 ml | 1
33 | Fast Blue B Salt – Dry content ~95% | op x 10g | 1
34 | Fenol do ekstrakcji kwasów nukleinowych | 100 ml | 4
35 | Fenol/Chloroform/Alkohol Izoamylowy 25:24:1 do ekstrakcji kwasów nukleinowych | 250 ml | 2
36 | Formaldehyd (Formaldehyde) IC Standard 1000 μg/ml w wodzie, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100 ml | 1
37 | Kwas solny Trace select; | 1l | 2
38 | Kwas solny 2,0 mol/l | 1 l | 1
39 | Kwas solny 35% Spektralnie czysty Zawartość: Arsenu(As) max. - 0,1 ppm, Ołowiu (Pb)- max. - 20 ppb Minimalny termin ważnośći:listopad 2024 Swiadectwo kontroli jakości z podaną zawarością metali wymienionych w specyfikacji | 1 L | 2
40 | 3M HCl (kwas solny) w metanolu. Odczynnik do estryfikacji i transestryfikacji kwasów tłuszczowych w żywności oznaczanych metodą GC Minimalny termin ważnośći: listopad 2024 | 100 ml | 1
41 | Lantanu chlorek (III) chlorek 7 hydrat cz.d.a. min.99,0%. | op a 100g | 3
42 | Mieszanina reakcyjna (2x stężona) zoptymalizowana do przeprowadzania analiz ilościowych PCR w czasie rzeczywistym składająca się z JumpStart Taq DNA polimerazy, dNTPs oraz zoptymalizowanych komponentów buforowych; kompatybilna z urzadzeniem Applied Biosystems Instrument 7500 | 20 reakcji (1 x 500 µl) | 1
43 | Metanol LC-MS Methanol LC-MS Ultra CHROMASOLV. Oznaczenie (GC) min. 99,9% Wolne alkalia (jako NH3) maks. 0,0001% Wolny kwas (jako CH3COOH) maks. 0,002% Woda (Karl Fischer) max. 0,03% Substancja nielotna max. 1 ppm Aluminium (Al) max. 0,02 ppm Wapń (Ca) max. 0,05 ppm Żelazo (Fe) max. 0,02 ppm Potas (K) max. 0,05 ppm Magnez (Mg) max. 0,02 ppm Sód (Na) max. 0,05 ppm UHPLC-MS ESI (+) (Reserpine) max. 5 ppb UHPLC-MS ESI (-) (Digoksyna) max. 20 ppb UHPLC Gradient piku 220 nm max. 8 mAU UHPLC Gradient dryfujący 220 nm max. 15 mAU UHPLC Gradient piku 235 nm max. 4 mAU UHPLC Gradient dryfu 235 nm max. 8 mAU Przydatność zgodna z UHPLC-MS Transmitancja przy 210 nm min. 40% Transmitancja przy 220 nm min. 65% Transmitancja przy 230 nm min. 80% Transmitancja przy 260 nm min. 98% Fluorescencja (chinina) przy maks. 254 nm. 0,5 ppb Fluorescencja (chinina) przy maks. 365 nm. 0,3 ppb APHA max. 10, termin ważności min 1 rok od dostawy. | 2 l | 1
44 | Woda LC-MS Chromsolv; certyfikat jakości oraz aktualna karta charakterystyki substancji chemicznej;ubstancja nielotna max. 1 ppm Aluminium (Al) max. 0,5 ppm Bar (Ba) max. 0,1 ppm Wapń (Ca) max. 0,1 ppm Kadm (Cd) max. 0,05 ppm Kobalt (Co) max. 0,02 ppm Chrom (Cr) max. 0,02 ppm Miedź (Cu) max. 0,02 ppm Żelazo (Fe) max. 0,1 ppm Potas (K) max. 0,1 ppm Magnez (Mg) max. 0,1 ppm Mangan (Mn) max. 0,02 ppm Sód (Na) max. 0,1 ppm Nikiel (Ni) max. 0,02 ppm Ołów (Pb) max. 0,1 ppm Cyna (Sn) max. 0,1 ppm Cynk (Zn) max. 0,1 ppm Chlorek (Cl) max. 0,01 ppm Fluorek (F) max. 0,01 ppm Azotan (NO3) max. 0,1 ppm Siarczan (SO4) max. 0,1 ppm UHPLC-MS ESI (+) (Reserpine) max. 5 ppb UHPLC-MS ESI (-) (Digoksyna) max. 20 ppb UHPLC Dryft gradientu maks. 254 nm. 3 mAU UHPLC Gradient piku maks. 254 nm. 0,6 mAU UHPLC Dryft gradientu 210 nm max. 8 mAU UHPLC Gradient pik 210 nm maks. 2 mAU Transmitancja przy 230 nm min. 99% Transmitancja przy 200 nm min. 95% Fluorescencja (chinina) przy maks. 254 nm. 1 ppb Fluorescencja (chinina) przy maks. 365 nm. 1 ppb Przydatność zgodna z UHPLC-MS. Ze względu na wykonaną walidację i sprawdzenie stabilności parametrów metody na tym odczynniku konieczny jest zakup zgodny ze wszystkimi w/w parametrami nie wymagający dodatkowego oczyszczania przed użyciem. termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 l | 40
45 | di-Magnezowo-sodowa sól EDTA 4hydrat (EDTA-Na2Mg) do kompleksometrii >98.5%, EDTAdisodium magnesium salt tetrahydrate, | 100g | 2
46 | 0,5 M wersenian di-sodu ( EDTA-Na2) dla biologii molekularnej, wolny od DNAz, RNaz | 100 ml | 1
47 | Rtęć -roztwór wzorcowy do ASA o stęż. 1g/l, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100 ml | 1
48 | Sorbinian potasu,czysta substancja, zawartość nie mniej niż 99,5%; wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1g | 1
49 | Sodu borowodorek ≥99%, do oznaczania związków tworzących wodorki metodą AAS. | 25 g | 2
50 | Zestaw do oczyszczania i koncentracji do 5 μg DNA z elucją ≥ 6 μl w zaledwie 2 minuty, z konstrukcją kolumn pozwalających na elucję wysokich stężeń DNA w minimalnych objętościach buforu TE, z zamykanymi kolumienkami, otrzymane DNA jest odpowiednie do zastosowania w reakcjach PCR oraz sekwencjonowaniu DNA, o parametrach nie gorszych niż zestaw "DNA Clean&Concentrator-5 Kit -Capped Columns" firmy Zymo Research | op.x 50 szt. | 1
51 | Węgla disiarczek o niskiej zaw. benzenu czystość (GC) min. 99,9%, zawartość benzenu max. 1 ppm, wody max. 0,05%, świadectwo kontroli jakości z podaną czystością ( GC) oraz zawartością benzenu i wody | 1 l | 5
52 | AOCS Low Erucic Rapessed Oil. Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym. Zawierająca 11 estrów, w tym ester metylowy kwasu erukowego w ilości 5% wagowych. wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego estru kwasu 2. Zawartością w [%] wagowych każdego z kwasów. Kalibracja wagowa odniesiona do NIST. 3 Stężenie analityczne każdego estru kwasu w [ %] wagowych wraz z niepewnością. Minimalny termin ważnośći: wrzesień 2024 | 100 mg | 1
53 | Sacharyna wzorzec do GC Czystość ≥ 99,5% wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. Certyfikat Analizy z podaną czystością wraz z niepewnością. | 1 gram | 1
54 | Supelco 37 Component FAME Mix Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zawierająca 37 estrów, w tym ester metylowy kwasu erukowego. wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego estru kwasu 2. Certyfikowana zawartość każdego estru kwasu podana w [%] wagowych lub [µg/m] wraz z niepewnością. 3 Stężenie analityczne każdego estru kwasu w [ %] wagowych lub [µg/m] 4. Analiza GC (kolumna, parametry GC rozdziału) Minimalny termin ważnośći: lipiec 2023 | 1 ml | 1
55 | Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego (OWO) - TOC 100 mg/l, Calibration Standard, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500 ml | 1
56 | Woda do analizy PCR (grade Water) | op (6 x 5 ml) | 5
57 | Woda dla biologii molekularnej wolna od DNaz, RNaz i białek, | 1 litr | 1
58 | Tiosiarczan potasu Potassium thiosulfate ≥95%, CAS Number: 10294-66-3 | op. | 1
59 | Roztwór certyfikowany NaOH 50% do przygotowania eluentu dla IC; Sodium Hydroxide Solution certyfied; zawierajacy ammonium Hydrox. <0,010%; carbonate 0,06%; chloride<0,005%; heavy metals<0,001%; iron<5ppm; nitrogen compounds<5ppm;phosphate<5ppm; potassium<0,003%; silica<0,01%; sulfate<0,002% | 500ml | 2
60 | 2,2,4-Trimetylopentan Czystość (GC) >=99,5 %, Zawartość wody min. 0,01% Minimalny termin ważnośći: listopad 2024 Świadectwo Kontroli Jakości z podaną czystością (GC) oraz zawartością wody wymienionych w specyfikacji. | 1L | 2
61 | Tlenek 1,2-propylenu do syntezy | 100ml | 1
62 | Wzorzec pH w20°C 10.062 | 500 ml | 1
63 | Wzorzec pH w 20°C 6.881 | 500 ml | 1
64 | Wzorzec pH w 20°C 4.001 | 500 ml | 1
65 | Wzorzec barwy wody 500mg/l, Color 500Pt-CoUnits Calibration Standard wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. , seria inna niż LRAC6310 | 100ml | 1
66 | Wzorzec barwy Color 500 mg Pt-Co/l | 500ml | 1
67 | Wzorzec mętności 1 NTU Turbidity Standard 1 NTU (Formazin),wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500 ml | 1
68 | Wzorzec mętności 10 NTU Turbidity Standard 10 NTU (Formazin), wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500 ml | 1
69 | Wzorzec mętności 100 NTU Tubidity Standard 100NTU (Formazin), wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 500 ml | 1
70 | Wzorzec grupowy Próbka wody z jeziora, w zakresie parametrów: wapń: 46,2 mg/l, chlorki: 71,7 mg/l, przewodność: 551 µS/cm, fluorki: 0,280 mg/l, twardość całkowita wyrażona jako CaCO3: 167 mg/l, magnez: 12,7 mg/l, sód: 42,3 mg/l, siarczany jako SO4: 43,3 mg/l, barwa: 5,10. Dla wszystkich parametrów dopuszczalna tolerancja wartość parametrów +/- 5%. wraz z certyfikatem jakości określającym niepewność, z kartą charakterystyki substancji chemicznej | szt. | 1
71 | Wzorzec konduktometryczny, 600µS/cm z odniesieniem do ISO 17025, ISO 17034 | 500 ml | 1
72 | Zestaw wzorców pH 4,01/7,00/10,01; wartość pH w 25 °C; niepewność ± 0,01pH - ważność 2 lata/ niepewność ± 0,02pH – ważność 5 lat; wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 3 x 500 ml | 1
73 | Etoprofos,certyfikowany materiał odniesienia, czystość nie mniej niż 95%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100 mg | 1
74 | Fenpropatryna,materiał referencyjny, czystość nie mniej niż 95%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 250 mg | 1
75 | Kwintocen,certyfikowany materiał odniesienia, czystość nie mniej niż 90%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 250 mg | 1
76 | Tetrachloroeten Certyfikowany materiał odniesienia, czystość nie mniej niż 99%, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 1 ml | 1
77 | Certyfikowany materiał referencyjny siarczki w wodzie, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , stężenie 6-7 mg/L | op x 20 ml | 2

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Odczynniki do badań metodą PCR 1
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy metodą real-time PCR - test CE IVD- walidacja na LightCycler 480 II - kompensacja koloru do aparatu LightCycler480 dostępna u producenta testu - test wykrywa i różnicuje grypę A, B, (AH1N1)pdm09 i kontrolę wenętrzną w 4 kanałach - FAM, MAX, Texas Red, TYE665 - badanie z wymazów z nosa i gardła - test CE IVD - test zawiera w osobnych fiolkach kontrole dodatnią, ujemną i wewnętrzną. | op. 50 reakcji | 2
2 | DNA-sorb-AM - zestaw do izolacji materiału genetycznego walidowany do użycia z testem HPV - ten sam producent co testu HPV - izolacja DNA na krzemionce z użyciem czynnika chaotropowego. | op. 100 izolacji | 2
3 | Bufor do transportu i przechowywania materiału klinicznego w postaci wymazów z szyjki macicy, pobranych w celu wykonania badania genetycznego na obecność HPV. Zawierający czynnik mukolityczny, substancje stabilizujące i konserwujące. Gotowy do użycia. Do zastosowania podczas izolacji materiału genetycznego wirusów za pomocą zestawów DNA-sorb-AM | op. a' 50ml | 7
4 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych Zestaw do izolowania i oczyszania RNA/DNA z materiału klinicznego - osocze krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, wymazy z nosa, gardła i śliny. . Bufor do lizy zawierający czynnik chaotropowy- guanidine thiocyanate. Bufor do precypitacji zawierający izopropanol.Opakowanie na 100 reakcji.Zamawiający wymaga dostarczenia produktu RIBO-Prep nucleic acid extraction Kit (nr kat. K2-9-Et-100-CE), ze względu na badanie akredytowane zwalidowane na powyższym produkcie. | op. 100 izolacji | 1
5 | FTD Respiratory pathogens 21- walidacja na ABI 7500 i na LightCycler 480 - test wykrywa i różnicuje grypę A, B, AH1N1 , Coronavirus NL 63,229E,OC 43 HKU1, parainfluenza 1,2,3,4,human metapneumovirus A i B, rhinovirus,respiratory sencytial viruses A i B,adenovirus,enterovirus, parechovirus, bocavirus i Mycoplasma pneumoniae i kontrolę wewnętrzną w 4 kanałach - FAM, Cy5, ROX i JOE - opakowanie na 64 reakcje - badanie z wymazu z gardła,nosa,plwociny - test zawiera w osobnych fiolkach kontrole dodatnią, ujemną i wewnętrzną oraz bufor i enzym - objętość reakcyjna 25 µl | op. 64 reakcje | 1
6 | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy metodą real-time PCR .Test wykrywa i różnicuje grypę A(H1) i A(H3) - badanie z probek klinicznych (wymazy z nosa i gardła). Test zawiera w osobnych fiolkach kontrolę dodatnią i kontrolę wewnętrzną. Czułość nie mniejsza niż 500 kopii /µl - grypa A (H1) oraz 10 kopii /µl - grypa A (H3) | op. 30 reakcji | 1
7 | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy A typ H5, H7, H9 metodą real time PCR - test CE IVD - test wykorzystuje kanały badania FAM, ROX i JOE - badanie z w ymazów z nosa i gardła, plwociny - test zawiera w osobnej fiolce kontrolę dodatnią Influenza virus AH5, H7, H9 - do użytku w aparatach różnych firm m in. CFX 96 - z dołaczonym zestawem do odwrotnej transkrypcji ( jeśli wymagany) | op. 55 reakcji | 1
8 | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego 14 wysokoonkogennych typów HPV metodą real time PCR - test CE IVD - test umożliwia genotypowanie i różnicowanie w osobnych kanałach typów 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - test wykorzystuje 4 kanały badania - FAM, Cy5, ROX i JOE - opakowanie 110 reakcji - badanie z wymazu lub biopsji - zestaw umożliwia analizę jakościową i ilościową - test zawiera w osobnych fiolkach kontrole dodatnie, ujemną oraz bufor i enzym - do użytku na aparacie ABI 7500 | op. 110 reakcji | 6

## PAKIET 4
Pakiet nr 4 Testy immunologiczne 1
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgG w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
3 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla wirusa odry w klasie IgM w surowicy ludzkiej Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla wirusa odry, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. | 1 op./96 oznaczeń | 1
4 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgM w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis,w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość kliniczna nie mniej niż 98%i czułość nie mniej niż 80%, wyniki testu ilościowe (wyniki w U/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 1
5 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgA w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgA dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość i czułość kliniczna nie mniej niż 98%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD, | 1 op./96 oznaczeń | 1
6 | RF Absorbent - do testów ELISA. Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach immunoenzymatycznych, znak CE IVD, odpowiedni do stosowania w testach ELISA firmy Virion/Serion. | szt. | 2
7 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych Attest 3M. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy Attest 3M, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
8 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych BIONOVA. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy BIONOVA, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań | op. 25 szt | 4
9 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych STERIM. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznch materiałów do badań- próbek/testów firmy STERIM, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
10 | Zestaw transportowy dla wirusów do badań molekularnych zawierający 2 plastikowe wymazówki i 1 x 3 ml standardowego podłoża do pobierania wymazów z nosogardzieli, jamy ustnej i gardła. Płyn transportowy bez inaktywacji. | op. x 50 szt. | 3

## PAKIET 5
Pakiet nr 5 Testy immunologiczne 2
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania antygenu Rotavirus / Adenovirus w kale | 1 op./20 oznaczeń | 5
2 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania antygenu norowirus w kale | 1 op./25 oznaczeń | 5

## PAKIET 6
Pakiet nr 6 Wzorce do mykotoksyn
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Aflatoksyna B2 roztwór 0,5 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
2 | Aflatoksyna G1 roztwór 2 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny , wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
3 | Aflatoksyna B1 roztwór 2 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny , wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
4 | Zearalenon roztwór 100 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
5 | Fuminizyna B1 roztwór 50 ug/ml w acetonitryl/woda materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 1szt. x 1ml | 1
6 | Fuminizyna B2 roztwór 50 ug/ml w acetonitryl/woda materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 1szt. x 1ml | 1
7 | Ochratoksyna A roztwór 10 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
8 | Aflatoksyna G2 roztwór 0,5 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1

## PAKIET 7
Pakiet nr 7 Szczepy wzorcowe
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 max 3 pasaż | op. | 1
2 | Bacillus subtilis ATCC 6633 max 3 pasaż | 1 op. | 1
3 | Escherichia coli ATCC 8739 max 3 pasaż | op. | 1
4 | Szczep wzorcowy Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 WDCM 00058 | op x 2 wymazówka | 1
5 | Candida albicans ATCC 10231 max 3 pasaż | 1 op. | 1
6 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 max 3 pasaż | 1 op. | 1
7 | Salmonella Enteritidis ATCC 13076 ma x 4 pasaż | op x 2 wym | 2
8 | Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | op. | 1
9 | Szczep bakteryjny Escherichia coli ATCC 25922 | op x 2 wym. | 1
10 | Szczep Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 KWIK-STIK | op x 2 wym | 1
11 | Szczep wzorcowy Proteus mirabilin ATCC 29906 WDCM 00023 | op x 2 wymazówka | 2
12 | Citrobacter Freundii 43864 max 3 pasaż | 1 op. | 1
13 | Cronobacter muytjensii ATCC 51329 max 3 pasaż | 1 op. | 1
14 | Szczep wzorcowy Hafnia alvei ATCC 51815 | op x 2 wymazówka | 1

## PAKIET 8
Pakiet nr 8 Podłoża do hodowli komórkowej
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Płyn Hanksa -podłoże do prowadzenia hodowli komórkowej, z dodatkiem 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHC03 , do użytku laboratoryjnego | 100 ml | 20
2 | Płyn Parkera -podłoże do prowadzenia hodowli komórkowej, na solach Hanksa z L-glutaminą i NaHC03 , do użytku laboratoryjnego | 100 ml | 20
3 | PBS z chlorkiem magnezu i chlorkiem wapnia -zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu, do użytku laboratoryjnego | 500 mL | 5
4 | Trypsyna 0,25% roztwór | 100 mL | 20
5 | Surowica cielęca do hodowli komórkowych, sterylizowana | 100 mL | 6

## PAKIET 9
Pakiet nr 9 Roztwory wzorcowe do ASA, ICP
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. Szt.
1 | Arsen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 2
2 | Cyna roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HCl, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 2
3 | Cynk roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
4 | Chrom roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
5 | Kadm roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
6 | Mangan roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 2
7 | Miedź roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
8 | Nikiel roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
9 | Ołów roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
10 | Rtęć roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 2
11 | Selen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
12 | Żelazo roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
13 | Beryl roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3/HF, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
14 | Cynk roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
15 | Fosforany, roztwór wzorcowy do IC około 1000 mg/l w H2O, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg ISO 17034 lub równoważnej | 100ml | 1
16 | Kobalt roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
17 | Magnez roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
18 | Mangan roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
19 | Molibden roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3/HF, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
20 | Potas roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
21 | Prazeodym roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
22 | Selen roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
23 | Srebro roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
24 | Sód roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
25 | Uran roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100ml | 1
26 | Wapń roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HCl, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1
27 | Żelazo roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM | 100 ml | 1

## PAKIET 10
Pakiet nr 10 Materiały odniesienia
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Salmonella typhimurium mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=20, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | op x10szt | 1
2 | Penicylium chryzogenum mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=50000, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | op. | 1
3 | Sacharomycetes cerevisiae mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=50000, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacji dokumentu DA-06 | op. | 1
4 | Salmonella typhimurium -mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=20, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacji dokumentu DA-06 | opx10szt | 1
5 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- masło kakaowe Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene – 4,29, Chrysene– 3,63, Benzo[b]fluoranthene– 2,45, Benzo[a]pyrene– 2,54, PAH4 (sum) – 12,9 Data ważności: co najmniej II kwartał 2024 r. | 50 g | 1
6 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym zawierający sumę 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)- wędzona ryba Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene– 16,7, Chrysene– 16,1, Benzo[b]fluoranthene– 8,55, Benzo[a]pyrene – 4,71, PAH4 (sum)– 46,5; Data ważności: co najmniej II półrocze 2024 r. | 50 g | 1
7 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- spirulina sproszkowana Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene–9,20, Chrysene– 16,3, Benzo[b]fluoranthene– 15,3 Benzo[a]pyrene– 8,15, PAH4 (sum) – 50,4; Data ważności: co najmniej II półrocze 2023 r. | 15 g | 1
8 | Referencyjny materiał kontrolny Ochratoksyna A w mące jęczmiennej poziom 3,83 g/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
9 | Referencyjny materiał kontrolny Aflatoksyna B1, B2, G1, G2 w mące kukurydzianej, poziomy: Ʃ 7,90µg/kg, B1- 3,58 µg/kg, B2 - 1,70 µg/kg, G1- 1,77 µg/kg, G2- 0,9 µg/kg , producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
10 | Referencyjny materiał kontrolny DON w mące pszennej, poziom 967 µg/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
11 | Referencyjny materiał kontrolny Fumonizyna B1, Fumonizyna B2, Suma fumonizyn w mące kukurydzianej, poziomy: fumonizyna B1 644 µg/kg, fumonizyna B2 212 µg/kg, Ʃ 854 µg/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
12 | MATERIAł KONTROLNY Maka pszenna Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Chlormekwat (suma of chlormequat and its salts; expressed as chlormequat chloride) - 222; Mepiquat (sum of mepiquat and its salts; expressed as mepiquat chloride - 130; Glyphosate - 521; AMPA - 395. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 100g. Termin ważności materiału minimum wrzesień 2023. | 100 g | 1
13 | MATERIAł KONTROLNY Jaja kurze.Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Chlordan (trans) - 17,5; Chlorpiryfos-methyl - 43,0; Dieldryn - 17,8; Endosulfan II (beta) - 17,0; HCH-A (alfa hexachlorocyclohexane) - 18,1; Heptachlor - 16,4; Pendimethalin - 24,4; Abamectin (sum of Avermectin B1a and B1b only) - 56,0; Fipronil-sulfone - 9,80 . Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 50g. Termin ważności materiału minimum listopad 2022. | 50 g | 1
14 | MATERIAł KONTROLNY Ziarno soi (suche).Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : GLophosate -781; AMPA - 457; Chlorpiryfos-methyl - 35,7; DDT-op - 98,6; Fenbuconazole - 91,7; fention-sulfone - 37,6; Flucythrinate - 59,2; Methamidafos - 24,5; Propoxur - 66,6; Pyriproxyfen - 60,1; Tetradifon - 74,4; Triflumuron - 92,1. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 90g. Termin ważności materiału minimum październik 2022. | 90 g | 1
15 | Campylobacter jejumi derived from ATCC 33291 (WDCM 00005), CRM, op. 1 wymazowka do kontroli jakościowej | 1 op. | 1
16 | Certyfikowany materiał dla mikrobiologii E.coli ATCC 51813; CRM; 10 peletów/fiolka poziom cfu/pelet 10000 | 1 op./1 fiolka | 1

## OSTATNIA STRONA
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych grup produktów przy dostawach:
1. | Przy dostawach (wszystkich) dołączyć certyfikat produktu/ analityczny/ oryginalne świadectwo kontroli jakości z datą ważności,
2. | Termin ważności dostarczonych produktów niewskazany bezpośrednio w poszczególnych pakietach ( w Opisie poszczególnych pakietów oraz w Formularzu Ofertowym) : nie mniej niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) – z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
3. | Wszystkie produkty muszą posiadać oryginalne opakowania producenta,
4. | Przy dostawie testów, zestawów diagnostycznych: instrukcję wykonania w języku polskim,
5. | Przy dostawie odczynników PCR i testów immunologicznych – potwierdzenie na opakowaniu że spełniają wymagania certyfikatu CE IVD (pod względem bezpieczeństwa i przeznaczenia do diagnostyki in vitro), instrukcje obsługi w języku polskim i producenta),
6. | Przy dostawie odczynników, surowic, lateksów i podłóż: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z towarem kartę charakterystyki lub udostępnić możliwość pobrania karty przez Zamawiającego ( ze wskazaniem strony internetowej)
7. | Przy dostawie wzorców, certyfikowanych materiałów odniesienia (CRMCRM-ów : dołączyć: certyfikat / świadectwo jakości z określoną zawartością, terminem ważności, numerem serii zamawianego produktu, niepewnością, dodatkowe wymagania w tym zakresie zawarte są w odpowiednich pozycjach Pakietów. 1. Producenci wzorców, CRM-ów powinni spełniać wymagania DA-06, wydanie 8 z dnia 18.06.2021r. 2. Certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy spełniają co najmniej jedno z poniższych wymagań: 1) są wyprodukowane przez NMI Narodowy Instytut Metrologiczny (GUM) i są zarejestrowane w bazie BIPM KCDB, 2)CRM są wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MR, 3. certyfikowane wartości przypisane CRM są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
UWAGA
Zamawiający przyjął następującą konstrukcję realizacji przedmiotu zamówienia:
1. | Ilości wskazane w tabeli przez Zamawiającego są ilościami zakładanymi – dostawy do 31.10.2022r.
2. | Możliwość niezrealizowania przedmiotu umowy w przypadku braku potrzeb Zamawiający deklaruje realizację dostawy na poziomie co najmniej 70 %. Z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie - Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
3. | Dla celów realizacji umowy - Zamawiający przyjmie cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę oraz cenę za cały pakiet.
4. | Zgodnie z zapisami umowy – Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego- wyrażonych poprzez zapotrzebowania w formie uzgodnionej z Zamawiającym (telefon, e-mail).
Z uwagi na to, że Laboratoria WSSE w Rzeszowie posiadają akredytację PCA na metody wg Polskich Norm i Procedur Badawczych i są zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 - wymagania w odniesieniu do stosowanych metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania –ponieważ do uzyskania wiarygodnego wyniku wg metod zwalidowanych wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych sprawdzonych o powtarzalnych parametrach selektywności i czułości - wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji.