Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.7.2026.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| - Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy stal nierdzewna poj. 500ml z pompą – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |  |
| Zestaw filtracyjny stalowy |  |  |  |  |
| Producent:………………………. Model: ………………………. |  |  |  |  |
| 1 | listwa stalowa 3-stanowiskowa ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 2 | 3 leje ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej 500 ml mocowane za pomocą klamr zaciskowych, z pokrywkami, wraz z deklaracją objętości |  |  |  |
| 3 | listwa wyposażona w 3 króćce, z zaworami odcinającymi |  |  |  |
| 4 | listwa wyposażona w 3 stalowe podstawy pod filtry |  |  |  |
| 5 | pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej 316L (1.4404) |  |  |  |
| 6 | stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i opłukiwanie |  |  |  |
| 7 | możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie oraz poprzez opalanie płomieniem |  |  |  |
| 8 | króciec wylotowy oraz podłączenie do próżni za pomocą szybkozłączek |  |  |  |
| 9 | szybkozłączka umożliwiająca połączenie dwóch listew 3-stanowiskowych w jeden zestaw 6-stanowiskowy |  |  |  |
| 10 | możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml |  |  |  |
| 11 | lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm |  |  |  |
| 12 | uszczelki wykonane z silikonu |  |  |  |
| 13 | możliwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych |  |  |  |
| 14 | możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji |  |  |  |
| 15 | łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany |  |  |  |
| 16 | szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 um, 600 ml/min dla membrany 0,45 um (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni) |  |  |  |
| 17 | powierzchnia filtracyjna 12,5 cm2 |  |  |  |
| 18 | wąż silikonowy min. 2 mb do podłączenia zestawu |  |  |  |
| 19 | wąż silikonowy min. 0,2 mb do połączenia dwóch listew |  |  |  |
| 20 | zawory wykonane ze stopu typu Monel |  |  |  |
| 21 | możliwość utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08 |  |  |  |
| Pompa próżniowa |  |  |  |  |
| Producent:………………………. Model: ………………………. |  |  |  |  |
| 1 | pompa perystaltyczna kompatybilna z zestawem filtracyjnym 3-stanowiskowym lub podwójnym 3 stanowiskowym |  |  |  |
| 2 | maksymalna próżnia 0,4 bar (przy ciśnieniu zewnętrznym maksymalnie 1 bar) |  |  |  |
| 3 | zabezpieczenie IP 64 |  |  |  |
| 4 | spełniająca wymagania dla III klasy ochrony |  |  |  |
| 5 | złączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża |  |  |  |
| 6 | materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM |  |  |  |
| 7 | materiał części stycznych z cieczą: PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, POM, PSU |  |  |  |
| 8 | wymiary nie większe niż: 120 x 170 x 190 mm |  |  |  |
| 9 | max. lepkość filtrowanej cieczy < 150 cSt |  |  |  |
| 10 | temperatura cieczy 5 - 80 °C (minimalny zakres) |  |  |  |
| 11 | wlot i wylot pompy podłączane za pomocą szybkozłączek do węży DN10 |  |  |  |
| 12 | zasilanie 230V, 55Hz, jednofazowe |  |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta rok produkcji >2025 |  |  |  |
| 2 | instrukcje obsługi całego zestawu w języku polskim |  |  |  |
| 3 | certyfikaty CE na oferowane urządzenia |  |  |  |
| 4 | instalacja, szkolenie |  |  |  |
| 5 | minimum 24 miesięczna gwarancja na cały zestaw liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie gwarancji bezpłatne naprawy zgłaszanych awarii |  |  |  |

| - Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy stal nierdzewna poj. 500ml – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| Zestaw filtracyjny stalowy |  |  |  |
| Producent:………………………. Model: ………………………. |  |  |  |
| 1 | listwa stalowa 3-stanowiskowa ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 3 leje ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej 500 ml mocowane za pomocą klamr zaciskowych, z pokrywkami, wraz z deklaracją objętości |  |  |
| 3 | listwa wyposażona w 3 króćce, z zaworami odcinającymi |  |  |
| 4 | listwa wyposażona w 3 stalowe podstawy pod filtry |  |  |
| 5 | pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej 316L (1.4404) |  |  |
| 6 | stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i opłukiwanie |  |  |
| 7 | możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie oraz poprzez opalanie płomieniem |  |  |
| 8 | króciec wylotowy oraz podłączenie do próżni za pomocą szybkozłączek |  |  |
| 9 | możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml |  |  |
| 10 | lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm |  |  |
| 11 | uszczelki wykonane z silikonu |  |  |
| 12 | możliwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych |  |  |
| 13 | możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji |  |  |
| 14 | łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany |  |  |
| 15 | szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 um, 600 ml/min dla membrany 0,45 um (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni) |  |  |
| 16 | powierzchnia filtracyjna 12,5 cm2 |  |  |
| 17 | wąż silikonowy min. 2 mb do podłączenia zestawu |  |  |
| 18 | zawory wykonane ze stopu typu Monel |  |  |
| 19 | możliwość utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08 |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta rok produkcji >2025 |  |  |
| 2 | instrukcje obsługi całego zestawu w języku polskim |  |  |
| 3 | certyfikaty CE na oferowane urządzenia |  |  |
| 4 | instalacja, szkolenie |  |  |
| 5 | minimum 24 miesięczna gwarancja na cały zestaw liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie gwarancji bezpłatne naprawy zgłaszanych awarii |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data				Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)