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FORMULARZ ASORTYMENTOWY

	1. [bookmark: _Hlk214910125]ZESTAW DO FILTRACJI 3 STANOWISKOWY STAL NIERDZEWNA POJ. 500ML Z POMPĄ – 1 SZT.

	Lp.
	Wymagane parametry
	TAK/NIE
(określić)
	Oferowane parametry 
(opisać)

	Zestaw filtracyjny stalowy

	Producent:……………………….    Model: ……………………….    

	[bookmark: _Hlk215349106]1
	listwa stalowa 3-stanowiskowa ze stali nierdzewnej
	
	

	2
	3 leje ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej 500 ml mocowane za pomocą klamr zaciskowych,                   z pokrywkami, wraz z deklaracją objętości
	
	

	3
	listwa wyposażona w 3 króćce, z zaworami odcinającymi
	
	

	4
	listwa wyposażona w 3 stalowe podstawy pod filtry
	
	

	5
	pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej 316L (1.4404)
	
	

	6
	stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i opłukiwanie
	
	

	7
	możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie oraz poprzez opalanie płomieniem
	
	

	8
	króciec wylotowy oraz podłączenie do próżni za pomocą szybkozłączek 
	
	

	9
	szybkozłączka umożliwiająca połączenie dwóch listew 3-stanowiskowych w jeden zestaw 6-stanowiskowy
	
	

	10
	możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml
	
	

	11
	lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm
	
	

	12
	uszczelki wykonane z silikonu
	
	

	13
	możliwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych
	
	

	14
	możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji
	
	

	15
	łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany
	
	

	16
	szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany
 0,2 um, 600 ml/min dla membrany 0,45 um 
(przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni)
	
	

	17
	powierzchnia filtracyjna 12,5 cm2
	
	

	18
	wąż silikonowy min. 2 mb do podłączenia zestawu
	
	

	19
	wąż silikonowy min. 0,2 mb do połączenia dwóch listew
	
	

	20
	zawory wykonane ze stopu typu Monel
	
	

	21
	możliwość utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08
	
	

	Pompa próżniowa       

	Producent:……………………….    Model: ……………………….    

	1
	pompa perystaltyczna kompatybilna z zestawem filtracyjnym 3-stanowiskowym lub podwójnym 
3 stanowiskowym 
	
	

	2
	maksymalna próżnia 0,4 bar (przy ciśnieniu zewnętrznym maksymalnie 1 bar)
	
	

	3
	zabezpieczenie IP 64
	
	

	4
	spełniająca wymagania dla III klasy ochrony
	
	

	5
	złączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża
	
	

	6
	materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM
	
	

	7
	materiał części stycznych z cieczą: PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, POM, PSU
	
	

	8
	wymiary nie większe niż: 120 x 170 x 190 mm
	
	

	9
	max. lepkość filtrowanej cieczy < 150 cSt
	
	

	10
	temperatura cieczy 5 - 80 °C (minimalny zakres)
	
	

	11
	wlot i wylot pompy podłączane za pomocą szybkozłączek do węży DN10
	
	

	12
	zasilanie 230V, 55Hz, jednofazowe 
	
	

	                Pozostałe wymagania

	1
	sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta rok produkcji >2025 
	
	

	2
	instrukcje obsługi całego zestawu w języku polskim 
	
	

	3
	certyfikaty CE na oferowane urządzenia
	
	

	4
	instalacja, szkolenie
	
	

	5
	minimum 24 miesięczna gwarancja na cały zestaw liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie gwarancji bezpłatne naprawy zgłaszanych awarii
	
	




	2. ZESTAW DO FILTRACJI 3 STANOWISKOWY STAL NIERDZEWNA POJ. 500ML – 1 SZT.

	Lp.
	Wymagane parametry
	TAK/NIE
(określić)
	Oferowane parametry 
(opisać)

	Zestaw filtracyjny stalowy

	Producent:……………………….    Model: ……………………….    

	1
	listwa stalowa 3-stanowiskowa ze stali nierdzewnej
	
	

	2
	3 leje ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej 500 ml mocowane za pomocą klamr zaciskowych,                   z pokrywkami, wraz z deklaracją objętości
	
	

	3
	listwa wyposażona w 3 króćce, z zaworami odcinającymi
	
	

	4
	listwa wyposażona w 3 stalowe podstawy pod filtry
	
	

	5
	pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej 316L (1.4404)
	
	

	6
	stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i opłukiwanie
	
	

	7
	możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie oraz poprzez opalanie płomieniem
	
	

	8
	króciec wylotowy oraz podłączenie do próżni za pomocą szybkozłączek 
	
	

	9
	możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml
	
	

	10
	lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm
	
	

	11
	uszczelki wykonane z silikonu
	
	

	12
	możliwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych
	
	

	13
	możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji
	
	

	14
	łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany
	
	

	15
	szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 um, 600 ml/min dla membrany 0,45 um (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni)
	
	

	16
	powierzchnia filtracyjna 12,5 cm2
	
	

	17
	wąż silikonowy min. 2 mb do podłączenia zestawu
	
	

	18
	zawory wykonane ze stopu typu Monel
	
	

	19
	możliwość utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08
	
	

	                Pozostałe wymagania

	1
	sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta rok produkcji >2025
	
	

	2
	instrukcje obsługi całego zestawu w języku polskim 
	
	

	3
	certyfikaty CE na oferowane urządzenia
	
	

	4
	instalacja, szkolenie
	
	

	5
	minimum 24 miesięczna gwarancja na cały zestaw liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w okresie gwarancji bezpłatne naprawy zgłaszanych awarii
	
	








[bookmark: _Hlk215348588]….......................................................		…...........................................................................
Miejscowość, data				Podpis  Wykonawcy 
lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)
