UWAGA !

INFORMUJEMY, ŻE W PSSE W LEGNICY OBOWIĄZUJĄ

ZAPISY NA BADANIE

BIOLOGICZNEGO WSKAŹNIKA SKUTECZNOŚCI

PROCESU STERYLIZACJI.

Zapisy na badanie, wydawanie oraz przyjmowanie próbek do badań odbywa się

WE WTOREK I ŚRODĘ DO GODZ. 1300

Sposób postępowania:

- Próbki do badania: wskaźniki biologiczne Attest nr 1262 Firmy 3 M, zawierające spory Geobacillus  stearothermophilus oraz test kontrolny pobrać w laboratorium PSSE w Legnicy (I piętro - pomieszczenie nr 104). Pobrane testy przed przeprowadzeniem procesu sterylizacji przechowywać w warunkach temperatury otoczenia, w sposób uniemożliwiający ich zgniecenie.

- zlecenie na badanie biologicznego wskaźnika skuteczności procesu sterylizacji, pobrać w laboratorium bądź ze strony internetowej PSSE w Legnicy: https://www.gov.pl/web/psse-legnica

- przed przystąpieniem do procesu sterylizacji przygotować pakiet kontrolny (reprezentatywny dla całego wsadu, który będzie największym spośród wszystkich pakietów co najmniej jeden na dany cykl).

Umieścić w nim wskaźniki biologiczne, przy czym jeden test kontrolny zostawić w kopertce (nie poddawać sterylizacji), będzie on traktowany jako próbka ślepa.

- umieścić pakiet w najtrudniejszym do penetracji czynnika sterylizującego miejscu komory. W przypadku przeprowadzania kontroli przy użyciu kilku pakietów kontrolnych, rozmieścić je równomiernie w całej komorze.

- przeprowadzić proces sterylizacji.

- wyjąć testy z pakietu kontrolnego.

- dostarczyć testy poddane sterylizacji oraz test-próbkę ślepą w czasie nie przekraczającym 24 godzin do laboratorium PSSE w Legnicy (I piętro - pomieszczenie nr 104). W trakcie transportu do laboratorium zabezpieczyć testy przed zgnieceniem.

- w przypadku gdy testy nie mogą być dostarczone w czasie nie przekraczającym 24 godzin należy umieścić je w chłodziarce, bez uprzedniej aktywacji po czym dostarczyć do laboratorium.