OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem układu chłodzenia do ekstraktorów automatycznych dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

2. Termin realizacji-10 tygodni od daty podpisania umowy

3. Przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy oraz zamontuje do niżej wskazanej lokalizacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00: WTiJBD – LD, GDDKiA O/Katowice, 43-600 Jaworzno,

ul. Drogowców 6

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Układ chłodzący do obiegu wody w ekstraktorach automatycznych: - Urządzenie musi posiadać odpowiednią wydajność chłodniczą, aby zapewnić jednoczesne chłodzenie czterech ekstraktorów automatycznych firmy INFRATES serii 20-11xx będących na wyposażeniu laboratorium: - przepływ cieczy chodzącej min. 2,5 m3/h - ciśnienie cieczy chłodzącej min. 3 bary - zbiornik buforowy min. 25 l. - zakres temperatury cieczy chłodzącej 15-40 ºC - wydajność chłodnicza min. 7kW dla temp cieczy 20 ºC przy temp otoczenia 32 ºC - Zestaw chłodniczy musi działać w systemie obiegu zamkniętego. - Urządzenia powinno być wyposażone w elektroniczny układ kontroli temperatury z wyświetlaczem cyfrowym. - Wykonawca zamontuje urządzenie na zewnątrz budynku, dlatego musi ono być dostarczone wraz z dedykowaną obudową ochronną. - Zespół chłodzący musi być przystosowany do całorocznej eksploatacji w warunkach zewnętrznych, dlatego powinien posiadać parametry umożliwiające stabilną pracę w zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia. - zakres temperatury pracy -20 do +42ºC - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad, a jego model musi pochodzić z seryjnej produkcji (wyklucza się rozwiązania o charakterze prototypowym). Wyposażenie: - Zestaw do podłączenia zespołu chłodzącego do ekstraktorów - Zestaw do napełniania zespołu chłodzącego po zainstalowaniu w obudowie ochronnej. Wymagane dokumenty: - Instrukcja w języku polskim. - Wszystkie wymagane deklaracje zgodności w języku polskim (norma, CE).

- Warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej                       24 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia środkiem transportu umożliwiającym rozładunek z poziomu gruntu (z windą ładunkową) na własny koszt do siedziby Zamawiającego wskazanym w pkt. 3.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub

e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.

- W przypadku braku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy poprawienie wadliwie wykonanej usługi innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

- W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Po każdej naprawie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru sprzętu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga odrębnej gwarancji na wymienione podzespoły na okres min. 12 miesięcy w przypadku, gdy pozostały okres gwarancji na całe urządzenie jest krótszy niż 12 miesięcy.

- Jeśli utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania okresowych czynności serwisowych niezależnie od wymagań określonych w pkt. 6.4, to Wykonawca w cenie oferty wykona wymagane czynności serwisowe w całym okresie gwarancji. Wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania tych czynności zapewni Wykonawca.

- Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, wykonawca sporządzi protokoły odbioru dostaw, stanowiące załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy i montażu urządzenia.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, transportu sprzętu, podłączenia sprzętu.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawę urządzenia do lokalizacji wskazanej w pkt.3 niniejszego OPZ.

- Rozpakowanie sprzętu, zamontowanie oraz uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na zewnątrz budynku na poziomie gruntu. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały i elementy (złącza, zawory, przewody, wtyczki, itp.) niezbędne do właściwego zainstalowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego

- Przeszkolenie i instruktaż osób przewidzianych do obsługi urządzenia oraz dostarczenie imiennych świadectw potwierdzających przeszkolenie w/w osób.

- Dwa przeglądy gwarancyjne wraz z konserwacją w miejscu użytkowania sprzętu – po roku eksploatacji oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego. Wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów gwarancyjnych zapewni Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza przeróbek rzemieślniczych fabrycznego urządzenia celem dostosowania do wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

7. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Jarosław Marniok				      Marcin Walkowiak

| (Przygotował) | (Zatwierdził) |
| --- | --- |