Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr: GDDKiA - O/RZ.T-1-1.2431.6.2026

Opis oferowanego sprzętu laboratoryjnego

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zamierza zlecić dostawę sprzętu laboratoryjnego.

W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:

Część 1 – Dostawa fabrycznie nowych form do pobierania próbek betonowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Charakterystyka (wymagania) | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Fabrycznie nowe formy do pobierania próbek betonowych 150mmx150mmx150mm | 18 szt. | - fabrycznie nowa forma o wymiarach 150mmx150mmx150mm - wydmuchiwana |  |
|  |  |  | - forma wykonana z tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - korek ( stoper do formy ) |  |
|  |  |  | - korek wyjmowany na zewnątrz lub wydmuchiwany razem z próbką, |  |
|  |  |  | - forma zgodna z normą PN-EN 12390-1 |  |
|  |  |  | - masa ok 1350g |  |
|  |  |  | - forma powinna posiadać stopki umożliwiające stawianie jednej na drugą nie niszcząc zacieranej strony lub w przypadku braku stopek przykrywki styropianowe |  |
| 2. | # Fabrycznie nowe formy do pobierania próbek betonowych 100mmx100mmx100mm | 12 szt. | - fabrycznie nowa forma podwójna o wymiarach próbki - 100mmx100mmx100mm - wydmuchiwana |  |
|  |  |  | - forma wykonana z tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - korek ( stoper do formy ) |  |
|  |  |  | - Korek wyjmowany na zewnątrz, lub wydmuchiwany razem z próbką, |  |
|  |  |  | - forma zgodna z normą PN-EN 12390-1 |  |
|  |  |  | - masa do 1200g |  |
|  |  |  | - forma powinna posiadać stopki umożliwiające stawianie jednej na drugą nie niszcząc zacieranej powierzchni lub w przypadku braku stopek przykrywki styropianowe |  |
| Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 2 – Dostawa fabrycznie nowego akumulatorowego zagęszczacza do betonu.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Akumulatorowy zagęszczacz do betonu | 1 szt. | - urządzenie powinno posiadać minimum 1 metrową lancę zakończoną 1” stalową głowicą, |  |
|  |  |  | - częstotliwość wibracji na biegu jałowym wynosi 13000 w/min, |  |
|  |  |  | - zasilanie urządzenia za pomocą 18V baterii o pojemności 5.0mAh ze wskaźnikiem naładowania, |  |
|  |  |  | - ergonomiczna rękojeść, |  |
|  |  |  | - ochronna pokrywa zabezpieczająca zamontowaną baterię, |  |
|  |  |  | - ochronna pokrywa na włączniku zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami, |  |
|  |  |  | - waga netto (bez baterii) nieprzekraczająca 3,5 kg, |  |
|  |  |  | - bateria w zestawia o minimalnej pojemności 5 mAh, |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 3 – Dostawa fabrycznie nowych stoperów cyfrowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy stoper cyfrowy | 2 szt. | - fabrycznie nowy stoper cyfrowy, |  |
|  |  |  | - pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy, |  |
|  |  |  | - pokazuje międzyczas, |  |
|  |  |  | - zegar, |  |
|  |  |  | - data z dniem tygodnia, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z wydaniem świadectwa opatrzonym symbolem PCA, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie w punktach: 30s, 60s, 120s, 150s, |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
|  | # Stoper trzy kanałowy - minutnik | 1 szt. | - fabrycznie nowy minutnik elektroniczny, |  |
|  |  |  | - pomiar trzech czasów jednocześnie, |  |
|  |  |  | - zakres: 99godz;59min. 59sek., |  |
|  |  |  | # - 3 niezależne czasy, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z wydaniem świadectwa opatrzonym symbolem PCA, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie w punktach: 1. 10min 2. 20min 3. 30s |  |
|  |  |  | - na świadectwie wzorcowania niezbędne informacje: wskazania wzorcowanego przyrządu, błąd pomiaru wzorcowanego sekundomierza (wyrażony wzorem dla dowolnego przedziału czasu oraz dla wskazanych przedziałów czasowych), niepewność rozszerzona pomiaru, informacja czy sekundomierz mieści się w zakresie dopuszczalnych odchyłek |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 4 – Dostawa fabrycznie nowego przymiaru kreskowego sztywnego.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Fabrycznie nowy przymiar kreskowy sztywny 1000mm | 1 szt. | - fabrycznie nowy przymiar kreskowy sztywny, |  |
|  |  |  | - zakres: 1000mm |  |
|  |  |  | - szerokość x grubość: 39 x 5mm |  |
|  |  |  | - podziałka: 1mm (na górnej krawędzi) |  |
|  |  |  | - wykonanie: stal nierdzewna |  |
|  |  |  | - klasa: 1 |  |
|  |  |  | - fabrycznie nowy przymiar kreskowy sztywny, |  |
|  |  |  | - przymiar końcowo-kreskowy: punkt "zero" jest punktem skrajnym przymiaru |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z wydaniem świadectwa opatrzonym symbolem PCA, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie w punktach co 100mm: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 5 – Dostawa fabrycznie nowego Stożka Abramsa z prętami zagęszczającym.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stożek Abramsa | 1 szt. | - Stożek Abramsa zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12350-1, |  |
|  |  |  | - grubość blachy w każdym miejscu ≥1,5mm, |  |
|  |  |  | - podstawa stalowa lub z tworzywa sztucznego, |  |
|  |  |  | - nadstawka na stożek ułatwiająca napełnianie mieszanką betonową |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
|  | # Pręt zagęszczający do stożka Abramsa | 2 szt. | - pręt zagęszczający długości 600 mm i grubości 16mm zaokrąglony na dwóch końcach, |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesiące |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 6 – Dostawa fabrycznie nowych rejestratorów temperatury i wilgotności

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Rejestrator temperatury i wilgotności | 5 szt. | - pomiar temperatury -30 do 70°C |  |
|  |  |  | - pomiar wilgotności 0 do 100%RH |  |
|  |  |  | - rozdzielczość 0,1 |  |
|  |  |  | - dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej |  |
|  |  |  | - wymienny czujnik SHT-1 |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z wydaniem świadectwa opatrzonym symbolem PCA, |  |
|  |  |  | - wzorcowanie w punktach: 1. 10°C 50%RH 2. 20°C 20%RH 3. 20°C 50%RH 4. 20°C 75%RH 5. 30°C 50%RH |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 7 – Dostawa fabrycznie nowego termometru.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr do badania wodoprzepuszczalności gruntów | 1 szt. | - fabrycznie nowy termometr do badania wodoprzepuszczalności gruntów, |  |
|  |  |  | - sonda (300 mm ± 50 mm) |  |
|  |  |  | - wodoszczelny IP67 - odporny na działanie strumienia cieczy (zachlapanie) |  |
|  |  |  | - zakres pomiaru temperatury co najmniej od -10 do + 100 °C |  |
|  |  |  | - zasilanie bateryjne |  |
|  |  |  | - gwarancja: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 8 – Dostawa form do mieszanki MCE.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formy do mieszanki MCE | 7 szt. | - fabrycznie nowe formy do MCE zgodne z „Instrukcją projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowych-emulsyjnych (MCE)” |  |
|  |  |  | - formy powinny być perforowane (co najmniej 24 otwory o średnicy 2mm rozmieszczone równomiernie na pobocznicy formy) |  |
|  |  |  | - wymiary formy zgodne z ilustracją poniżej: |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 9 – Dostawa igieł do penetrometru.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Igły do penetrometru | 3 szt. | Igły do penetrometru: Fröwag typ1.569. Fabrycznie nowe igły do penetrometru zgodne z normą PN-EN 1426:2025-02 wraz ze świadectwem wzorcowania opatrzonym znakiem akredytacji i certyfikatem twardości igieł. Świadectwo wzorcowania i certyfikat wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą dostawy dla każdej z igieł. Igła penetracyjna powinna być wykonana z całkowicie hartowanej, odpuszczanej i polerowanej stali nierdzewnej typu X105CrMo17 (1.4125) zgodnie z normą EN 10088-3, z uwzględnieniem faktu, że nie jest wymagana zarówno minimalna zawartość molibdenu określona w normie EN 10088-3, jak i twardość Rockwella od C54 do C60, określona zgodnie z normą EN ISO 6508-1. |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 10 – Dostawa fabrycznie nowego zestawu urządzeń do badania cementu -  Aparatu Vicata i mieszarki laboratoryjnej do zapraw i cementów.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Vicata | 1 szt. | Fabrycznie nowy Aparat Vicata – urządzenie służące do określenia czasu wiązania zaczynu cementowego wg PN-EN 196-3 |  |
|  |  |  | - zasilanie 230V/50Hz/1F |  |
|  |  |  | - urządzenie zgodne z PN-EN 196-3 |  |
|  |  |  | - aparat automatyczny z wyświetlaczem LCD |  |
|  |  |  | - niezbędny port LAN do podłączenia komputera |  |
|  |  |  | - urządzenie dostarczone z programem komputerowym do kontroli ustawień, pozyskiwania danych i obróbki wyników |  |
|  |  |  | - możliwość podłączenia pamięci USB |  |
|  |  |  | - w zestawie igła do badania czasu wiązania o średnicy 1,13 ±0,05mm i długości roboczej minimum 45mm (powierzchnia przekroju 1mm2) |  |
|  |  |  | - w zestawie igła z zespoloną nasadka o średnicy ok. 5mm (do określenia końca czasu wiązania) |  |
|  |  |  | - całkowita masa ruchomych części 300 ±1g |  |
|  |  |  | - dodatkowy bolec z nierdzewnego metalu w kształcie walca o średnicy 10 ±0,05mm i długości roboczej minimum 45mm (do badania konsystencji zaczynu) |  |
|  |  |  | - urządzenie powinno posiadać automatyczny system czyszczenia igły |  |
|  |  |  | - pomiar zagłębienia igły z dokładnością do 1mm |  |
|  |  |  | - forma Vicata (pierścień w kształcie walca lub ściętego stożka) o średnicy wewnętrznej 75 ± 10mm oraz wysokości 40 ±0,2mm |  |
|  |  |  | - pierścień wykonany z twardej gumy, tworzywa sztucznego lub brązu |  |
|  |  |  | - płytka bazowa pod pierścień (większa od pierścienia) z tworzywa nieprzepuszczalnego i odpornego na działanie zaczynu cementowego o grubości minimum 2,5mm |  |
|  |  |  | - pojemnik do przechowywania wypełnionych zaczynem pierścieni pod wodą |  |
|  |  |  | - zapasowa płytka podstawy |  |
|  |  |  | - zapasowa igła do oznaczenia początku czasu wiązania |  |
|  |  |  | - zapasowy pierścień Vicata |  |
|  |  |  | - zapasowy pojemnik do badania w wodzie |  |
|  |  |  | - gwarancja na 24 miesiące, |  |
|  |  |  | - transport i uruchomienie w wskazanym miejscu, |  |
|  |  |  | - przeszkolenie personelu z obsługi |  |
| 2. | Mieszarka laboratoryjna do zapraw i cementów | 1 szt. | Fabrycznie nowa mieszarka laboratoryjna do zapraw i cementów |  |
|  |  |  | - urządzenie elektryczne zasilanie 230V/50Hz/1F |  |
|  |  |  | - urządzenie zgodne z PN-EN 196-1 |  |
|  |  |  | - urządzenie wykonane ze stali oraz aluminium |  |
|  |  |  | - wyświetlacz urządzenia służący do sterowania urządzeniem i wyboru cyklu mieszania |  |
|  |  |  | - możliwość korzystania z trybu automatycznego jak i manualnego (zaprogramowane cykle mieszania zgodne z norma PN-EN 196-1) |  |
|  |  |  | - misa mieszalnika wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium o pojemności ok 5 litrów |  |
|  |  |  | - mieszadło normowe ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | - misa i mieszadło wg normy PN-EN 196-1 przedstawione na rysunku poniżej |  |
|  |  |  | - mieszadło i misa powinny stanowić odległość pomiędzy mieszadłem, a misą 3 ±1mm |  |
|  |  |  | - łopatka z twardej gumy do zgarnięcia z brzegów misy zaprawy/zaczynu |  |
|  |  |  | - system szybkiego mocowania misy do urządzenia np. za pomocą Dźwigni |  |
|  |  |  | - automatyczny dozownik piasku |  |
|  |  |  | - opcjonalnie dozownik do wody lub domieszek |  |
|  |  |  | - ruch planetarny mieszadła z różnymi prędkościami: 1. 62 ±5 obr./min; 2. 125 ±10obr./min; 3. Prędkość definiowana przez użytkownika |  |
|  |  |  | - ruch obrotowy mieszadła z różnymi prędkościami: 1. 140 ±5 obr./min; 2. 285 ±10obr./min; 3. Prędkość definiowana przez użytkownika |  |
|  |  |  | - kierunek ruchu planetarnego mieszadła powinien być przeciwny do kierunku ruchu obrotowego mieszadła |  |
|  |  |  | - przycisk awaryjnego wyłączenia |  |
|  |  |  | - gwarancja na 24 miesiące, |  |
|  |  |  | - transport i uruchomienie w wskazanym miejscu, |  |
|  |  |  | - przeszkolenie personelu z obsługi |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 11 – Dostawa fabrycznie nowego zestawu urządzeń do badania cementu -wstrząsarka do beleczkowych próbek betonowych wraz z formą trójdzielną i formą do beleczek cementowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wstrząsarka do beleczkowych próbek betonowych wraz z formą trójdzielną | 1 szt. | Fabrycznie nowa wstrząsarka do beleczkowych próbek betonowych wraz z formą trójdzielną |  |
|  |  |  | - urządzenie elektryczne o zasilaniu 230//50Hz/1F |  |
|  |  |  | - urządzenie zgodne z PN-EN 196-1 |  |
|  |  |  | - wyposażone w licznik wstrząsów i elektroniczny kontroler cyklów |  |
|  |  |  | - stolik na formę powinien być większy od podstawy formy na beleczki |  |
|  |  |  | - całkowita masa elementów podnoszonych wstrząsarki tj.: stolik z ramionami, pusta forma na beleczki z nadstawką oraz klamrami mocującymi powinna wynosić 20 ±0,5kg |  |
|  |  |  | - płyta wstrząsająca wraz z formą powinna opadać swobodnie z wysokości 15 ±0,3mm |  |
|  |  |  | - środek stolika oddalony od osi obrotu urządzenia o 800mm |  |
|  |  |  | - silnik elektryczny napędzający wał popychacza krzywki o mocy minimum 350W (do podnoszenia stolika) |  |
|  |  |  | - stała prędkość podnoszenia stolika za pomocą silnika wynoszącą jeden obrót na sekundę (w czasie 60 ±3s wykonuje 60 wstrząsów) |  |
|  |  |  | - urządzenia wyposażone w licznik wstrząsów i elektroniczny kontroler cyklów |  |
|  |  |  | - pod stolikiem powinien znajdować się płytka odsadzenia oraz mały zderzak wykonany ze stali o twardości 500HV |  |
|  |  |  | - krzywka mimośrodowa wykonana ze stali twardości 400HV, a jej wał zamontowany na łożyskach kulowych |  |
|  |  |  | - widoczne oznakowania na stoliku, aby można było zamocować formę bezpośrednio nad miejscem uderzenia (środek środkowej przegrody formy znajdował się bezpośrednio nad miejscem uderzenia) |  |
|  | # Forma do beleczek cementowych | 1 szt. | Fabrycznie nowa forma do beleczek cementowych |  |
|  |  |  | - forma trójdzielna do wykonania 3 beleczek o wymiarach 40x40x160mm |  |
|  |  |  | - forma wykonana ze stali twardości minimum 200HV |  |
|  |  |  | - forma ocynkowana |  |
|  |  |  | - ścianki formy o grubości minimum 10mm |  |
|  |  |  | - wewnętrzne wymiary każdej przegrody: długość 160,0 ±1mm; szerokość 40,0 ±0,2mm; wysokość 40,1 ±1mm |  |
|  |  |  | - tolerancja płaskości wszystkich powierzchni wewnętrznych nie powinna przeszkadzać 0,03mm |  |
|  |  |  | - dopuszczalna odchyłka prostopadłości każdej powierzchni wewnętrznej do podstawy nie powinna być większa niż 0,2mm |  |
|  |  |  | - podstawa formy również wykonana ze stalowej płyty lub odlewu żeliwnego |  |
|  |  |  | - części formy oznakowane w sposób trwały, aby można było złożyć za każdym razem w ten sam sposób |  |
|  |  |  | - nadstawka ze stali na formę trójdzielną |  |
|  |  |  | - masa formy tak dobrana, aby nie przekroczyła wagi zespołu elementów podnoszonych wstrząsarki (zespół elementów podnoszonych wstrząsarki 20 ±0,5kg) |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 12 – Dostawa fabrycznie nowego przenośnego retroreflektometru.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Retroreflektometr | 1szt. | - Urządzenie pomiarowe będzie zapewniać pełną zgodność realizacji pomiarów i wyznaczanych parametrów oznakowania poziomego dróg z wymaganiami normy PN-EN 1436:2018-02, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi umożliwiać jednoczesny pomiar współczynnika luminancji w oświetleniu rozproszonym Qd (zakres pomiarowy 0÷318 mcd·m-2·lx-1) oraz współczynnika odblasku RL (zakres pomiarowy 0÷4000 mcd·m-2·lx-1). Parametry muszą być wyrażone w mcd·m-2·lx-1, |  |
|  |  |  | - Czas pomiaru obu parametrów do 1 sekundy, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie pomiaru parametrów RL i Qd również dla oznakowania strukturalnego o wysokości do 5 mm, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie pomiaru RL na nawierzchniach suchych i mokrych, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie pomiaru dla oznakowań poziomych z i bez kulek (szklanych i ceramicznych) odbijających światło, oznakowań gładkich i profilowanych, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi umożliwiać pomiar temperatury i wilgotności względnej otoczenia z zapisem do pamięci urządzenia |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi posiadać wbudowaną pamięć wewnętrzną umożliwiająca zapis co najmniej 200 000 pomiarów, |  |
|  |  |  | - Menu urządzenia musi być w języku polskim, |  |
|  |  |  | - Zasilanie urządzenia musi zapewniać wymienny akumulator, |  |
|  |  |  | - Urządzenia musi być dostarczone z drugim, dodatkowy akumulatorem, |  |
|  |  |  | - Masa urządzenia nie może przekraczać 6 kg, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi mieć uchwyt teleskopowy umożliwiający dostosowanie jego wysokości do potrzeb operatora, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi mieć możliwość komunikacji z komputerem PC zgodne z systemem operacyjnym minimum Windows 10, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi posiadać walizkę transportową, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi posiadać ładowarkę oraz komplet przewodów do połączenia z PC, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi posiadać ładowarkę oraz komplet przewodów do połączenia z PC, |  |
|  |  |  | - Urządzenie musi być wyposażone we wzorzec kalibracyjny. Wraz ze wzorcem należy dostarczyć świadectwo wzorcowania wzorca, wydane przez krajową instytucję metrologiczną (NMI) albo Instytuty Desygnowane (DI) będące depozytariuszem wzorców państwowych albo przez laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy EA MLA lub İLAC MRA. Data wydania świadectwa wzorcowania – nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą dostarczenia urządzenia, ważność świadectwa wzorcowania minimum 2 lata, |  |
|  |  |  | - Oprogramowanie do analizy danych musi być dostarczone wraz z instrukcją w języku polskim na nośniku typu pendrive. |  |
|  |  |  | - Odbiór urządzenia odbędzie się na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu odbioru, |  |
|  |  |  | - Uruchomienie (sprawdzenie działania) nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, |  |
|  |  |  | - Zamawiający przeprowadzi testy urządzenia na oznakowaniu poziomym, a wyniki muszą charakteryzować się wysoką dokładnością i powtarzalnością (dokładność i powtarzalność pomiaru RL i Qd w stanie suchym ±5%), |  |
|  |  |  | - Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, |  |
|  |  |  | - Przeszkolenie osób przewidzianych do obsługi dostarczonego sprzętu odbędzie się w miejscu dostawy i będzie obejmowano cały proces badawczy wraz z interpretacją wyników, kalibracją urządzenia i niezbędną obsługą. Przeprowadzenie przeszkolenia będzie potwierdzone imiennymi świadectwami szkolenia dla pracowników Zespołu Diagnostyki Nawierzchni, |  |
|  |  |  | - Wszystkie wymagane deklaracje zgodności muszą być dostarczone w języku polskim, |  |
|  |  |  | - Do urządzenia należy dostarczyć Certyfikat producenta i kalibracji urządzenia |  |
|  |  |  | - Na dostarczone urządzenie, Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące |  |
|  |  |  | - Dostawca sprzętu zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym wad fizycznych i awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie lub e-mailem. Za awarie będą uznane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urzą |  |
|  |  |  | - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
|  |  |  | - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, |  |
|  |  |  | - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

| ** Zamawiający wymaga potwierdzenia na zgodność z wymaganiami odp.: TAK lub NIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________ dnia ____________ 2026 r. ________________________________ |  |  |  |

Podpis Wykonawcy