3002-7.230.157.2023                                                                                         Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa elektrycznych krzeseł ewakuacyjnych, materacy ewakuacyjnych 
z pokrowcami do montażu oraz Defibrylatorów AED z szafką zawieszany na ścianie 
z podziałem na zadania:

Zadanie I

6 sztuk elektrycznych krzeseł  ewakuacyjnych

Minimalne wymogi techniczne Krzesła:

- Regulowany teleskopowy zagłówek / oparcie, paski na talię

- Wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną

- Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie

- Solidny i wygodny uchwyt

- Dzięki specjalnym uchwytom krzesło ewakuacyjne posiada również funkcję przenoszenia osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej możliwości poruszania

- Moc silnika: DC 200W

- Silnik posiada tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii

- W komplecie instrukcja

Wymiary krzesła złożonego: 1080x242mm

Wymiary krzesła rozłożonego: 1080x1050mm

Bateria: 24V/13.2Ah waga 0,4 kg

Maksymalne obciążenie – min 160kg

Regulowana wysokość uchwytu teleskopowego: 108, 127,146,164 cm

Długość przednich uchwytów teleskopowych: 15, 35 cm

Kąt regulacji gumowych prowadnic 30 °

Konstrukcja: aluminium

- Przeznaczony do budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych, firm, 
a także jako sprzęt pomocniczy w karetkach pogotowia i pojazdach ratowniczych.

- Konstrukcja toru elektrycznego sterowana za pomocą tablicy znajdującej się 
w uchwycie, z dwoma trybami pracy, pozwalającymi na przeprowadzenie ewakuacji przez jedną osobę.

- Wysuwana rączka ułatwiająca przenoszenie.

- Wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości i niezawodności.

- Składanie.

- Pasy przytrzymujące.

- Składane podłokietniki dla użytkownika.

- Składane uchwyty na oparciu i wysuwane uchwyty w przedniej części na dole, aby ułatwić ratowanie operatorom.

- Kluczyk do włączania / wyłączania silnika.

Zadanie II

6-  sztuk materacy ewakuacyjnych z pokrowcami

Minimalne dane techniczne:

Wysokość:210 cm

Szerokość: 60 cm

Rozmiar gąbki:7 cm

Maksymalne obciążenie minimum 160kg

Paski na głowę oraz podbródek

Mocne rzepy tworzące "kokon" zabezpieczają osobę ewakuowaną przed przesunięciem

Pokrowiec umożliwiający powieszenia materaca na ścianie

Zadanie III

6 - sztuk defibrylatorów AED z szafką zawieszanych na ścianie

Minimalne wymagania techniczne:

- algorytm defibrylacji progresywny: 120, 150, 200J (dorośli)/ 50, 70, 85 J (dzieci).

- impuls defibracyjny jest dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW. Jak wynika z badań ten rodzaj impulsu charakteryzuje się dużą skutecznością przy zredukowanych do minimum skutkach po-defibracyjnych dla mięśnia sercowego.

- temp. pracy 0-50 st. Celsjusza

- temp. magazyn. - 30 - 50 st. Celsjusza

- defibrylacja dzieci i dorosłych

- komunikaty w języku polskim

- odporny na upadki i wibracje ( IEC 68-2-27; 100 G; MIL Std 810F)

- odporny na zachlapania I-55

- auto testy co 7 dni domyślnie(możliwość przeprogramowania)

- baterie 300 wyładowań lub 5 lat w trybie czuwania

- elektrody 5 lat żywotności

- automatyczny asystent reanimacji

- wyświetlacz LCD 6,6 x 3,3

- informacje wyświetlane: głębokość ucisku, EKG, liczba wykonanych defibrylacji, czas akcji

- wewnętrzna . pamięć 3,5 h zapisu EKG

W skład urządzenia powinno wchodzić:

-defibrylator AED w torbie transportowej

-elektrody z czujnikiem siły ucisku kl. piersiowe CPR D

-baterie 1 kpl.

-nożyczki ratownicze, rękawiczki

-jednorazowa maszynka do golenia

-szafka na defibrylator