Zapytanie ofertowe 11/2026			Załącznik nr 3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Zakup i dostawa aparatu do ogrzewania i chłodzenia pacjenta (1 kpl.)

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2026 r. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie oznaczone znakiem CE | TAK |  |
| 3. | Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania procedury kontroli temperatury docelowej pacjenta | TAK |  |
| 4. | Możliwość schłodzenia lub ogrzania pacjenta do wybranej temperatury | TAK |  |
| 5. | Urządzenie pracujące z kocykami/podkładami pacjenta różnych wielkości (jedno lub wielorazowymi) | TAK |  |
| 6. | Automatyczna i ciągła kontrola bieżącej temperatury pacjenta za pomocą czujnika temperatury głębokiej | TAK |  |
| 7. | Dokładność pomiaru temperatury pacjenta 0,05oC | TAK |  |
| 8. | 3 gniazda czujników temperatury: głębokiej, skóry i bębenkowej | TAK |  |
| 9. | Trzy przyłącza okładów chłodzących/grzejących | TAK |  |
| 10. | 8’’ wyświetlacz z panelem dotykowym (TFT-LCD) | TAK |  |
| 11. | Graficzne wyświetlanie trendów temperatury głębokiej pacjenta oraz temperatury wody | TAK |  |
| 12. | 4 tryby pracy: manualny, szybki, automatyczny (nd w wypadku opcji neo mode), zmienny gradient, zmiana temperatury na godzinę | TAK |  |
| 13. | Dostępny tryb NEO MODE – blokuje dostęp do programu szybkiego automatycznego | TAK |  |
| 14. | Wyświetlanie bieżącej głębokiej temperatury pacjenta oraz temperatury zadanej (docelowej) | TAK |  |
| 15. | Możliwość zadania docelowej temperatury pacjenta w zakresie 30-40oC | TAK |  |
| 16. | Możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie 4-42oC | TAK |  |
| 17. | Tempo schładzania wody: 3-6oC na minutę | TAK |  |
| 18. | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem/przechłodzeniem (pierwszego stopnia) | TAK |  |
| 19. | Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem/przechłodzeniem (drugiego stopnia) | TAK |  |
| 20. | Dodatkowy termostat bimetaliczny chroniący przed przegrzaniem (trzeciego stopnia) | TAK |  |
| 21. | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania / przechłodzenia | TAK |  |
| 22. | Podwójny zbiornik (główny i wyrównawczy) | TAK |  |
| 23. | Dwa niezależne czujniki poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |
| 24. | Graficzne wskazanie na wyświetlaczu bieżącego poziomu i przepływu wody | TAK |  |
| 25. | System dezynfekcji wody UV-C w zbiorniku | TAK |  |
| 26. | Optyczny i akustyczny alarm niskiego stanu poziomu wody i/lub barku przepływu wody | TAK |  |
| 27. | Typ czynnika chłodzącego R290 | TAK |  |
| 28. | Maksymalne wymiary rządzenia 55 (70) x 50 x 105cm (głębokość (z wysuniętym hakiem) x szerokość x wysokość) | TAK |  |
| 29. | Maksymalna waga urządzenia bez wody 66 kg (76 kg po napełnieniu) | TAK |  |
| 30. | Temperatura otoczenia (podczas pracy)15-40oC | TAK |  |
| 31. | Pojemność zbiornika min. 8 litrów | TAK |  |
| 32. | Cicha praca poniżej 50dB | TAK |  |
| 33. | Hak na przewody | TAK |  |
| 34. | Urządzenie wyposażone w 4 kółka (dwa z hamulcem) | TAK |  |
| 35. | Kranik do odprowadzania wody z urządzenia | TAK |  |
| 36. | Rączka do pozycjonowania urządzenia | TAK |  |
| 37. | Obudowa z tworzywa sztucznego łatwa do mycia | TAK |  |
| 38. | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50Hz, prąd znamieniowy 6,5A | TAK |  |
| 39. | Moc grzałki 800W | TAK |  |
| 40. | Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur | TAK |  |
| 41. | Baza danych umożliwiająca zapis wszystkich parametrów terapii przez co najmniej 30 lat ciągłej pracy | TAK |  |
| 42. | Urządzenie medyczne klasy IIB | TAK |  |
| 43. | Wyposażenie: - wąż do przyłączenia okładów min. 1 szt. - czujnik temperatury wielokrotnego użytku dla dorosłych rektalno/przełykowy – 1 szt. - pad z klipsem o wym. min. 66x83 cm – 10 szt. | TAK |  |
| 44. | Okres dostępności części zamiennych – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z aparatem | TAK |  |
| 46. | Zgodność: Dyrektywa 93/42/EWG wraz z późniejszymi zmianami 2007/47/WE Dyrektywa 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami 2015/863 | TAK |  |
| Dane informacyjne |  |  |  |
| 47. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK podać |  |
| 48. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji, (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | TAK podać |  |
| 49. | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. | TAK podać |  |

Zamawiający wymaga:

- potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie „2” poprzez wpisanie w każdym wierszu kolumny „4” słowa „TAK” lub „NIE”.

- wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta