Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr postępowania ZP.272.1.2022

3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Chromatografu gazowego z detektorem masowym (GC-MS) z przystawką P&T (Purge&Trap) wraz z systemem SPE do badań wód przeznaczonych do spożycia

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

| Opis | # Wymagania minimalne Zamawiającego | # Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.System | # Chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem split/splitless, z dozownikiem typu PTV, z detektorem wychwytów elektronów oraz selektywnym detektorem mas | tak |  |
| 2. Piec | Piec posiada: -20 ramp temperaturowych podczas analizy -Zakres temperatur pieca temperatura otoczenia +4 oC do 450 oC -Maksymalna szybkość grzania 120 °C/min -Chłodzenie od 450 do 50°C – w czasie 4 minuty | tak |  |
| 3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | -Dokładność ustawień ciśnienia 0,001 psi (na dozownikach i detektorach) -Pełna elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień gazów -Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym -Możliwość programowania do 3 narostów przepływu/ciśnienia | tak |  |
| 4. Dozowniki | -Dwa dozowniki typu split/splitless (zakres do 100 psi) z elektroniczną kontrolą pneumatyki -Dokładność ustawień ciśnienia 0,001psi -maksymalna temperatura pracy 400 oC -Możliwość nastrzyku w trybie pulsed splitless tak poprawiająca czułość oznaczeń śladowych. -Stosunek podziału 12500:1 | tak |  |
| 5. Detektory | -kwadrupolowy analizator mas - jonizacja elektronowa - kwadrupol z możliwością wygrzewania do 200°C. Kwadrupol z kwarcu pokrytego złotem; -maksymalna temperatura źródła jonów 350°C; -zakres masowy detektora do 1050u; -szybkość skanowania 1000 amu/sec; -miernik próżni; -limit detekcji 10 fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg (specyfikacja potwierdzana przy instalacji); -pompa turbomolekularna o wydajności: 255 l/s; -Detektor wychwytu elektronów ECD -Minimalny limit detekcji (MDL) detektora µECD < 3,8fg/ml -Częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych 500 Hz -Zakres dynamiczny > 5x 104 | tak |  |
| 6. Autosampler | -dwie wieże nastrzykowe -w pełni programowalne tempo dozowania, pobierania oraz nastrzyku; -określany przez użytkownika tryb dozowania kanapkowego; -wielkość strzykawki 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 ul maksymalnej objętości ze standardowym przenośnikiem strzykawki oraz 250 ul i 500 ul z opcją rozbudowanym przenośnikiem strzykawki | tak |  |
| 7. Przystawka typu Purge & Trap | -system do zatężania lotnych składników próbki, składający się z modułu do ekstrakcji VOC oraz automatycznego podajnika próbek na 84 fiolki -automatyczny podajnik próbek przystosowany do analizy próbek ciekłych -automatyczny podajnik próbek przystosowany do fiolek o pojemność 40 ml, z membraną silikonową pokrywaną PTFE; -system do zatężania lotnych składników próbki umożliwiający nastrzyk dwóch wzorców o objętości do 1, 2, 5, 10 i 20 μl z dokładnością 1 μl ± 0,1 μl; naczynie na wzorce o objętości 10-15 mL, wykonane z materiału nieprzepuszczającego UV uszczelnione pod ciśnieniem, -możliwość podłączenia azotu jako gazu nośnego w zestawie P&T | tak |  |
| 8. Oprogramowanie | -Oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane, służące do ich opracowania i generowania raportów a także dające możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny | tak |  |
| 9. Automatyczny ekstraktor SPE do próbek ciekłych min. 1 L | -Liczba próbek 8 -Możliwa objętość próbek 0,5 – 4000 ml -Przepływ 0,5 – 65 ml/min -Liczba metod 100 -Wyświetlacz dotykowy 5” -Wymiary 34 cm x 34 cm x 45 cm -Waga 13 kg -W zestawie stojak na butle 1 l | tak |  |
| 10. Dodatkowo | -Biblioteka NIST -Zestaw komputerowy (wymagania minimalne) : - system operacyjny kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem, 64 bitowy oraz systemami używanymi w Inspekcji Sanitarnej - pakiet biurowy kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem, - procesor ,10 generacji lub nowszy, - pamięć RAM 16 GB Ram (2x8 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC), - dysk twardy 2*1TB Hard Drive w konfiguracji RAID 1 (SSD), - zintegrowana karta graficzna i sieciowa, - możliwość podłączenia 2 monitorów - mysz optyczna, - klawiatura, - monitor LCD - 27" - drukarka laserowa monohromatyczna, druk dwustronny –sieciowa - wymagane licencje oprogramowania z możliwością przeniesienia licencji - zasilacz awaryjny UPS o mocy zabezpieczającej pracę zamawianych urządzeń -gwarancja na cały zestaw chromatograficzny, SPE i komputerowy min. 24 miesiące -dostępność części zamiennych min. 10 lat -min. 3 dni szkolenia -możliwość rozbudowy o detektor płomieniowo-jonizacyjny o czułości nie gorszej niż 1,2 pg C/s; zakres liniowy > 107, częstotliwość zbierania danych 1000 Hz, maksymalna temperatura pracy 450°C -zestaw narzędzi i pakiet startowy materiałów zużywalnych, niezbędnych do technicznego odbioru zestawu chromatograficznego, przystawek oraz systemu SPE. | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ………………………………………

……………………………….

Pieczęć  i Podpis Wykonawcy

3.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Chromatografu HPLC z odpowiednimi detektorami i systemem derywatyzacji postkolumnowej

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla Zadania 2 Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

| Opis | # Wymagania minimalne Zamawiającego | # Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.System | # Zestaw do chromatografii cieczowej z detektorem DAD, FLD oraz wyposażeniem | tak |  |
| 2. Pompa poczwórna 400 bar | -pompa poczwórna z dwoma tłokami połączonymi szeregowo z własnym napędem o zmiennym skoku i tworzeniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia -Zakres przepływu: 0,001 ml/min – 10 ml/min z krokiem co 0,001 ml/min; -precyzja przepływu ≤ 0,07 % RSD -dokładność przepływu ±1% lub ±10 µL -maksymalne ciśnienie pompy 400 bar -pompa zintegrowana z czterokanałowym degazerem próżniowym -Zintegrowana nadstawka na rozpuszczalniki -Wyposażona w aktywną funkcję przemywania tłoków i aktywny zawór wlotowy | tak |  |
| 3. Termostat kolumnowy | -termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp otoczenia do + 85°C -stabilność temperatury: ± 0.1 °C -dokładność temperatury: ± 0.5 °C -precyzja temperatury: 0.05 °C -dwie niezależne strefy grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną ilość kolumn: przynajmniej 4 kolumny o długości 300 mm wraz pre-kolumną | tak |  |
| 4. Autosampler | -zakres ciśnienia pracy do 600 bar -pojemność autosamplera 132 fiolki 2 mL -zakres nastrzyku 0,1-200 μL -precyzja nastrzyku: < 0.25% RSD - błąd przenoszenia (carry over) 0.004 % - termostatowanie w zakresie 4-40 °C -możliwość rozbudowy o wewnętrzny termostat kolumn: pojemność 2 kolumny 30cm | tak |  |
| 5. Detektor DAD | -Dryft < 0.9 x 10-3 AU / h, przy 254 nm -Szumy < ± 0.7 x 10-5 AU, przy 254 nm -Zakres spektralny 190-950nm -Jednoczesny pomiar przy 8 długościach fali -autokalibracja liniami deuterowymi, weryfikacja filtrem z tlenku holmu - Częstotliwość zbierania danych 120Hz -Programowalna szczelina : 1, 2, 4, 8, 16 nm -Matryca diodowa - 1024 diody -Szerokość diody <1nm -Celka przepływowa o długości drogi optycznej 10mm i max 13 ul objętości | tak |  |
| 6. Detektor FLD | -4 sygnałowy detektor fluorescencyjny możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy) -częstotliwość próbkowania 148Hz -zakres wzbudzenia 200-1200 nm -zakres emisji 200-1200 nm -powtarzalność długości fali +/- 0,2 nm -cela przepływowa o objętości 8 μL z zakresem do 20 bar | tak |  |
| 7. System derywatyzacji postkolumnowej | Derywatyzator chemiczny: -Wymiary: ok. 57 x 31 x 49 cm, przyrząd z zamkniętymi drzwiczkami, -Waga: ok. 23 kg dla pompy pojedynczej, -Kolorowy wyświetlacz LCD, 800 x 480 pikseli, o wymiarach ok. 153 x 85 mm, na którym wyświetlane są komunikaty dotyczące temperatury, ciśnienia oraz błędy w czasie rzeczywistym, -Zgodność aparatu z wymaganiami EN 61326-1 lub równoważnymi, -Wbudowany zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się odczynnika do kolumny w przypadku spadku ciśnienia HPLC, -Wymienne filtry zapobiegające zanieczyszczeniu reaktora, -Zasilanie: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 1.7 A, 200 W lub 200-240 VAC, 50/60 Hz, 0.8 A, 200 W Pompa: -Bezimpulsowa pompa strzykawkowa, -Maksymalne ciśnienie robocze: ok. 500 psi (35 bar), -Programowalne szybkości przepływu: od 50 μL do 1500 μL/minutę, -Cykl napełniania: nie więcej niż 60 sekund, -Automatyczne przemywanie tłoka, -Automatyczny cykl płukania odczynnika, -Brak zaworów zwrotnych, Reaktor: -Temperatura grzania reaktora: od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 130 °C, -Stabilność +/- 0.5 °C, -Dokładność +/- 1 °C, -Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa ograniczający temperaturę do 150°C, w celu zapobiegania uszkodzeniom, -Dostępne objętości reaktorów: od 0,1 ml do 3 ml, -Ciśnienie wlotowe do 42 barów (600 psi) w temperaturze 130 °C, Termostat kolumn: -Możliwość użytkowania kolumn o średnicy 6 i 8 mm oraz o długości 25-250 mm, -Rozdzielczość temperatury ± 1 °C od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do maksymalnej wartości zadanej 75 °C, -Programowalny gradient temperatury, -Łatwy dostęp do kolumn Derywatyzator fotochemiczny -Wymiary ok. 145x100x280 mm -Zasilanie 230/110 V, moc 100 W -Masa ok. 3 kg -Lampa 254 nm -Pętla reakcyjna 1ml | tak |  |
| 8. Oprogramowanie | Oprogramowanie do sterowania pracą zestawu HPLC, zbierania i przetwarzania danych, tworzenia raportów | tak |  |
| 9. Informacje dodatkowe | -Gwarancja na cały zestaw chromatograficzny, system derywatyzacyjny i komputerowy min. 24 miesiące -Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim i angielskim, dołączona do dostawy. -Min. 3 dni szkolenia z obsługi sprzętu -dostępność części zamiennych min. 10 lat -Zestaw narzędzi do HPLC i bieżących, startowych materiałów zużywalnych -Kolumna typu HYPERSIL GOLD, Dim (mm) 250x4,6 ,Particle Sz (µ)5 - lub równoważna w zakresie wypełnienia, długości i średnicy -Kolumna typu BDS HYPERSIL C18, Dim (mm) 250x4,6, Particle Sz (µ)5 - lub równoważna w zakresie wypełnienia, długości i średnicy -Kolumna typu HYPERSIL GOLD, Dim (mm) 150x4,6 , Particle Sz (µ)5 - lub równoważna w zakresie wypełnienia, długości i średnicy -Kolumna typu BDS HYPERSIL C18, Dim (mm) 150x4,6, Particle Sz (µ)5 - lub równoważna w zakresie wypełnienia, długości i średnicy -Możliwość rozbudowy o detektor mas typu potrójnego kwadrupola; o zakresie mas od 5 do 3000 m/z; o czasie rejestracji pojedynczego jonu (dwell time) : 0,5 ms Możliwość połączenia w zakresie analizy specjacyjnej As z posiadanym ICP-MS Agilent 7800 | tak |  |
| 10.Zestaw komputerowy | Zestaw komputerowy (wymagania minimalne): -system operacyjny 64 bitowy, kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem, oraz systemami używanymi w Inspekcji Sanitarnej -pakiet biurowy kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem, -procesor min.10 generacji lub nowszy, - pamięć RAM 16 GB Ram (2x8 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC), - dysk twardy 2*1TB Hard Drive w konfiguracji RAID 1 (SSD), - zintegrowana karta graficzna i sieciowa, - możliwość podłączenia 2 monitorów - mysz optyczna, - klawiatura, - monitor LCD - 27" - wymagane licencje oprogramowania z możliwością przeniesienia licencji - drukarka laserowa monohromatyczna, druk dwustronny –sieciowa -Zasilacz awaryjny UPS o mocy zabezpieczającej pracę zamawianych urządzeń. -Min. 3 dni szkolenia -zestaw startowy materiałów zużywalnych niezbędnych do technicznego odbioru zestawu chromatograficznego oraz systemu derywatyzacji | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ………………………………………

……………………………….

Pieczęć  i Podpis Wykonawcy

3.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Kompaktowego/modularnego chromatografu jonowego do analizy anionów (m.in. F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4, ClO2, ClO3 i BrO3) oraz pestycydów (m.in. glifosatu) do badania wód przeznaczonych do spożycia

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla Zadania 3 Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

| Opis wymagań minimalnych zamawiającego |  | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zestaw do analizy anionów: |  | Tak |  |
| Wysokosprawna seryjna pompa dwutłokowa | - powtarzalność przepływu < 0,1% - praca pompy monitorowana przez oprogramowanie sterujące pracą chromatografu (data przeprowadzenia serwisu, ilość godzin pracy pompy) | Tak |  |
| Degazer | - próżniowy system odgazowania eluentu online zintegrowany z modułem pompy | Tak |  |
| Termostat kolumn | - możliwość zainstalowania kolumny wraz z przedkolumną - zakres termostatowania od +5ºC do +40ºC | Tak |  |
| Kolumna | - kolumna analityczna do oznaczeń anionów wyposażona w klucz elektroniczny zawierający dane nt. zakresów dopuszczalnych przepływu, ciśnienia, temperatury; dane odczytywane przez system chromatograficzny i jego oprogramowanie - rejestrowanie i monitorowanie wszystkich niezbędnych parametrów pracy kolumny na bieżąco przez system chromatograficzny, w tym: czas użytkowania kolumny, ilość wykonanych iniekcji, przekroczenie ciśnienia i inne - przedkolumna do kolumny anionowej montowana na kolumnie | Tak |  |
| Detektor | - cyfrowy detektor konduktometryczny - zawierający funkcję zapewniającą precyzyjny pomiar zarówno w zakresie bardzo niskiego przewodnictwa (< 1 µS/cm) jak i w zakresie wysokiego przewodnictwa (< 1000 µS/cm) bez konieczności automatycznej zmiany zakresu pomiarowego | Tak |  |
| Detektor UV/VIS | - co najmniej 8 kanałów pomiarowych - zakres długości fali: 190 – 900 nm - lampa UV: typ – deuterowa - lampa VIS: typ – halogenowa | Tak |  |
| System sekwencyjnej supresji anionowej | a) supresor chemiczny trójkomorowy kolumnowy: - automatyczna zmiana pozycji supresora - automatyczna regeneracja supresora - odporność na wpływ organicznych modyfikatorów eluentu b) supresor CO2: - eliminacja CO2 z eluentu przed pomiarem na detektorze konduktometrycznym - odporność na wpływ organicznych modyfikatorów eluentu | Tak |  |
| Komunikacja z innymi urządzeniami | - poprzez port USB, MSB oraz RS 232 | Tak |  |
| zestaw do analizy kationów: |  | Tak |  |
| Wysokosprawna seryjna pompa dwutłokowa | - powtarzalność przepływu < 0,1% - praca pompy monitorowana przez oprogramowanie sterujące pracą chromatografu (data przeprowadzenia serwisu, ilość godzin pracy pompy) | Tak |  |
| Degazer | - próżniowy system odgazowania eluentu online zintegrowany z modułem pompy | Tak |  |
| Termostat kolumn | - możliwość zainstalowania kolumny wraz z przedkolumną - zakres termostatowania od +5ºC do +40ºC | Tak |  |
| Kolumna | - kolumna analityczna do oznaczeń kationów wyposażona w klucz elektroniczny zawierający dane nt. zakresów dopuszczalnych przepływu, ciśnienia, temperatury; dane odczytywane przez system chromatograficzny i jego oprogramowanie - rejestrowanie i monitorowanie wszystkich niezbędnych parametrów pracy kolumny na bieżąco przez system chromatograficzny, w tym: czas użytkowania kolumny, ilość wykonanych iniekcji, przekroczenie ciśnienia i inne - przedkolumna kationowa montowana na kolumnie | Tak |  |
| Detektor | - detektor amperometryczny - zakres potencjału od -5 V do +5 V | Tak |  |
| inne: |  | Tak |  |
| Wszystkie elementy chromatografu (pompa, degazer, detektor, supresor, termostat, zawór iniekcyjny) w jednej, kompaktowej obudowie |  | Tak |  |
| Podajnik | wyposażony w karuzelę na próbki | Tak |  |
|  | wyposażony w system filtracji online, na membranie filtracyjnej, zapewniający filtrację próbek przez filtr 0,20 µm lub 0,15 µm zapewniający niskie koszty eksploatacji związane z filtrowaniem próbki - wielokrotną filtrację próbek na tej samej membranie | Tak |  |
|  | wyposażony w system automatycznego napełniania pętli w zmiennej objętości przed nastrzykiem na system chromatograficzny | Tak |  |
|  | wyposażony w zestaw co najmniej 200 fiolek na próbki wraz z korkami zapobiegającymi ewaporacji próbki | Tak |  |
|  | możliwość stosowania innych karuzel na próbki (fiolki) | Tak |  |
| Oprogramowanie sterujące pracą obu części chromatografu na raz, służące do zbierania i analizy danych (program w polskiej wersji językowej) |  | Tak |  |
| Gwarancja i serwis | co najmniej 36 miesięczny okres gwarancyjny | Tak |  |
|  | 10 lat na Supresor kolumnowy anionowy | Tak |  |
|  | 5 lat wsparcia dla oprogramowania | Tak |  |
|  | bezpłatne aktualizacje oprogramowania | Tak |  |
|  | wszechstronne wsparcie przez okres 5 lat od momentu zakupu oprogramowania | Tak |  |
|  | bezpłatna instalacja chromatografu i uruchomienie aplikacji | Tak |  |
|  | dostępność wszystkich części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | Tak |  |
| Inne | 1) Komputer sterujący (zestaw komputerowy): - procesor 10 generacji lub lepszy - pamięć operacyjna minimum 16GB Ram - pamięć masowa 2*2TB Hard Drive w konfiguracji RAID1 - system operacyjny kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem, 64 bit oraz systemami używanymi w Inspekcji Sanitarnej - oprogramowanie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania chromatografu - monitor o przekątnej nie mniejszej niż 22” o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 - drukarka laserowa monochromatyczna, sieciowa - wymagane licencje oprogramowania 2) zasilacz awaryjny UPS 3) oprogramowania do oznaczeń anionów, kationów, pestycydów 4) niezbędne wzorce/standardy do wykonania krzywych wzorcowych oraz kontroli wewnętrznej 5) zestaw startowy materiałów zużywalnych niezbędnych do technicznego odbioru zestawu chromatografu 6) szkolenia aplikacyjne 7) pomoc w wdrożeniu oraz walidacji metod 8) dejonizator / demineralizator uzyskujący wodę dejonizowaną do 0,05 µS/cm 9) pipety elektroniczne w zakresie: - od 2 µl - 10-200 µl - 100 µl- 1 ml - do 10 ml 10) zestaw odczynników chemicznych niezbędnych do funkcjonowania aparatów | Tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ………………………………………

……………………………….

Pieczęć  i Podpis Wykonawcy