| Lp. | Wymagane minimum | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK). |  |
| 2. | Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. |  |
| 3. | Pompa izokratyczna: - seryjna, dwutłokowowa, - ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, - zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min, - wbudowany degazer eluentu. |  |
| 4. | Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5oC powyżej temperatury pokojowej do 60oC. |  |
| 5. | Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi: - automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, - zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 S, - ciśnienie robocze celi co najmniej 10 MPa, - termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7oC powyżej temperatury pokojowej do 50oC. |  |
| 6. | Kolumna analityczna (5 x 250 mm) i kolumna ochronna (5 x 50 mm) do analizy kationów nieorganicznych: - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 27 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna w 100% z acetonitrylem, - pojemność: co najmniej 8 000 µeq |  |
| 7. | Tłumik/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: - typu membranowego, - pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, - pracujący bez konieczności podawania/stosowania odczynników regeneracyjnych, - pojemności tłumienia co najmniej 100 eq/min, - objętość martwa poniżej 50 l. |  |
| 8. | Automatyczny podajniki próbek: - pojemność co najmniej 50 x 5 ml, - zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki, - filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr, - możliwość podawania próbki na kolumny koncentracyjne o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym do 0,65 MPa włącznie, - minimum 200 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu, - komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB. |  |
| 9. | Kluczowym wymogiem jest kompatybilność oprogramowania: - Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnić pełną zgodność funkcjonalną i komunikacyjną z urządzeniami tego producenta Oprogramowanie musi zapewnić kompatybilność: - z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą chromatograficzną, w tym systemami starszych generacji produkcji Thermo Scientific/Dionex (chromatografem jonowym będącym w posiadaniu Zamawiającego) - z aparaturą dostarczoną w ramach niniejszego postępowania - z możliwością przyszłej rozbudowy systemu Oprogramowanie powinno umożliwiać: - integrację różnych generacji aparatury w jednym środowisku systemowym - rozwój systemu o kolejne urządzenia w przyszłości bez konieczności zmiany platformy oprogramowania, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę równoważność w zakresie: Pełnej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, Możliwość integracji z nowymi systemami chromatograficznymi, Spełnienia wszystkich wymaganych funkcjonalności wskazanych powyżej Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Program powinien umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, - wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta, - możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesięcy, - generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatogramu, - komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, - współpracę z komputerem o parametrach minimalnych: procesor i5, dysk twardy SSD 256 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 16 GB, monitor LCD 23,8", system operacyjny Windows 11. |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe: - koncentrat eluentu (MSA) dedykowany do oferowanej kolumny o objętości co najmniej 1000 ml |  |
| 11. | Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej: system zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy poniżej 1 200 W, dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty, ustawienie aplikacji oznaczania kationów nieorganicznych, -przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia dwuetapowego – minimum 12h) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, - okres gwarancji na aparat: minimum 36 miesięcy, - okres gwarancji na części zużywalne: minimum 3 miesiące. - trzy przeglądy w okresie gwarancji z wymianą części (po pierwszym, drugim i trzecim roku użytkowania sprzętu) - wykaz dostaw w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej trzy systemy do chromatografii jonowej, każda o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN Przedmiotowe dowody stanowić będą referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. |  |
| 12. | Dokumenty wymagane do zakupu: - Certyfikat CE - Instrukcja obsługi w języku polskim - Karta gwarancyjna |  |