Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienie – opis wymagań/parametrów technicznych
                  
Chromatograf jonowy do analizy kationów nieorganicznych	PA


RAMETRY TNE
	[bookmark: _Hlk127360109]Lp.
	Wymagane minimum
	Spełnia
TAK/NIE


	1.
	System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK).
	

	2.
	Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie.
Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.
	

	3.
	Pompa izokratyczna:
· seryjna, dwutłokowowa,
· ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa,
· zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min,
· wbudowany degazer eluentu.
	

	4.
	Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5oC powyżej temperatury pokojowej do 60oC.
	

	5.
	Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi:
· automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału,
· zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 S,
· ciśnienie robocze celi co najmniej 10 MPa,
· termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7oC powyżej temperatury pokojowej do 50oC.
	

	6.
	Kolumna analityczna (5 x 250 mm) i kolumna ochronna 
(5 x 50 mm) do analizy kationów nieorganicznych:
· wykonanie z PEEK-u,
· ciśnienie robocze co najmniej do 27 MPa włącznie,
· zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych,
· kompatybilna w 100% z acetonitrylem,
· pojemność: co najmniej 8 000 µeq
	

	7.
	Tłumik/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania:
· typu membranowego,
· pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody,
· pracujący bez konieczności podawania/stosowania odczynników regeneracyjnych,
· pojemności tłumienia co najmniej 100 eq/min,
· objętość martwa poniżej 50 l.
	

	8.
	Automatyczny podajniki próbek:
· pojemność co najmniej 50 x 5 ml,
· zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki,
· filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr,
· możliwość podawania próbki na kolumny koncentracyjne o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym do 0,65 MPa włącznie,
· minimum 200 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu,
· komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB.
	

	9.
	Kluczowym wymogiem jest kompatybilność oprogramowania:
- Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnić pełną zgodność funkcjonalną i komunikacyjną z urządzeniami tego producenta

Oprogramowanie musi zapewnić kompatybilność:
- z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą chromatograficzną, w tym systemami starszych generacji produkcji Thermo Scientific/Dionex (chromatografem jonowym będącym w posiadaniu Zamawiającego)
- z aparaturą dostarczoną w ramach niniejszego postępowania
- z możliwością przyszłej rozbudowy systemu

Oprogramowanie powinno umożliwiać:

· integrację różnych generacji aparatury w jednym środowisku systemowym
· rozwój systemu o kolejne urządzenia w przyszłości bez konieczności zmiany platformy oprogramowania,

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę równoważność w zakresie:

Pełnej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego,

Możliwość integracji z nowymi systemami chromatograficznymi,

Spełnienia wszystkich wymaganych funkcjonalności wskazanych powyżej

Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.


Program powinien umożliwiać:
· przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji,
· wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta,
· możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesięcy,
· generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatogramu,
· komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB,
· współpracę z komputerem o parametrach minimalnych: procesor i5, dysk twardy SSD 256 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 16 GB, monitor LCD 23,8", system operacyjny Windows 11.
	



















	10.
	Wyposażenie dodatkowe:
· koncentrat eluentu (MSA) dedykowany do oferowanej kolumny o objętości co najmniej 1000 ml
	

	11.
	Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej:
system zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy poniżej 1 200 W, dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty, ustawienie aplikacji oznaczania kationów nieorganicznych,
-przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia dwuetapowego – minimum 12h) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu,
- okres gwarancji na aparat: minimum 36 miesięcy,
- okres gwarancji na części zużywalne: minimum 3 miesiące.
- trzy przeglądy w okresie gwarancji z wymianą części (po  
  pierwszym, drugim i trzecim roku użytkowania sprzętu)
- wykaz dostaw w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej trzy systemy do chromatografii jonowej, każda o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN Przedmiotowe dowody stanowić będą referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
	

	12.
	Dokumenty wymagane do zakupu: 
-	Certyfikat CE
-	Instrukcja obsługi w języku polskim
-	Karta gwarancyjna
	



