Załącznik 1

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeglądu i sprawdzenia sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach wraz z wydaniem świadectw kontroli na każde urządzenie.

Zakres przedmiotowego zamówienia został podzielony na części:

	Część 1 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Cedima, Infratest, WSL, Petrotest, Heidolph, Cooper, Memmert, Form+Test, Multiserw, Liebherr, Matest, Cooper-Wessex, Filtra;

	Część 2 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firmy Zehntner, ZORN;

	Część 3 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Frowag, Euromatest, Geolab, ZAN;

	Część 4 -
	Usługa przeglądu i konserwacji Spektrofotometru UV-1800 firmy Shimadzu;

	Część 5 -
	Usługa przeglądu technicznego Planografu PJ01 firmy Omega.


2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tabela 1 – 5 – Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia), dla poszczególnego sprzętu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
	Część 1 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Cedima, Infratest, WSL, Petrotest, Heidolph, Cooper, Memmert, Form+Test, Multiserw, Liebherr, Matest, Cooper-Wessex, Filtra;


Tabela 1: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia
	Lp
	nr qms
	Nr seryjny
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Zakres sprawdzenia
	Termin realizacji do

	1
	T-1.1-I-1596/S
	0068565
	Wiertnica CEDIMA H 250, Model: BBM33L
	CEDIMA
	Przegląd techniczny
	30.04.2022

	2
	T-1.1-I-1374/S
	2034010
	Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy Infratest Typ 20-1100
	Infratest
	Przegląd techniczny
	30.04.2022

	3
	T-1.1-I-1375/S
	2005202
	Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy Infratest Typ 20-1100
	Infratest
	Przegląd techniczny
	30.04.2022

	4
	T-1.1-I-1370/S
	09473291/02
	Eksykator szafkowy Typu EKS 13
	WSL Sp. z o.o.
	Sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru
	30.04.2022

	5
	T-1.1-I-1371/S
	09473291/01
	Eksykator szafkowy Typu EKS 13
	WSL Sp. z o.o.
	sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru
	30.04.2022

	6
	T-1.1-I-1932/S
	2023516
	Ubijak Marshalla Infratest Typ 20-1475
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-30:2019-1:
- wysokość opadania obciążnika (457 ± 5 mm) p.8.5
- częstotliwość uderzeń (50 uderzeń w ciągu 55-60 s) p.8.5
- całkowita masa młota ubijaka (7850 ± 50 g) p.5.2.3
- masa obciążnika (4535 ± 15 g) p. 5.2.3

Wykonanie czyszczenia i smarowania mechanizmu ubijaka
	29.04.2022

	7
	T-1.1-I-1580/W
	2064111
	Penetrometr półautomatyczny cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1426:2015-08:
- masa trzpienia (47,50 ± 0,05 g) 
- masa trzpienia z igłą (50,00 ± 0,05 g)
- czas obciążenia: 5 s
- masa obciążnika (50 g)
- całkowite obciążenie (100,00 ± 0,10 g)
	29.04.2022

	8
	T-1.1-I-1579/W
	0225100601
	Automatyczny analizator mięknienia bitumu metodą Pierścień i Kula RKA-5 Petrotest Typ 10-0802
	Petrotest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1427:2015-08:
- średnica (9,50 ± 0,05 mm) i  masa (3,50 ± 0,05 g) kulek zgodnie z p. 6.1.3 (10 sztuk)
- wymiary pierścieni zgodnie z p. 6.1.1 (10 sztuk)
- wymiary elementu podtrzymującego pierścienie i jego części zgodnie z p. 6.1.5
- wymiary oraz prędkość obrotowa mieszadła magnetycznego zgodnie z p. 6.1.8
- sprawdzenie laserowego czujnika wykrywającego opadającą kulkę (przerwanie strumienia światła przez spadającą kulkę w odległości 25,0 ± 0,4 mm poniżej dolnej krawędzi pierścienia)
	29.04.2022

	9
	T-1.1-I-1584/S
	101211260
	Wyparka próżniowa Heidolph Typ 20-1300
	Heidolph
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-3:2013-10E:
- prędkość obracania kolby destylacyjnej (75 ± 15 obr/min.)
- wydajność odparowania rozpuszczalnika zgodnie z p. 5.3
- sprawdzenie pompy próżniowej oraz manometrów zgodnie z p. 5.3
	29.04.2022

	10
	T-1.1-I-1603/S
	12-9448
	Suszarka RTFOT Infratest 20-2572 pompa próżniowa
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12607-1:2014-12E
- prędkość obrotu tarczy 
- sprawdzenie termostatu
- sprawdzenie przepływomierza
	04.05.2022

	11
	T-1.1-I-1886/S
	2045010
	Koleinomierz Infratest Typ 20-4000
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-22:2020-07 p.6.3
	29.04.2022

	12
	T-1.1-I-1887/S
	2018010
	Zagęszczarka segmentowa Roller Compactor Infratest Typ 20-4030
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-33+A1:2019-03. Przegląd techniczny
	29.04.2022

	13
	T-1.1-I-1889/S
	G810.0478
	Suszarka laboratoryjna UFE 800
	Memmert
	Przegląd techniczny; sprawdzenie w 150 °C
	29.04.2022

	14
	T-1.1-III-1586/S
	100381
	Wyciskacz uniwersalny 100 kN Infratest Typ 10-1849
	Infratest
	Przegląd techniczny; wymiana oleju hydraulicznego
	30.04.2022


Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1338

- licznik obrotów, ilość obrotów na minutę.

	- wymiar tarczy.
	04.05.2022

	16
	T-1.2-I-1882/S
	7580
	Aparat do badania zawartości powietrza w betonie - 8 litrów
	FORM+TEST
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-7 i kalibracja aparatu
	29.04.2022

	17
	T-1.4-I-1588/S
	5501
	Wstrząsarka do badania wskaźnika piaskowego typ LPz-WP
	Multiserw
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 
- punkt 6.13
- punkt 8.2
	29.04.2022

	18
	T-1.4-I-1594/S
	81.881.4738
	Zamrażarka do badania próbek soli
	Liebherr
	Sprawdzenie w temperaturze -10°
	28.04.2022

	19
	T-1.4-III-1938/S
	89127
	Eksykator szafkowy EKS 11 PLUS
	WSL Sp. z o.o.
	Sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru
	29.04.2022

	20
	T-1.5-I-1589/S
	10054 02
	Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego
	Infratest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012

- punkt 6.13

Zakres przesuwu 200 ± 10 mm

Częstotliwość 3 cykle/s
	30.04.2022

	21
	T-1.5-I-1581/S
	S157-01/AZ/0041
	Urządzenie do badania błękitu metylenowego model S157-01
	Matest
	Sprawdzenie zgodne z PN-EN 933-9

- punkt 6.4

prędkość obrotowa 600 ± 60 obr/min
	29.04.2022

	22
	T-1.5-I-1909/S
	20120087
	Aparat do przesiewania w strumieniu powietrza FTLBA
	Filtra
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-10 
- punkt 5.3 
podciśnienie 3,0 ± 0,5 kPa
	09.05.2022

	23
	T-1.5-I-1903/S
	A15350
	Aparat do polerowalności kruszyw
	Cooper - Wessex
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1097-8
- punkt 7.2.2
 prędkość obrotowa koła drogowego 320 ± 5 obr/min 
- punkt 7.2.4
siła działająca na koło drogowe 725 ± 10 N
	30.04.2022

	24
	T-1.5-I-1391/S
	4200310
	Bęben Los Angeles
	Infratest
	Sprawdzenie zgodne z PN-EN 1097-2
- punkt 4.2.2.1 wymiary bębna i półki
- punkt 4.2.2.2 masy i wymiary kul
- punkt 4.2.2.3 prędkość obrotowa
	29.04.2022

	25
	T-1.5-I-1604/S
	1702.0174
	Łaźnia wodna
	Memmert
	Sprawdzenie temperatury w 25°C
	30.04.2022


	Część 2 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firmy Zehntner, ZORN;


Tabela 2: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

	Lp
	nr qms
	Nr seryjny
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Zakres sprawdzenia
	Termin realizacji do

	1
	T-1.3-I-1607/S
	460806014
	Retroreflektometr, Model ZRM 6014
	Zehntner
	Przegląd techniczny, sprawdzenie wskazań urządzenia.
	17.05.2022

	2
	T-1.3-I-1715/S
	481796060
	Retroreflektometr, Model ZRS 6060
	Zehntner
	Przegląd techniczny, sprawdzenie wskazań urządzenia
	17.05.2022

	3
	T-1.3-I-1708/S
	2852
	Płyta obciążana dynamicznie, model 
ZFG 02
	ZORN
	Kalibracja urządzenia u producenta
	17.05.2022


	Część 3 -
	Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Frowag, Euromatest, Geolab, ZAN;


Tabela 3: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

	Lp
	nr qms
	Nr seryjny
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Zakres sprawdzenia
	Termin realizacji do

	1
	T-1.4-I-1862/S
	1191
	Aparat Proctora  Typ 2.151
	FROWAG
	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481
-wymiarów form Proctora, 2 małe formy, 2 duże formy
-masy i średnicy ubijaków, 6 ubijaków
-wysokości  opadania ubijaków 2 wysokości 320 mm i 480 mm
	28.04.2022

	2
	T-1.4-I-1398/S
	801/0138/0
	Aparat Proctora
	EuroMatest
	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481

-masy i średnicy ubijaków, 4

-wysokości  opadania ubijaków 2 wysokości 320 mm i 480 mm
	27.04.2022

	3
	T-1.4-I-1857/S
	T-1.4/03/Kartell


	Zestaw do przemywania - wskaźnik piaskowy
	Geolab
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 
	28.04.2022

	4
	T-1.4-I-1856/S
	12751
	Nurnik do wskaźnika piaskowego
	Geolab
	Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 
	28.04.2022

	5
	T-1.4-I-1597/S
	1034/2011
	Aparaty Casagrande’a
	GeoLab
	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481
- punkt 5.6.2.2
	28.04.2022

	6
	T-1.4-I-1598/S
	1033/2011
	Aparaty Casagrande’a
	GeoLab
	Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481
- punkt 5.6.2.2
	28.04.2022

	7
	T-1.4-I-1583/S
	1111/2011
	Sonda lekka DPL 10kg
	GeoLab
	Sprawdzenie zgodnie PN-B-04452:2002
- punkt 6, tablica nr1
	28.04.2022

	8
	T-1.4-I-1894/S
	T-1.4/04
	Objętościomierz piaskowy
	ZAN
	Sprawdzenie zgodnie z BN-77/8931-12  punkt 2.2
	28.04.2022


	Część 4 -
	Usługa przeglądu i konserwacji Spektrofotometru UV-1800 firmy Shimadzu;


Tabela 4: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

	Lp
	nr qms
	Nr seryjny
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Zakres sprawdzenia
	Termin realizacji do

	1
	T-1.4-I-1910/S
	am635271498
	Spektrofotometr UV-1800
	SHIMADZU
	Przegląd i konserwacja urządzenia (bez wymiany lamp)
	01.06.2022.


	Część 5 -
	Usługa przeglądu technicznego Planografu PJ01 firmy Omega.


Tabela 5: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia
	Lp
	nr qms
	Nr seryjny
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Zakres sprawdzenia
	Termin realizacji do

	1
	T-1.3-I-1718/S
	114
	Planograf, model PJ01
	Omega
	Przegląd techniczny
	28.04.2022.


4. Warunki dotyczące zamówienia
Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając do każdego z urządzeń Świadectwo kontroli.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul. Drogowców 6, 
43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia.

Dodatkowo Świadectwo kontroli musi zawierać:

· Opis kontrolowanego urządzenia - łącznie z numerem identyfikacyjnym
· Nazwa i adres użytkownika
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

· Datę sprawdzenia
· Metodę sprawdzenia
· Wyniki sprawdzenia
· Zgodność z wymaganiami (w przypadku odwołania się do normy)
Na Świadectwach kontroli dla wartości mierzalnych należy podać niepewność pomiaru.
5. Warunki płatności
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	Bartłomiej Bachara
Przygotował
	Monika Tarnowska
Zatwierdził


WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto według kolejności. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

2. Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Cena netto łącznie”. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o VAT 
w wysokości 23%.

3. Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty 
w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.
II. Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: jtomsia@gddkia.gov.pl.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
III. Pozostałe zasady postępowania:

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia, o których mowa powyżej. Na każdą część zostanie podpisana oddzielna umowa.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

2.1. Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę na daną część,
2.2. Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

2.3. Oferta została złożona po terminie,

2.4. Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia, 
2.5. Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie). 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
3.1. wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
3.2. jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3.3. unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

(a) nie złożono żadnej oferty;

(b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

(c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

(d) gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Generalna Dyrekcja
ul. Myśliwska 5
e-mail: sekretariat@katowice.gov.pl 


Dróg Krajowych i Autostrad
40-017 Katowice 
www.gddkia.gov.pl
Oddział w Katowicach  
tel.: (032) 258 62 81 do 5

fax: (032) 259 87 10
7

