OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup chromatografu LC- MS/MS wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zamawiający wymaga przy dostawie instalacji i uruchomienia chromatografu oraz przeszkolenia personelu.

Miejsce dostawy i lokalizacja laboratorium:

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu umowy do pomieszczenia laboratorium znajdującego się na II piętrze. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy środkiem transportu o gabarytach pozwalających na swobodny wjazd na teren Zamawiającego– parking wewnętrzny WSSE. Wymiar bramy wjazdowej: WSSE ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77-szerokość – 280 cm -wysokość – 320 cm. Następnie transport przez drzwi z parkingu do windy lub wąskiej klatki schodowej szer. 110 cm, wys. 201 cm. Następnie drzwi korytarzowe do windy parter szer.110 cm, wys. 200 cm (do pokonania 6 stopni schodów). Z tego miejsca przedmiot zamówienia można wnieść klatką schodową o szerokości 100 cm lub przewieźć windą (maksymalny udźwig 600 kg, drzwi do kabiny szer. 90 cm, wys. 200 cm, powierzchnia kabiny szer. 105 cm, gł. 130 cm, wys. 210 cm). Druga alternatywna trasa z parkingu: wejście przez drzwi aluminiowe szer. 130 cm, wys. 212 cm, następnie drzwi drewniane na korytarz szer. 89 cm, wys. 200 cm. Wniesienie klatką schodową szer. min. 140 cm, max. 160 cm i korytarzem do pracowni na 2 piętro lub do windy na parterze szer. min. 99 cm, max.109 cm, wys. 201 cm.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (Należy podać parametry oferowanego produktu jeśli są one wyższe niż wymagane zamawiającego lub zaznaczyć TAK w kolumnie obok, jeśli w danym zakresie spełniają one tylko minimalne wymaganie Zamawiającego; jeśli w kolumnie obok słowa „TAK” zawarto dopisek „podać” należy w niniejszej kolumnie opisać parametr oferowanego sprzętu także wtedy, gdy spełnia on tylko minimalne wymagania Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |
| - SPEKTROMETR MAS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL Oferuję : (Wypełnia Wykonawca) Model/typ Producent/kraj Rok produkcji (nie starszy niż III kwartał 2024 r.) ……………… |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe pochodzące z produkcji seryjnej, niemodyfikowane, nieodnawiane, nieprzetwarzane, nieunowocześniane. | TAK |  |
|  | Spektrometr wyposażony, w co najmniej dwa kwadrupolowe analizatory mas rozdzielone kwadrupolowa komorą zderzeń. | TAK |  |
|  | Spektrometr wyposażony we wbudowaną pompę strzykawkową (sterowaną z poziomu oprogramowania sterującego spektrometru) wykorzystywaną do automatycznej optymalizacji związków i parametrów metody . | TAK |  |
|  | Wnętrze spektrometru chronione przed zabrudzeniem specjalnym gazem osłonowym. | TAK |  |
|  | Spektrometr wyposażony w zawór pozycyjny, co najmniej 6 portowy (sterowany z poziomu oprogramowania sterującego spektrometru). | TAK |  |
|  | Źródło jonów: ortogonalne, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, z możliwością podgrzania gazu i możliwością pracy w trybie ESI oraz APCI. | TAK |  |
|  | Źródło jonów wykorzystujące dodatkowy gaz suszący, o odpowiedniej czystości wymaganej przez producenta do zasilania spektrometru, przyspieszający odparowanie rozpuszczalnika. | TAK |  |
|  | Możliwa praca zarówno w fazie składającej się w 100% z wody, jak i w 100% fazy organicznej. | TAK ,podać |  |
|  | Temperatura gazu suszącego nie większa niż 700°C. | TAK, podać |  |
|  | Procedura czyszczenia w/w źródeł jonów nie wymaga zniesienia próżni spektrometru. | TAK, podać |  |
|  | Czyszczenie systemu skupiania i przyśpieszania jonów, w tym kwadrupola zerowego/wstępnego przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu producenta. | TAK |  |
|  | Zakres pracy kwadrupoli co najmniej od 5 do 1500 m/z. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna szybkość skanowania co najmniej 12 000 Da/s. | TAK, podać |  |
|  | Wysoka stabilność kalibracji co najmniej 0,1 Da w ciągu 24 godzin pracy. | TAK, podać |  |
|  | Czułość wyrażona jako wartość sygnału do szumu co najmniej S/N>1 500 000 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny na kolumnie w trybie MRM, polaryzacja dodatnia. | TAK, podać |  |
|  | Czułość wyrażona jako wartość sygnału do szumu co najmniej S/N>1 500 000 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu na kolumnie w trybie MRM, polaryzacja ujemna. | TAK, podać |  |
|  | Wykonywanie w trakcie jednej analizy skanowania zarówno w jonizacji dodatniej (+) jak i ujemnej (-). | TAK |  |
|  | Minimalny czas zmiany polaryzacji (+/-) nie dłuższy 5 ms. | TAK, podać |  |
|  | Skanowanie przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola. | TAK |  |
|  | Skanowanie wybranych jonów macierzystych (SIM). | TAK, podać |  |
|  | Skanowanie jonów macierzystych, z których powstają określone jony fragmentacyjne (skanowanie wybranych reakcji fragmentacji (SRM), badanie produktów reakcji fragmentacji). | TAK, podać |  |
|  | Tryb skanowania umożliwiający analizę reakcji fragmentacji w wyniku, których powstają cząsteczki obojętne. | TAK |  |
| 30. | Pakiet oprogramowania (licencjonowane oprogramowanie do sterowania zestawem oraz do zbierania i obróbki danych w języku polskim lub angielskim ) o następujących funkcjonalnościach, przede wszystkim dedykowany badaniom pestycydów: - sterowanie pracą spektrometru oraz zestawu UHPLC - akwizycja danych oraz obróbka ilościowa i jakościowa danych generowanych przez spektrometr mas - optymalizacja par MRM - optymalizacja wysokoprzepustowych i wysokoczułych testów przesiewowych - analiza i przetwarzanie jednoczesne wielu próbek - dynamiczne odcięcie tła - oprogramowanie musi umożliwiać opracowanie wyników w czasie rzeczywistym – po analizie próbki, bez przerywania sekwencji - możliwość przeglądania uzyskanych wyników wybranych związków w jednym oknie zawierającym zestawienie przejść MRM min. 10 próbek i wzorców - możliwość dostosowywania widoku przeglądanych próbek do skali najniższego stężenia wzorca kalibracyjnego dla każdego związku | TAK |  |
| 33. | Komora kolizyjna pozwalająca na wykorzystanie gazu pochodzącego z generatora do prowadzenia procesu fragmentacji jonów. | TAK |  |
| 34. | Maksymalny przepływ w źródle jonów większy niż 2,0 mL/min. | TAK |  |
| 35. | Najnowsza biblioteka przejść MRM związków ochrony roślin. | TAK |  |
| 36. | Oprogramowanie do automatycznej optymalizacji parametrów pracy spektrometru z nastrzykiem próbki bezpośrednio z autosamplera bez kolumny lub z kolumną, w tym co najmniej optymalizacja: masy (m/z) jonu prekursora, masy (m/z) jonów fragmentarycznych, energii fragmentacyjnej dla każdego fragmentu m/z, napięć na elementach optyki jonowej, ciśnienia gazu w komorze kolizyjnej, przepływu gazów, temperatury i/lub napięcia kapilary/linii desolwatacyjnej. | TAK |  |
| - ULTRAWYSOKOSPRAWNY CHROMATOGRAF CIECZOWY: Oferuję : (Wypełnia Wykonawca) Model/typ Producent/kraj Rok produkcji (nie starszy niż III kwartał 2024 r.) ……………… |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe pochodzące z produkcji seryjnej, niemodyfikowane, nieodnawiane, nieprzetwarzane, nieunowocześniane. | TAK |  |
|  | Zestaw do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej składający się z układu dwóch pomp umożliwiających tworzenie dwuskładnikowego (z nie mniej niż 4 rozpuszczalników) gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia. | TAK, podać |  |
|  | Pompa lub zestaw pomp pozwala na ustawienie zakresu szybkości przepływu eluentu: w zakresie nie mniejszym niż 0,0001 mL/min do 10 mL/min. | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnień roboczych nie mniejszy niż 15 000 PSI w zakresie przepływów od 0,0001 mL/min do 3 mL/min, dokładność przepływu równa lub lepsza niż ± 1%, precyzja przepływu ≤0,06% RSD, obsługa stężeń gradientów w zakresie 0-100% ze skokiem co 0,1%. | TAK, podać |  |
|  | Odgazowanie eluentu: degazer próżniowy zasilany bezpośrednio z pompy. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie taca dedykowana do ustawienia butelek z rozpuszczalnikami z zestawem co najmniej czterech butelek min. 1 l. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek: zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 μL do przynajmniej 50 μL, z dokładnością nie gorszą niż +/-1% (dla nastrzyku 5 μL, n=20) | TAK, podać |  |
|  | Autosampler – możliwość „nastrzyku kanapkowego”. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przemywania igły trzema rozpuszczalnikami. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik na min 162 fiolek o objętości minimum 1.5 mL lub trzy mikropłytki 96-dołkowe, termostatowana komora próbek w zakresie min. +4 do +45°C, błąd przeniesienia typowo: ≤0.0015% w trybie bez mycia igły lub ≤0.0003% z przemywaniem igły. | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania cyklu nastrzyku próbki odpowiedni do nastrzyku kanapkowego, dodatkowe płukanie igły co najmniej 10 sek. | TAK, podać |  |
|  | Termostat do kolumn mieszczący co najmniej 6 kolumn o długości 25 cm lub 3 kolumny o długości 30 cm, termostatowanie kolumn w zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do minimum +60 °C, wraz odpowiednimi zaworami sterowanymi z poziomu oprogramowania. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny system przemywania uszczelek tłoków oraz tłoków. | TAK |  |
|  | Zestaw pracujący w zakresie pH nie mniejszym niż od 1 do 14. | TAK, podać |  |
|  | System chromatograficzny w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania spektrometru mas. | TAK |  |
| - POZOSTAŁE URZĄDZENIA I AKCESORIA ZESTWU LC-MS/MS: |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Generator gazów dostarczający wszystkie niezbędne do pracy oferowanego spektrometru gazy oraz sprężarka powietrza o wydajności do 2 zestawów LC_MS/MS, dostarczająca powietrze pod ciśnieniem niezbędnym do prawidłowej pracy spektrometru mas wraz wykonaniem podłączenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego w odległości ok. 35 m od chromatografu. | TAK, podać |  |
|  | 4 stacje robocze służące do sterowania systemem LC-MS/MS umożliwiająca płynne wykonywanie analiz i obróbkę danych dostarczone przez producenta spektrometru mas. W zestawie z każdą stacją roboczą: - Monitor (ekran matowy) o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale, o rozdzielczości nie gorszej niż 1920 x 1200 przy 100 Hz, kompatybilny z pozostałymi elementami wyposażenia. - Monitory muszą być dostarczone z przewodami umożliwiającymi podłączenie z jednostką centralną. - Monitory powinny być tego samego producenta co jednostka centralna. - Mysz i klawiatura przewodowa. - Drukarka laserowa kolorowa z tonerami, metoda drukowania laserowa, rozdzielczość druku 600×600 dpi , rzeczywista rozdzielczość (optyczna): minimum 600 dpi, interfejs: USB 2.0, LAN (Ethernet), obsługiwane systemy operacyjne Windows®, Windows Server®, macOS, wbudowana funkcja automatycznego druku dwustronnego, wbudowany wyświetlacz. - Wykonawca dostarczy wraz z drukarką komplet oryginalnych tonerów do oferowanego Urządzenia. - oprogramowanie sterujące, niezbędne akcesoria, - System operacyjny: Preferowany MS Windows 11 PRO x64 , w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem i oprogramowaniem. - Urządzenia peryferyjne i okablowanie sprzętu (do pracy 30 m od LC-MS/MS). - Programy Microsoft Office (wersja min. 2021 lub nowsza), - 4 dyski zewnętrzne min 8 TB. - oprogramowanie antywirusowe. | TAK, podać |  |
|  | Stół pod spektrometr z możliwością umieszczenia w nim pompy lub pomp wstępnych, wyposażony w wentylatory pozwalające na utrzymanie optymalnej temperatury oraz system wyciszający jej pracę. | TAK |  |
|  | Stół pod zestaw UHPLC. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw narzędziowo-złączkowy umożliwiający pracę zestawu wraz z zestawem niezbędnych narzędzi. | TAK |  |
|  | Zestaw bezpieczeństwa zawierający co najmniej cztery nakrętki na butelki z fazą, dwudrożne oraz zbiornik na zlewki z filtrem pochłaniającym lotne pary analitów i eluentów. Pojemność zbiornika nie może być mniejsza niż 3.5 litra, kolektor wyposażony w szybkozłączkę. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie wraz z systemem LC-MS/MS, zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6 kVa z możliwością techniczną podłączenia do UPS centralnego u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | 2 Kolumny chromatograficzne: dedykowane związkom pestycydów polarnych i pestycydom wg metody wielopozostałościowej QuEChERS. | TAK |  |
|  | - D. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW: |  |  |
| 1. | Szkolenie z obsługi zestawu chromatograficznego, oprogramowania i jego możliwości pod kątem badań pestycydów w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, dla 6 pracowników wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń. | TAK |  |
| 2 | Szkolenie aplikacyjno-wdrożeniowo-konsultacyjne wybranych przez Zamawiającego związków pestycydów a zwłaszcza związków polarnych przedstawionych w załączniku A, przy zastosowaniu wybranych technikach ekstrakcji i uzgodnionych poziomach LOQ z wykorzystaniem materiałów i odczynników Zamawiającego, w wymiarze 80 godzin, z zastrzeżeniem przeprowadzenia szkolenia w uzgodnionych terminach i ilości dni, w okresie gwarancyjnym. | TAK |  |
| 3. | Nielimitowana, bezpłatna opieka techniczna i merytoryczna w języku polskim, w całym okresie trwania gwarancji urządzenia, poprzez udzielanie bieżącego wsparcia w zakresie objętym szkoleniami. W przypadkach niewymagających przyjazdu konsultanta – opieka poprzez serwis teleinformatyczny. | TAK |  |
|  | E. DODATKOWE WYMAGANIA: |  |  |
| 1. | Gwarancja 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru na warunkach opisanych we wzorze umowy. | TAK |  |
| 2. | W ramach serwisu posprzedażowego wykonanie dwóch dodatkowych, pełnych przeglądów serwisowych całego zestawu LC-MS/MS, sprężarki, generatora i UPS : - 1 przegląd - cztery lata od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń - 2 przegląd – pięć lat od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej lub pdf, na płycie CD, pendrive lub dysku. | TAK |  |
| 4. | Przyjęcie zgłoszeń i reakcji serwisu (przyjazd serwisanta) w sprawie awarii/wady urządzenia w dni robocze nie może być dłuższy niż 48 godzin, liczony od godziny przesłania zgłoszenia w dni robocze. | TAK |  |
| 5. | Zestaw podstawowych zużywalnych materiałów i elementów wyposażenia oraz narzędzi i akcesoriów do uruchomienia, sprawdzenia jego działania, przeprowadzenia testu czułości oraz dalszej konserwacji urządzenia wraz zestawem do czyszczenia źródła jonów. | TAK |  |
| 6. | Test sprawności i zgodność deklarowanych parametrów zainstalowanego zestawu potwierdzony świadectwem. | TAK |  |
| 7. | Certyfikat CE dla wszystkich głównych elementów zestawu chromatograficznego. | TAK |  |
| 9. | Zamawiający Wymaga od Wykonawcy dysponowaniem minimum 2 specjalistami serwisu w obszarze chromatografii i spektrometrii mas LC-MS/MS posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania urządzeń chromatograficznych. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinien przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunku np.: certyfikat imienny wydany przez producenta urządzenia lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz określić doświadczenie pracowników w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ (na wezwanie Zamawiającego). | TAK |  |
| 10. | Termin realizacji umowy: do 90 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, stosownie do warunków określonych w art. 63 ust. 1 ustawy PZP.

Zał. A  do pkt. D.2   (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Zakup chromatografu LC- MS/MS wraz z niezbędnym wyposażeniem”)

Wykaz związków pestycydów :

| Pestycydy polarne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | AMPA |
| 2 |  | Chloran |
| 3 |  | Chlormekwat chloride |
| 4 |  | Etefon |
| 5 |  | Etefon-hydroksy (HEPA) |
| 6 |  | Fosetyl-Al (Fosetyl glinu) |
| 7 |  | Glifosat |
| 8 |  | Glufosynat amonowy |
| 9 |  | Hydrazyd kwasu maleinowego |
| 10 |  | Jon trimetylosulfoniowy |
| 11 |  | Kwas cyjanurowy |
| 12 |  | Kwas fosfonowy |
| 13 |  | Matryna |
| 14 |  | Mepikwat chloride |
| 15 |  | MPPA 3-Methylphosphinicopropionic |
| 16 |  | N-acetyl-glifosat |
| 17 |  | N-acetyl-glufosynat |
| 18 |  | Jon bromkowy |
| Pestycydy - metoda wielopozostałościowa QuEChERS |  |  |
| 1 | 2,4-D |  |
| 2 | Abamektyna |  |
| 3 | Awermektyna B1a |  |
| 4 | Awermektyna B1b |  |
| 5 | delta - 8,9 izomer awermektyny B1a |  |
| 6 | Bifenazatu diazen |  |
| 7 | Binapakryl |  |
| 8 | 4-bromofenylomocznik |  |
| 9 | Bromoksynil |  |
| 10 | Chlortaldimetyl |  |
| 11 | Dichlorprop-P |  |
| 12 | Diuron |  |
| 13 | Etofumesat |  |
| 14 | Etridiazol |  |
| 15 | Fluazifop |  |
| 16 | Fluazifop-P |  |
| 17 | FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine) |  |
| 18 | Forat okson |  |
| 19 | Forat okson sulfon |  |
| 20 | Forat okson sulfotlenek |  |
| 21 | Haloksyfop |  |
| 22 | Haloksyfop-P |  |
| 23 | Karboksyna |  |
| 24 | MCPA |  |
| 25 | Metalachlor (S-) |  |
| 26 | Metribuzyn |  |
| 27 | Octan dinosebu |  |
| 28 | Pencykuron-PB-aminy |  |
| 29 | Piryfenoks |  |
| 30 | Tepraloksydyn |  |
| 31 | Triflumizol |  |
| 32 | Klopyralid |  |

Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, stosownie

do   warunków określonych w art. 63 ust. 1 ustawy PZP.