## 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 1 – LBEK - zestawy odczynników do izolacji i diagnostyczne Real Time PCR do wykrywania materiału genetycznego patogenów układu oddechowego - do izolacji molekularnej
ZPO.272.2.35.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zaoferowany termin ważności w dniu dostawy (w pełnych miesiącach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Zestaw diagnostyczny do wykrywania materiału genetycznego 23 patogenów układu oddechowego | Możliwość oznaczeń z wymazu z nosogardzieli, nosa, gardła oraz nosa i gardła. Zestaw typu multiplex Real Time PCR. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące patogeny: SARS-CoV-2, grypa A oraz grypa B, koronawirusy 229E/OC43/NL63/HKU1, wirus paragrypy 1/2/3/4, Metapneumowirus, Adenowirus, Bocawirus, Enterowirus, Rinowirus, wirus RSV A/B, Streptococcus grupa A, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertusis. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania Ct dla każdego z patogenów. Odczynniki w postaci płynnej do samodzielnego skomponowania master-mixów do reakcji qPCR. Kompletny zestaw do One-Step RT-qPCR, który pozwala na jednoczesną odwrotną transkrypcję i amplifikację w jednej probówce bez osobnego przygotowania cDNA, zawierający specyficzne primery, dideoksynukleotydy oraz kontrole wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Możliwość wykonywania testu z wykorzystaniem probówek z podłożem, które może być użyte bezpośrednio do reakcji Real Time PCR z pominięciem procesu izolacji. Podłoże zwalidowane z odczynnikami do reakcji PCR. Zestaw diagnostyczny muszi być zwalidowany na aparacie Real Time PCR: CFX 96, zapis w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia z zestawu diagnostycznego. Czułość co najmniej 99% swoistość co najmniej: 97,5%. | 1 | op.a '100 oznaczeń
2. | Wymazówki z podłożem transportowo-ekstrakcyjnym do pobierania wymazów z górnych dróg oddechowych - do biologii molekularnej | Podłoże do ekstrakcji i konserwacji kwasów nukleinowych inaktywujące wszystkie wirusowe, bakteryjne lub eukariotyczne patogeny w czasie 1 minuty po kontakcie z próbką kliniczną. Probówki przeznaczone do jednorazowego użytku, zawierające 2 ml płynu oraz wymazówkę. Podłoże dające możliwość wykonywania testu Real Time PCR z pominięciem procesu izolacji. Podłoże zwalidowane z zestawem diagnostycznym do wykrywania materiału genetycznego 23 patogenów układu oddechowego. Probówki zapewniające stabilność materiału do 72 godzin w temperaturze +2 °C do +30 °C oraz 3 miesiące w temperaturze +2 °C do +8 °C. | 1 | op. a '100 sztuk
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego producenta. Zestawy diagnostyczne Real Time PCR oraz wymazówki z podłożem przeznaczone do diagnostyki in vitro, muszą posiadać certyfikat CE IVD. Termin ważności zestawu diagnostycznyego Real Time PCR i wymazówek z podłożem musi wynosić min. 6 miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego. Produkty muszą spełniać opis merytoryczny. Certyfikaty jakości produktów dołączone do dostawy. Instrukcje wykonania Real Time PCR w języku polskim, dołączone do oferty. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy odczynników. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcje wykonania w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania lub problemach ze sprzętem laboratoryjnym. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu dołączone do oferty.
Do oferty dołączyć instrukcje wykonania Real Time PCR w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu
Do dostawy dołączyć certyfikaty jakości wszystkich produktów, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [9 empty] | …………………………
| Data | [9 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 2 – LBEK - zestawy odczynników do analizy genomu bakterii - sekwencjonowanie nanoporowe
ZPO.272.2.35.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zaoferowany termin ważności w dniu dostawy (w pełnych miesiącach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki gDNA | Zestaw do przygotowania biblioteki genomowego DNA w technologii długich odczytów (sekwencjonowanie nanoporowe) niewymagający przeprowadzenia PCR oraz umożliwiający sekwencjonowanie do 24 próbek w jednej reakcji. Odczynniki umożliwiające fragmentację gDNA oraz jednoczesne przyłączanie barkodów do sekwencji DNA za pomocą transpozazy w trakcie przygotowania biblioteki. Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki gDNA umożliwiający wygenerowanie wysokiej dokładności odczyty - dokładność min. 99% (Q20+). | 2 | op. a '144 ozn.
2. | Płytka do sekwencjonowania gDNA | Płytka do sekwencjonowania w technologii nanoporowej kompatybilna z sekwenatorem GridION (Oxford Nanopore Technologies). Płytka do sekwencjonowania posiadająca fizycznie 2048 nanopory. Podczas pierwszego sprawdzenia płytka posiadająca minimum 800 aktywnych nanoporów. Płytka do sekwencjonowania biblioteki gDNA umożliwiająca wygenerowanie wysokiej dokładności odczyty - dokładność powyżej 99% (Q20+). | 12 | op. a '1 reakcja
3. | Zestaw odczynników do przepłukania i przechowywania płytki do sekwencjonowania | Zestaw odczynników do przepłukania i przechowywania płytki do sekwencjonowania, w celu jej ponownego wykorzystania do sekwencjonowania gDNA w technologii długich odczytów. Zestaw do mycia wykorzystujący nekleazy do trawienia i niszczenia kwasów nukleinowych. | 3 | op. a '6 reakcji
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Termin ważności odczynników do przeprowadzenia sekwencjonowania nanoporowego musi wynosić min. 3 miesięce od daty otrzymania przez Zamawiającego. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w zestawach dostarczone wraz z dostawą odczynników. Zamawiajacy dopuszcza, aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania lub problemach ze sprzętem laboratoryjnym. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu dołączone do oferty.
Do oferty dołączyć dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu
Do dostawy dołączyć certyfikaty jakości wszystkich produktów, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
………………………
| Data | [9 empty] | …………………………
Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 3 – LBEK - zestawy odczynników do izolacji materiału genetycznego bakterii - sekwencjonowanie nanoporowe
ZPO.272.2.35.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | urządzenie do którego części mają zastosowanie | Ilość | jednostka miary | zaoferowany termin ważności w dniu dostawy (w pełnych miesiącach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Zestaw do izolacji wysokocząsteczkowego DNA z kultur bakteryjnych | Izolacja wysokocząsteczkowego genomowego DNA z kultur bakterii gram ujemnych oraz bakterii gram dodatnich. Izolacja materiału genetycznego poprzez precypitację DNA. Izolacja DNA z wykorzystaniem enzymów: lizozym, mutanolizyna, proteinaza K. Izolacja z wykorzystaniem kolumn z membraną jonowymienną do oczyszczania DNA o pojemności 20 µg. Zestaw zawierający barwny indykator jako wskaźnik obecności DNA. Zestaw zawierający kolumny z membraną jonowymienną, probówki 2 ml, probówki 15 ml, probówki precypitacyjne, bufor do zawieszania bakterii, roztwór lizujący, roztwór równoważący do kolumn, roztwór płuczący, roztwór elucyjny, mieszaninę precypitacyjną, bufor Tris, proteinazę K, lizozym, mutanolizynę. Termin ważności odczynników do izolacji materiału genetycznego musi wynosić min. 12 miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego. Instrukcja wykonania izolacji materiału genetycznego w języku polskim, dołączona do oferty. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy odczynników. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcje wykonania w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania lub problemach ze sprzętem laboratoryjnym. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu dołączone do oferty. | 1 | op. a '200 izolacje
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty dołączyć Instrukcja wykonania izolacji materiału genetycznego w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu
Do dostawy dołączyć Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminienie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 4 – LBEK - zestawy odczynników do izolacji i diagnostyczne Real Time PCR do wykrywania materiału genetycznego HAV w próbkach kału - do biologii molekularnej
ZPO.272.2.35.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zaoferowany termin ważności w dniu dostawy (w pełnych miesiącach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Zestaw do manualnej izolacji materiału genetycznego z próbek kału | Zestaw odczynników przeznaczony do ekstrakcji i oczyszczania całkowitego RNA / DNA w próbkach materiału biologicznego. RNA lub DNA wyekstrahowane z próbek biologicznych można wykorzystać do testów diagnostycznych PCR. Izolacja z m.in. z osocza, surowicy, krwi pełnej, kału, wymazów z nosogardła i gardła, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny, plwociny, BALu, płynu owodniowego, wydzieliny ze spojówek mleka, mieszków włosowych, tkanek zatopionych w FFPE, biopsji płynnej i moczu. Zestaw zawierający komplet odczynników do izolacji materiału genetycznego: 1. roztwór do lizy - 30 ml, klarowna ciecz od bezbarwnej do niebieskoszarej, 2. roztwór do wytrącania odpadów - 40 ml, bezbarwna klarowna ciecz, 3. roztwory do płukania -odpowiednio 50 i 20 ml, bezbarwna klarowna ciecz, 4. bufor RNA - 1,2 ml, bezbarwna klarowna ciecz konfekcjonowana w 8 probówkach. Zestaw do izolacji nieotwarty może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C. Zestaw do izolacji nieotwarty może być transportowany w temperaturze 2-25 °C nie dłużej niż 5 dni. | 1 | op.a '100 izolacje
2. | Zestaw diagnostyczny do wykrywania materiału genetycznego HAV z próbek kału | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do jakościowego wykrywania RNA wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) w próbkach materiału klinicznego - kału. Metoda detekcji musi być oparta o jednoetapową reakcję Real Time RT-PCR obejmującą odwrotną transkrypcję RNA oraz amplifikację cDNA w jednej probówce. Zestaw diagnostyczny posiadający walidację na: osocze, próbki kału oraz próbki środowiskowe. Wymagane odczynniki zestawu testowego: - odwrotna transkryptaza, - polimeraza Taq, - RNA-bufor, - 2 master mixy FRT/HAV+ FRT, - kontrola wewnętrzna, dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego, umożliwiającą kontrolę skuteczności izolacji RNA, wykrywanie inhibitorów reakcji RT-PCR, weryfikację poprawności przebiegu badania dla każdej próbki, - kontrola pozytywna ekstrakcji umożliwiająca ocenę poprawności całego procesu od izolacji RNA do detekcji, - kontrola negatywna ekstrakcji służąca do wykrywania ewentualnej kontaminacji podczas procesu izolacji, - kontrola pozytywna amplifikacji zawierająca materiał referencyjny HAV oraz kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę poprawności działania odczynników do reakcji PCR oraz termocyklera, - kontrola negatywna amplifikacji (bufor), umożliwiająca kontrolę czystości procesu przygotowania mieszaniny reakcyjnej oraz wykrycie ewentualnej kontaminacji. Zestaw diagnostyczny zwalidowany na urządzeniu Roche LC480® II, zapis w oryginalnej instrukcji wykonania. Czułość analityczna zestawu nie niższa niż 500 kopii/ml. Specyficzność na poziomie 100%. Całkowita objętość reakcyjna: 25 μl (w tym objętość próbki RNA -10 μl). Zestaw diagnostyczny wykorzystujący dwa kanały fluorescencyjne: JOE/HEX/Yellow - detekcja RNA wirusa HAV oraz FAM/Green - detekcja kontroli wewnętrznej (Internal Control). Zestaw zawierający w jednym opakowaniu minimum 50 reakcji. | 2 | op. a '55 ozn.
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty dołączyć Instrukcje wykonania izolacji materiału genetycznego oraz oznaczeń Real Time PCR w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu
Do dostawy dołączyć Certyfikaty jakości zestawów, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego dostawcy. Zestawy odczynników do izolacji materiału genetycznego i diagnostyczne Real Time PCR przeznaczone do diagnostyki in vitro i muszą posiadać certyfikat CE IVD. Odczynniki zestawu diagnostycznnego muszą być zwalidowane z odczynnikami izolacji materiału genetycznego. Termin ważności zestawów odczynników do izolacji materiału genetycznego i diagnostycznych Real Time PCR musi wynosić min. 8 miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego. Zestawy muszą spełniać opis merytoryczny. Certyfikaty jakości zestawów dołączone do dostawy. Instrukcje wykonania izolacji materiału genetycznego oraz oznaczeń Real Time PCR w języku polskim, dołączone do oferty. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy odczynników. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcje wykonania w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania lub problemach ze sprzętem laboratoryjnym. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu dołączone do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 5 – LBŚiŻ - Testy do badania wody
ZPO.272.2.35.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Test do równoczesnego oznaczania ilościowego bakterii Eschericha coli i bakterii grupy coli metodą NPL, kompatybilne ze zgrzewarką Quanti Tray Sealer 2000 | Ilościowy test diagnostyczny do zgrzewarki Quanti-Tray 2000 do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie metodą NPL;ampułki otwierane poprzez odłamanie końcówki - szyjki; kompatybilny z buteleczkami, tackami i wzorcem zabarwienia Quanti- Tray 2000. jałowe, system przeznaczony do oznaczania bakterii w zakresie od 1 do 2419, termin wazności minimum 10 miesięcy od daty dostawy, produkt dostarczony wraz z certyfikatem jakości | 1 | op. (min. A' 100 szt)
| Wzorzec zabarwienia do Testu do równoczesnego oznaczania ilościowego bakterii Eschericha coli i bakterii grupy coli metodą NPL, kompatybilne ze zgrzewarką Quanti Tray Sealer 2000 | Wzorzec zabarwienia służący do prawidłowego odczytu oraz interpretacji testów diagnostycznych wykonanych metodąNPL (Ilościowy test diagnostyczny do zgrzewarki Quanti-Tray 2000 do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie ; kompatybilny z buteleczkami, tackami i testem Quanti- Tray 2000m, ) termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy. | 1 | szt.
2. | buteleczki | sterylne, jednorazowe buteleczki plastikowe 120ml, ze środkiem przeciw pienieniu - gotowe do użycia | 1 | op. (min. A' 100 szt)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty dołączyć dla pozycji nr 1 przykładowy certyfikat jakości, dla pozycji 3 instrukcja użytkowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 70%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………