OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż, uruchomienie używanej komory klimatycznej (1 szt.) wraz z przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego dla personelu Zamawiającego.

- Wymagania techniczno-użytkowe (Parametry minimalne)

Oferowana komora klimatyczna musi spełniać co najmniej poniższe standardy:

- Rok produkcji komory i ilość godzin pracy:

- Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018.

- Ilość przepracowanych godzin: nie więcej niż 8.000 h.

- Gabaryty i konstrukcja

- Pojemność komory roboczej: minimum 400 litrów.

- Wymiary komory roboczej: minimum (szer. × wys. × gł.) [600 x 850 x 800] mm.

- Wymiary zewnętrzne: maksymalnie (szer. × wys. × gł.) [1020 x 1700 x 1280] mm.

- Waga urządzenia: maksymalnie 450 kg.

- Wykonanie: Zarówno komora robocza (wnętrze), jak i obudowa zewnętrzna urządzenia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Układ regulacji temperatury i wilgotności

- Zakres regulacji temperatury: co najmniej od -40°C do +150°C.

- Zakres regulacji wilgotności: co najmniej od 20 do 98 %R

- Osiągi komory:

- Wahania temperatury / wilgotności (czasowe):±0.3 °C / ±2.5 %RH,

- Odchylenie temperatury:1.5 °C / 5 %RH,

- Średnia szybkość zmian temperatury w zakresie od -26 do +86 °C:

- 3 °C/min dla grzania,

- 2 °C/min dla chłodzenia,

- Dopuszczalna emisja ciepła w komorze: 1500 W.

- Sterowanie i rejestracja danych

- Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej minimum 7” i rozdzielczości co najmniej 800x480 pikseli. Obsługa realizowana w pełni dotykowo.

- Możliwości programowania:

- Pamięć na minimum 40 programów użytkownika.

- Każdy program pozwalający na skonfigurowanie do minimum 99 kroków.

- Maksymalny czas pojedynczego kroku nie krótszy niż 999 godzin 59 minut.

- Dostępność minimum 3 ustawień dla pracy ze stałymi parametrami.

- Rozdzielczość nastaw:

- Temperatura: 0.1 °C.

- Wilgotność: 1 %RH.

- Czas: 1 minuta.

- Wyposażenie standardowe i bezpieczeństwo

- Kółka transportowe oraz nóżki z regulacją poziomu urządzenia.

- Minimum 1 szt. półki ze stali nierdzewnej.

- Drzwi wyposażone w okno inspekcyjne, oświetlenie wnętrza komory oraz fizyczny zamek.

- Minimum dwa przepusty technologiczne w bocznej ścianie komory o średnicy minimum 50 mm, wyposażone w szczelne korki.

- System nawilżania: zbiornik na wodę o pojemności minimum 16 litrów, wewnętrzne zasilanie układu nawilżania przez wbudowaną pompkę oraz dodatkowy zbiornik buforowy na suficie komory.

- Wbudowany licznik godzin pracy urządzenia.

- Programowalny termostat zabezpieczający komorę przed przegrzaniem.

- Złącza automatyzacji:

- Łączówka do podłączenia sygnałów czasowych (minimum 2 kontakty sterowane przez kontroler).

- Łączówka zasilania obiektu testowanego (minimum 1 kontakt nadzorowany przez kontroler komory – automatyczne odcięcie zasilania testowanego obiektu w przypadku awarii).

- Układ chłodniczy i parametry środowiskowe

- Układ chłodniczy chłodzony powietrzem.

- Kompresor główny o mocy maksymalnie 1.5 kW oraz kompresor pomocniczy o mocy maksymalnie 0.4 kW.

- Funkcja energooszczędna: Układ musi automatycznie przełączać pracę na kompresor pomocniczy (mniejszej mocy) podczas pracy w stabilnych, ustalonych warunkach w celu redukcji zużycia energii elektrycznej.

- Poziom hałasu: w zakresie od 36 do maksymalnie 58 dB(A)

- Dopuszczalne warunki otoczenia dla pracy urządzenia: temperatura od 0 do +40 °C, wilgotność <75 %RH bez kondensacji.

- Warunki realizacji i dostawy zamówienia

- Termin dostawy: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Dostawa i instalacja: Koszt transportu, ubezpieczenia do miejsca docelowego oraz rozładunku leży w całości po stronie Wykonawcy.

- Uruchomienie i szkolenie: Wykonawca dokona bezpłatnego montażu, pierwszego uruchomienia technicznego oraz przeprowadzi instruktaż stanowiskowy (szkolenie) z zakresu obsługi i programowania dla personelu Zamawiającego.

- Dokumentacja: Wykonawca dostarczy kompletną instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim.

- Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli gwarancji/rękojmi na zaoferowane urządzenie na okres minimum 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.