Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego RZP-424/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż, uruchomienie używanej komory klimatycznej (1 szt.) wraz z przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego dla personelu Zamawiającego. 
II. Wymagania techniczno-użytkowe (Parametry minimalne) 
Oferowana komora klimatyczna musi spełniać co najmniej poniższe standardy:
1. Rok produkcji komory i ilość godzin pracy:
a. Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018.
b. Ilość przepracowanych godzin: nie więcej niż 8.000 h.

2. Gabaryty i konstrukcja
a. Pojemność komory roboczej: minimum 400 litrów.
b. Wymiary komory roboczej: minimum (szer. × wys. × gł.) [600 x 850 x 800] mm.
c. Wymiary zewnętrzne: maksymalnie (szer. × wys. × gł.) [1020 x 1700 x 1280] mm.
d. Waga urządzenia: maksymalnie 450 kg.
e. Wykonanie: Zarówno komora robocza (wnętrze), jak i obudowa zewnętrzna urządzenia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

3. Układ regulacji temperatury i wilgotności
a. Zakres regulacji temperatury: co najmniej od -40°C do +150°C.
b. Zakres regulacji wilgotności: co najmniej od 20 do 98 %R
c. Osiągi komory:
· Wahania temperatury / wilgotności (czasowe):±0.3 °C / ±2.5 %RH,
· Odchylenie temperatury:1.5 °C / 5 %RH,
· Średnia szybkość zmian temperatury w zakresie od -26 do +86 °C:
· 3 °C/min dla grzania,
· 2 °C/min dla chłodzenia,
· Dopuszczalna emisja ciepła w komorze: 1500 W.

4. Sterowanie i rejestracja danych
a. Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej minimum 7” i rozdzielczości co najmniej 800x480 pikseli. Obsługa realizowana w pełni dotykowo.
b. Możliwości programowania:
· Pamięć na minimum 40 programów użytkownika.
· Każdy program pozwalający na skonfigurowanie do minimum 99 kroków.
· Maksymalny czas pojedynczego kroku nie krótszy niż 999 godzin 59 minut.
· Dostępność minimum 3 ustawień dla pracy ze stałymi parametrami.
c. Rozdzielczość nastaw:
· Temperatura: 0.1 °C.
· Wilgotność: 1 %RH.
· Czas: 1 minuta.

5. Wyposażenie standardowe i bezpieczeństwo
· Kółka transportowe oraz nóżki z regulacją poziomu urządzenia.
· Minimum 1 szt. półki ze stali nierdzewnej.
· Drzwi wyposażone w okno inspekcyjne, oświetlenie wnętrza komory oraz fizyczny zamek.
· Minimum dwa przepusty technologiczne w bocznej ścianie komory o średnicy minimum 50 mm, wyposażone w szczelne korki.
· System nawilżania: zbiornik na wodę o pojemności minimum 16 litrów, wewnętrzne zasilanie układu nawilżania przez wbudowaną pompkę oraz dodatkowy zbiornik buforowy na suficie komory.
· Wbudowany licznik godzin pracy urządzenia.
· Programowalny termostat zabezpieczający komorę przed przegrzaniem.
· Złącza automatyzacji:
· Łączówka do podłączenia sygnałów czasowych (minimum 2 kontakty sterowane przez kontroler).
· Łączówka zasilania obiektu testowanego (minimum 1 kontakt nadzorowany przez kontroler komory – automatyczne odcięcie zasilania testowanego obiektu w przypadku awarii).

6. Układ chłodniczy i parametry środowiskowe
· Układ chłodniczy chłodzony powietrzem.
· Kompresor główny o mocy maksymalnie 1.5 kW oraz kompresor pomocniczy o mocy maksymalnie 0.4 kW.
· Funkcja energooszczędna: Układ musi automatycznie przełączać pracę na kompresor pomocniczy (mniejszej mocy) podczas pracy w stabilnych, ustalonych warunkach w celu redukcji zużycia energii elektrycznej.
· Poziom hałasu: w zakresie od 36 do maksymalnie 58 dB(A) 
· Dopuszczalne warunki otoczenia dla pracy urządzenia: temperatura od 0 do +40 °C, wilgotność <75 %RH bez kondensacji.

7. Warunki realizacji i dostawy zamówienia
· Termin dostawy: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
· Dostawa i instalacja: Koszt transportu, ubezpieczenia do miejsca docelowego oraz rozładunku leży w całości po stronie Wykonawcy.
· Uruchomienie i szkolenie: Wykonawca dokona bezpłatnego montażu, pierwszego uruchomienia technicznego oraz przeprowadzi instruktaż stanowiskowy (szkolenie) z zakresu obsługi i programowania dla personelu Zamawiającego.
· Dokumentacja: Wykonawca dostarczy kompletną instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim.

8. Warunki gwarancji
· [bookmark: _GoBack]Wykonawca udzieli gwarancji/rękojmi na zaoferowane urządzenie na okres minimum 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

