Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych (OPZ)

Szafa termostatyczna laboratoryjna – 1 szt.

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita pojemność komory: min. 70 l |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne urządzenia do.:- głębokość: 70 cm- szerokość: 60 cm- wysokość: 68 cm |  |
| 3 | Zakres regulacji temperatury: minimum od +3°C do +70°C |  |
| 4 | Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C |  |
| 5 | Elektroniczny, mikroprocesorowy układ regulacji temperatury |  |
| 6 | Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz aktualnej i zadanej temperatury |  |
| 7 | Alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi, awarii czujnika temperatury |  |
| 8 | Rejestr zdarzeń |  |
| 9 | Rejestr danych |  |
| 10 | Wymuszony obieg powietrza |  |
| 11 | Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0,3°C w ustalonych warunkach pracy |  |
| 12 | Jednorodność temperatury: zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury w komorze roboczej dla całego zakresu poniżej 1,0°C |  |
| 13 | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18 |  |
| 14 | Drzwi izolowane pełne |  |
| 15 | Wyposażenie: minimum 2 półki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18 z możliwością regulacji wysokości, dodatkowo półka perforowana |  |
| 16 | Obciążenie urządzenia: minimum 20 kg |  |
| 17 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika Ø min 30 mm |  |
| 18 | Graficzny rozkład temperatury dla temperatury +23°C wykonany przez laboratorium akredytowane |  |
| 19 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna |  |