## załącznik nr 1
Załącznik Nr 1
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.150.2020
Arkusz Informacji Technicznej
System oczyszczania wody
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Urządzenie pracujące pod ciśnieniem wody wodociągowej.
2. | Stopnie oczyszczania wody: • prefiltr osadowy 5µm, • filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), • odwrócona osmoza, • podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
3. | Wydajność dobowa ok. 120-150 dm3 (ok. 5 – 7 dm3/h).
4. | Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.
5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
6. | Możliwość wyposażenia w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką.
7. | Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 zaopatrzony w kran wody demineralizowanej o zasięgu min. 2 m.
8. | Zbiornik do magazynowania wody oczyszczonej o poj. 10 dm3 lub większej.
9. | Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
10. | Możliwość instalacji sterylizatora UV.
11. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym kranie.
12. | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących).
13. | System przystosowany do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
14. | Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
15. | Zasilanie: 230V/50Hz.
16. | Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: -wyświetlacz LCD 2x16 znaków, -konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie, -automatyczna kompensacja temperatury, -zegar wyświetlający datę oraz godzinę, -alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, -alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, -informacja o aktualnym stanie pracy systemu, -podgląd terminów serwisowych, -wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej -wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, -oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia
17. | Przerwanie pracy pompy przy: - niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, - pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia
18. | Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego stopnia czystości.
19. | Parametry wody oczyszczonej: • przewodność < 0,06 S/cm • oporność: 18,2 MOhm*cm
20. | Urządzenie musi posiadać znak jakości CE
Wymagania dodatkowe:
1. | komplet przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika)
2. | zbiornik ciśnieniowy o poj. nie mniej niż10 dm3
3. | zapasowy komplet materiałów eksploatacyjnych
4. | transport i montaż instalacyjny u zamawiającego
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 24 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
3. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Instrukcja w języku polskim.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz