(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 9: dostawa systemu do monitorowania warunków środowiskowych (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn,

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System powinien umożliwić monitorowanie temperatury w minimum 5 lodówkach i minimum 9 pomieszczeniach oraz monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia w minimum 1 pomieszczeniu | wymagane |  |
|  | System powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne punkty monitorowania | wymagane |  |
|  | Urządzenia do monitorowania powinny być bezprzewodowe komunikujące się za pomocą sieci Wi-Fi | wymagane |  |
|  | Urządzenia do monitorowania powinny być wyposażone w baterie o okresie żywotności | Minimum 12 miesięcy dla cyklu pomiarowego 15 min. | - Należy podać |
|  | Urządzenia muszą posiadać dwa rodzaje zasilania: sieciowy i bateryjny/akumulatorowy | wymagane |  |
|  | Urządzenie do monitorowania w lodówkach powinno być wyposażone w czujnik zanurzony w medium zapewniającym stabilność odczytów temperatury | wymagane |  |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno być wyposażone w uchwyt pozwalający na mocowanie na drzwiach lodówki i na ścianie | wymagane |  |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia temperatury w zakresie | od nie więcej niż -30°C do minimum +50C | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania temperatury powinno mieć rozdzielczość | Nie więcej niż 0,1C | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia temperatury z dokładnością | Nie więcej niż 0,5C | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia wilgotności w zakresie | od nie więcej niż 0% do 100% | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia wilgotności z dokładnością | Nie więcej niż 2% | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania wilgotności powinno mieć rozdzielczość | Nie więcej niż 1% wilg. wzgl. | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia ciśnienia w zakresie | od nie więcej niż 600 mbar do minimum 1100 mbar | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania powinno mieć możliwość mierzenia ciśnienia z dokładnością | Nie więcej niż 3 mbar | - Należy podać |
|  | Urządzenie do monitorowania ciśnienia powinno mieć rozdzielczość | Nie więcej niż 1 mbar | - Należy podać |
|  | System do monitorowania powinien mieć możliwość zapisu danych w pamięci każdego urządzenia monitorującego | Nie mniej niż 10 000 odczytów | - Należy podać |
|  | System powinien umożliwić przechowywanie danych przez | Minimum 3 miesiące | - Należy podać |
|  | System powinien umożliwić zapisywanie danych | Minimum co 15 minut | - Należy podać |
|  | System powinien umożliwić ustawienie alarmów górnej i dolnej granicy temperatury i wilgotności | wymagane |  |
|  | System powinien przesyłać powiadomienia alarmowe na adres email | wymagane |  |
|  | System powinien powiadamiać o niskim poziomie baterii | wymagane |  |
|  | System powinien powiadamiać o przerwanym połączeniu z siecią Wi-Fi | wymagane |  |
|  | System powinien powiadomić o braku zasilania | wymagane |  |
|  | System powinien dawać możliwość tworzenia raportów i eksportu danych w formacie csv lub xls | wymagane |  |
|  | Autoryzowany serwis | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim razem z dostawą | wymagane |  |
|  | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu | wymagane |  |
|  | Świadectwa wzorcowania wydane przez jednostkę akredytowaną dla poszczególnych urządzeń pomiarowych w minimum 3 punktach zakresu pomiarowego | wymagane |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)