Załącznik nr 1g do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część VII, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | # Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wyposażona w inteligentne funkcje bezpieczeństwa, intuicyjny graficzny interfejs dotykowy i wbudowaną łączność w celu zachowania ważnych danych dotyczących wydajności, szybę sterowaną elektrycznie z całkowicie otwieranym frontem umożliwiającą łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia oraz upraszczającą czyszczenie i dezynfekcję urządzenia | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | # Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego: - Komora musi spełniać wymagania dla komór bezpieczeństwa mikrobiologicznego klasy II zgodnie z normą EN 12469, - Wymiary zewnętrzne komory nie mogą być większe niż (szerokość x głębokość x wysokość): 1300 mm x 800 mm x 1700 mm, - Szerokość blatu roboczego komory nie może być mniejsza niż 1200 mm, - Wysokość robocza otworu nie może być mniejsza niż 200 mm, - Maksymalne otwarcie szyby przedniej nie może być mniejsze niż 770 mm, - Komora musi być wyposażona w system automatycznej regulacji i kompensacji prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów HEPA, zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów pracy komory, - Wnętrze komory, w tym blat roboczy musi być wykonane ze stali nierdzewnej o powierzchni odpornej na działanie stosowanych środków dezynfekcyjnych oraz odczynników i roztworów chemicznych wykorzystywanych podczas badań, - Blat roboczy musi być dzielony i przystosowany do sterylizacji w autoklawie, - Powierzchnie wewnętrzne komory muszą umożliwiać łatwe mycie i dezynfekcje, - Komora musi posiadać przepusty techniczne umożliwiające wprowadzenie przewodów i wężyków do przestrzeni roboczej, - Przepusty techniczne muszą być umiejscowione w ścianach bocznych, - Komora musi być wyposażona w kolorowy panel sterowania obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiający sterowanie funkcjami urządzenia oraz wyświetlanie parametrów pracy komory, w tym co najmniej informacji o przepływie powietrza, czasie pracy urządzenia i stanie filtrów, a także komunikatów i alarmów. - Komora musi posiadać czytelny graficzny lub świetlny wskaźnik statusu pracy, umożliwiający operatorowi jednoznaczną ocenę stanu pracy urządzenia. - Komora musi posiadać alarmy akustyczne i wizualne sygnalizujące nieprawidłowe parametry lub warunki pracy urządzenia, - Komora musi posiadać wbudowaną funkcję łączności umożliwiającą przesyłanie lub udostępnianie danych dotyczących stanu i parametrów pracy urządzenia oraz komunikatów i alarmów do zewnętrznego systemu lub urządzenia, - Komora musi posiadać możliwość zabezpieczenia dostępu do ustawień urządzenia przed nieuprawnioną zmianą, - Komora musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne LED zapewniające natężenie oświetlenia powierzchni roboczej nie mniejsze niż 900 lx, - Komora musi być wyposażona w filtr główny oraz filtr wylotowy HEPA klasy co najmniej H14 zgodnie z EN 1822 - Komora musi posiadać funkcję automatycznego ograniczenia przepływu powietrza po całkowitym zamknięciu szyby przedniej, - Szyba musi być przesuwana elektrycznie, - Konstrukcja szyby przedniej musi umożliwiać jej otwarcie w sposób zapewniający swobodny dostęp do wnętrza komory w celu czyszczenia, dezynfekcji oraz wprowadzania większych elementów wyposażenia, - Komora musi być wyposażona w podstawę umożliwiającą regulację wysokości powierzchni roboczej w zakresie co najmniej 150 mm, - Regulacja wysokości powierzchni roboczej może być realizowana manualnie lub elektrycznie, - Komora musi być wyposażona w co najmniej dwie lampy UV-C przeznaczone do dezynfekcji przestrzeni roboczej, zamontowane po co najmniej jednej lampie na każdej ścianie bocznej komory, z możliwością programowania czasu ich pracy, - Komora musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie lampy UV-C przy otwartej szybie przedniej, - Komora musi być wyposażona w demontowalne podłokietniki skonstruowane w sposób zapobiegający blokowaniu wlotu powietrza, - Komora musi być wyposażona w co najmniej dwa gniazda elektryczne 230 V umieszczone w przestrzeni roboczej, - Komora musi być wyposażona w co najmniej jeden zawór gazowy umieszczony w ścianie bocznej przestrzeni roboczej. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia | - Po zainstalowaniu u Zamawiającego komora musi zostać poddana sprawdzeniu parametrów pracy urządzenia obejmującemu co najmniej: - sprawdzenie systemu filtracyjnego, - pomiar prędkości przepływu powietrza pionowego, - pomiar napływu powietrza przez otwór roboczy, - wizualizację przepływów powietrza, - sprawdzenie działania alarmów. - Z przeprowadzonego sprawdzenia musi zostać sporządzony protokół lub świadectwo potwierdzające uzyskane wyniki. - Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia musi zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia przed dokonaniem odbioru, - Wykonanie sprawdzenia parametrów pracy oraz sporządzenie protokołu lub świadectwa musi zostać wykonane przez autoryzowany serwis posiadający potwierdzenie jakości pracy certyfikatem ISO 9001. |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego. - Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta. |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - fabryczne świadectwo sprawdzenia parametrów pracy urządzenia obejmujące: - sprawdzenie systemu filtracyjnego, - pomiar prędkości przepływu powietrza pionowego, - pomiar napływu powietrza przez otwór roboczy, - wizualizację przepływów powietrza, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - sprawdzenie prawidłowości uruchamiania i zatrzymania urządzenia, - sprawdzenie działania alarmów. - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia. |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |