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Załącznik nr 1g do SWZ



…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.


2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część VII, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata
	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wyposażona w inteligentne funkcje bezpieczeństwa, intuicyjny graficzny interfejs dotykowy i wbudowaną łączność w celu zachowania ważnych danych dotyczących wydajności, szybę sterowaną elektrycznie z całkowicie otwieranym frontem umożliwiającą łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia oraz upraszczającą czyszczenie i dezynfekcję urządzenia
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego:
· Komora musi spełniać wymagania dla komór bezpieczeństwa mikrobiologicznego klasy II zgodnie z normą EN 12469,
· Wymiary zewnętrzne komory nie mogą być większe niż (szerokość x głębokość x wysokość): 1300 mm x 800 mm x 1700 mm,
· Szerokość blatu roboczego komory nie może być mniejsza niż 1200 mm,
· Wysokość robocza otworu nie może być mniejsza niż 200 mm,
· Maksymalne otwarcie szyby przedniej nie może być mniejsze niż 770 mm,
· Komora musi być wyposażona w system automatycznej regulacji i kompensacji prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów HEPA, zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów pracy komory,
· Wnętrze komory, w tym blat roboczy musi być wykonane ze stali nierdzewnej o powierzchni odpornej na działanie stosowanych środków dezynfekcyjnych oraz odczynników i roztworów chemicznych wykorzystywanych podczas badań,
· Blat roboczy musi być dzielony i przystosowany do sterylizacji w autoklawie,
· Powierzchnie wewnętrzne komory muszą umożliwiać łatwe mycie i dezynfekcje,
· Komora musi posiadać przepusty techniczne umożliwiające wprowadzenie przewodów i wężyków do przestrzeni roboczej,
· Przepusty techniczne muszą być umiejscowione w ścianach bocznych,
· Komora musi być wyposażona w kolorowy panel sterowania obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiający sterowanie funkcjami urządzenia oraz wyświetlanie parametrów pracy komory, w tym co najmniej informacji o przepływie powietrza, czasie pracy urządzenia i stanie filtrów, a także komunikatów i alarmów.
· Komora musi posiadać czytelny graficzny lub świetlny wskaźnik statusu pracy, umożliwiający operatorowi jednoznaczną ocenę stanu pracy urządzenia.
· Komora musi posiadać alarmy akustyczne i wizualne sygnalizujące nieprawidłowe parametry lub warunki pracy urządzenia,
· Komora musi posiadać wbudowaną funkcję łączności umożliwiającą przesyłanie lub udostępnianie danych dotyczących stanu i parametrów pracy urządzenia oraz komunikatów i alarmów do zewnętrznego systemu lub urządzenia,
· Komora musi posiadać możliwość zabezpieczenia dostępu do ustawień urządzenia przed nieuprawnioną zmianą,
· Komora musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne LED zapewniające natężenie oświetlenia powierzchni roboczej nie mniejsze niż 900 lx,
· Komora musi być wyposażona w filtr główny oraz filtr wylotowy HEPA klasy co najmniej H14 zgodnie z EN 1822
· Komora musi posiadać funkcję automatycznego ograniczenia przepływu powietrza po całkowitym zamknięciu szyby przedniej,
· Szyba musi być przesuwana elektrycznie,
· Konstrukcja szyby przedniej musi umożliwiać jej otwarcie w sposób zapewniający swobodny dostęp do wnętrza komory w celu czyszczenia, dezynfekcji oraz wprowadzania większych elementów wyposażenia,
· Komora musi być wyposażona w podstawę umożliwiającą regulację wysokości powierzchni roboczej w zakresie co najmniej 150 mm,
· Regulacja wysokości powierzchni roboczej może być realizowana manualnie lub elektrycznie,
· Komora musi być wyposażona w co najmniej dwie lampy UV-C przeznaczone do dezynfekcji przestrzeni roboczej, zamontowane po co najmniej jednej lampie na każdej ścianie bocznej komory, z możliwością programowania czasu ich pracy,
· Komora musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie lampy UV-C przy otwartej szybie przedniej,
· Komora musi być wyposażona w demontowalne podłokietniki skonstruowane w sposób zapobiegający blokowaniu wlotu powietrza,
· Komora musi być wyposażona w co najmniej dwa gniazda elektryczne 230 V umieszczone w przestrzeni roboczej,
· Komora musi być wyposażona w co najmniej jeden zawór gazowy umieszczony w ścianie bocznej przestrzeni roboczej.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	Sprawdzenie parametrów
pracy
urządzenia

	· Po zainstalowaniu u Zamawiającego komora musi zostać poddana sprawdzeniu parametrów pracy urządzenia obejmującemu co najmniej:
· sprawdzenie systemu filtracyjnego,
· pomiar prędkości przepływu powietrza pionowego,
· pomiar napływu powietrza przez otwór roboczy,
· wizualizację przepływów powietrza,
· sprawdzenie działania alarmów.
· Z przeprowadzonego sprawdzenia musi zostać sporządzony protokół lub świadectwo potwierdzające uzyskane wyniki.
· Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia musi zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia przed dokonaniem odbioru,
· Wykonanie sprawdzenia parametrów pracy oraz sporządzenie protokołu lub świadectwa musi zostać wykonane przez autoryzowany serwis posiadający potwierdzenie jakości pracy certyfikatem ISO 9001.
	

	Dostawa
i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego.
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. 
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta.
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· fabryczne świadectwo sprawdzenia parametrów pracy urządzenia obejmujące: 
· sprawdzenie systemu filtracyjnego,
· pomiar prędkości przepływu powietrza pionowego,
· pomiar napływu powietrza przez otwór roboczy,
· wizualizację przepływów powietrza,
· sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
· sprawdzenie prawidłowości uruchamiania i zatrzymania urządzenia,
· sprawdzenie działania alarmów.
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia.
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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