OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa Wagi precyzyjnej z legalizacją min. 35 kg dla Wydziału Technologii i Jakości

Budowy Dróg– Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach

2. Termin realizacji –  nie dłużej niż 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia

3. Urządzenie objęte zamówieniem, Wykonawca dostarczy do niżej wskazanej lokalizacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku                  w godz. 8:00 – 15:00, WTiJBD – LD, GDDKiA O/Katowice, 43-600 Jaworzno,

ul. Drogowców 6

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

Waga precyzyjna z legalizacją min. 35 kg

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać poniższe wymagania.

Maksymalny zakres ważenia – min. 35kg

Rozmiar szalki/platformy – min 340x250 mm

Działka elementarna d – 0,1g

Działka legalizacyjna – 1 g

Sposób zamontowania miernika – wyświetlacz zintegrowany

Wewnętrzna kalibracja

Świadectwo wzorcowania w 5 (1kg, 5 kg, 10kg, 15 kg, 30 kg) punktach pomiarowych przez

akredytowane laboratorium wzorcujące

Dokumenty wymagane wraz z dostawa i odbiorem:

•	Instrukcja w języku polskim.

•	Wszystkie wymagane deklaracje zgodności w języku polskim (CE).

•	Karta gwarancyjna

5. Warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wskazanym w pkt. 3.

- Wykonawca sporządzi protokoły odbioru dostaw, stanowiące załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony ustalą inny termin oraz do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Po każdej naprawie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru sprzętu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku naprawy urządzenia w zakresie elementów wzorcowanych, Zamawiający wymaga ponownego wzorcowania urządzenia.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, wzorcowania, transportu sprzętu, podłączenia sprzętu.

6. Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Monika Łobodzińska-Gonera		                Marcin Walkowiak

| (Przygotował) | (Zatwierdził) |
| --- | --- |