| ## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ: ## „DOSTAWA PRZENOŚNEGO SPEKTROMETRU FTIR ZINTEGROWANEGO DO ANALIZY GAZÓW I PAR DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU ”. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Warunki zamawiającego |
|  | Warunki ogólne |
|  | Przenośny spektrometr podczerwieni (FTIR) do analizy gazów i par – 1 kpl. o poniższych parametrach: - Technika pomiarowa: FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy); - Typ próbek: Gazy/pary; - Pomiar gazów: Cela gazowa, objętość 38 ml, aktywna pompa 1L/min; - Czas identyfikacji: <30 sekund; - Łączność: GPS, WiFi (802.11 G); - Wyświetlacz: Kolorowy, podświetlany; - Biblioteka: min. 5 500 gazów/par (TICs, CWAs, VOCs, WMDs, rozpuszczalniki); - Oznaczenie ilościowe gazów lub par (stężenie w ppm) dla minimum 5000 gazów z biblioteki; - Urządzenie działające samodzielnie bez konieczności podłączenia do komputera; - Urządzenie wyposażone we wbudowaną pompę automatycznie pobierającą odpowiednią ilość próbki do pomiaru; - Urządzenie posiadające funkcję automatycznego czyszczenia celi gazowej po pomiarze, nie wymagająca ingerencji ze strony operatora; - Aparat posiadający oprogramowanie z algorytmem przystosowanym do działań w trudnych warunkach, w tym automatyczna kompensacja warunków zewnętrznych i zmiany stężenia CO2; - Aparat posiadający automatyczną korekcję algorytmu zmiany temperatury i wilgotności; - Uzyskany wynik analizy: co najmniej nazwa systematyczna, piktogramy właściwości substancji, współczynniki korekcji dla detektorów PID; - Możliwość przesyłania wyników na komputer w formie raportów przez USB i/lub Wi-Fi, Bluetooth; - Kolorowy ekran LCD lub LED min 4”; - Oprogramowanie aparatu w języku polskim; - Baterie: Ładowalne baterie litowo-jonowe; - Czas pracy baterii min. 6 godzin pracy; - Dwa akumulatory litowo-jonowe w zestawie oraz ładowarka do baterii; - Rozmiar: max 15 cm x 35 cm x 15 cm; - Waga: max. 3 kg; - Odporność: min IP 54; - Temperatura pracy: 0°C do +50°C; - Wilgotność: 0-95% bez kondensacji. |

Podać nazwę, model, producenta, rok produkcji:…………………………………….

Wpisać: spełnia/nie spełzania pkt. OPZ.

Podpisać i złożyć zgodnie z SWZ.