(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział nr 2 – dostawa konduktometru laboratoryjnego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin.

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy sprzętu | cyfrowy dwukanałowy wieloparametrowy miernik laboratoryjny wraz z oprogramowaniem. Dwa uniwersalne kanały pomiarowe dla pH/mV, tlenu rozpuszczonego, przewodności i mętności. Przystosowany do pomiarów bezprzewodowych. |  |
| 2. | Mierzone parametry | pH, mV, tlen (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne, BZT), przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS), temperatura, mętność |  |
| 3. | Możliwość wyboru wyświetlanego mierzonego parametru oraz przełączanie pomiędzy jednostkami dla danego parametru | wymagane |  |
| 4. | Kontrola stabilności sygnalizowana na wyświetlaczu, gdy zmierzona wartość znajdzie się poza zakresem stabilności | wymagane |  |
| 5. | Kolorowy, czytelny, podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD w szklanej osłonie zapewniającej przejrzystość odczytu oraz odporność na rozpuszczalniki organiczne | wymagany |  |
| 6. | Klawiatura antybakteryjna - wykazująca działanie biobójcze, w celu zapewnienia higieny i ochrony przy przypadkowym zabrudzeniu | wymagana |  |
| 7. | Pamięć | co najmniej 500 zestawów danych | - Należy podać |
| 8. | Zapis kalibracji | co najmniej 10 zapisanych kalibracji w historii kalibracji | - Należy podać |
| 9. | Timer kalibracji | od 1 do co najmniej 900 dni | - Należy podać |
| 10. | Interfejs | co najmniej USB-A, Mini USB-B |  |
| 11. | Możliwość podłączenia innych urządzeń współpracujących – komputer, drukarka | wymagane |  |
| 12. | kabel USB, statyw, oprogramowanie na płycie CD/DVD | wymagane |  |
| 13. | Możliwość pomiarów bezprzewodowych | wymagane |  |
| 14. | Czujnik konduktometryczny: | dedykowany dla zastosowań w próbkach lepkich oraz o małych objętościach |  |
| 14.1. | Zakres pomiarowy | co najmniej od 1 µS/cm do 2000 mS/cm | - Należy podać |
| 14.2. | Zakres temperatur | 0°C do 100°C | - Należy podać |
| 14.3. | Zintegrowany czujnik temperatury | wymagany |  |
| 14.4. | Budowa trzonka | kształt zbliżony do „widelca” |  |
| 14.5. | Materiał elektrod | grafit |  |
| 14.6. | Gniazdo wtykowe do przyłączenia kabla lub modułu bezprzewodowego | wymagane |  |
| 15. | Zestaw do pomiarów bezprzewodowych: Moduły bezprzewodowe | wymagane |  |
| 15.1. | Sposób przyłączenia modułów bezprzewodowych | moduł dla czujnika oraz moduł dla miernika |  |
| 15.2. | Ładowanie modułów bezprzewodowych | za pomocą ładowarki USB oraz zasilacza USB |  |
| 15.3. | Dodatkowo: kabel połączeniowy do czujnika z wodoodporną głowicą | długość przynajmniej 1,5 m |  |
| 15.4. | Zasilanie podstawowe | 240 V ~ / 50 / 60 Hz zasilacz uniwersalny, wtyczka Euro |  |
| 15.5. | Zasilanie dodatkowe w przypadku awarii zasilania do podtrzymania zegara | bateria litowa |  |
| 15.6. | Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego według normy PN-EN 60529:2003: | nie gorszy niż IP 43 | - Należy podać |
| 16. | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym | wymagane |  |
| 17. | Oznakowanie CE | wymagane |  |
| 18. | Szkolenie pracowników dotyczące obsługi sprzętu | wymagane |  |
| 19. | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą |  |
| 20. | Wzorcowanie miernika oraz celi konduktometrycznej | świadectwa z akredytowanego laboratorium wzorcującego |  |
| 21. | Gwarancja na miernik (kryterium oceny ofert) | co najmniej 36 miesięcy | Należy podać |
| 22. | Gwarancja na czujnik konduktometryczny | co najmniej 12 miesięcy | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

data podpisania formularza

(pieczątka imienna i podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy