| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator "FIASTAR 5000" MODUŁ I i II | ST/801/01551/2019 | 9 949,40 | 994,94 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzona pompa perystaltyczna, brak części zamiennych (wężyki, zawory) z powodu wycofania z produkcji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 2 | Analizator azotu Kjeldahla BÜCHI K-370, K-435, K-438-Aparat do oznaczania azotu | ST/801/02442/2019 | 22 516,21 | 2 251,62 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzony titrator (układ miareczkowania próbki), uszkodzony skruber (odciągania par) i uszkodzone grzałki w piecu do mineralizacji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 3 | Autoklaw poziomy | ST/801/01803/2019 | 5 831,79 | 583,18 | Urządzenie zużyte, zepsuty (uszkodzony moduł sterownika oraz sonda pomiarowa temperatury; ze względu na wiek urządzenia oraz brak możliwości wymiany modułu - nie produkuje się już takich modułów - niemożliwa naprawa), technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 4 | Mineralizator mikrofalowy MARS | ST/801/01550/2019 | 10 219,00 | 1021,90 | Niesprawny, uszkodzony magnetron, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 5 | Spektrometr AAS ANALYTIK JENA ZEENIT-spektrometr absorpcji atomowej | ST/801/02848/2019 | 65 811,27 | 6 581,13 | Urządzenie zużyte, uszkodzony układ / rotor zmiany lamp, brak możliwości kalibracji układu, technicznie przestarzały |
| 6 | Analizator węgla organicznego TOC | ST/801/02526/2019 | 28 685,47 | 2 868,55 | Urządzenie zużyte, niezbędna regulacja - niewielkie wycieki gazu na wlocie i wylocie do analizatora, ze względu na wycofanie z zakresu metod badawczych, nie jest i nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań. |
| 7 | Spektrometr AAS | ST/801/02511/2019 | 71 932,47 | 7 193,25 | Urządzenie zużyte, niesprawne, uszkodzony autosampler i układ pneumatyczny zmiany techniki ETAAS / FAAS, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |