Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.16.2025.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| CZĘŚĆ NR 2 – Suszarka laboratoryjna SLW 115 SMART – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: POL-EKO |  |  |
| 2 | Model: SLW 115 SMART |  |  |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony |  |  |
| 4 | Pojemność komory [l] 112 |  |  |
| 5 | Pojemność użytkowa komory [l] 112 |  |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy PID |  |  |
| 7 | Wyświetlacz: 4,3" kolorowy panel dotykowy |  |  |
| 8 | Zakres temperatury pracy 5°C powyżej temperatury otoczenia … +300°C |  |  |
| 9 | Regulacja temperatury co 0,1 [°C] |  |  |
| 10 | Stabilność temperatury w 105°C [+/-0,2°C] |  |  |
| 11 | Jednorodność temperatury w 105°C [+/-2°C] |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 zgodnie z DIN 12880 |  |  |
| 13 | Drzwi pełne |  |  |
| 14 | Materiał komory stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 |  |  |
| 15 | Materiał obudowy blacha malowana proszkowo |  |  |
| 16 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia |  |  |
| 17 | Zamknięcie na klucz |  |  |
| 18 | Półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) |  |  |
| 19 | Ilość półek: 3 |  |  |
| 20 | Port USB |  |  |
| 21 | Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 23 | Usługa wzorcowania w 9 punktach: po 3 punkty pomiarowe na każdej półce równocześnie dla wybranej temperatury. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 24 | Rejestrator temperatury Termio-1, z sondą 1 metr ST-05-PFA - zakres pomiaru temperatury od -100°C do +300°C - Rozdzielczość 0,01°C - Funkcje: - Start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku - Wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych - Sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu - Sygnalizacja przekroczonych temperatur - Dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej - Częstotliwość zapisu od 1 sekundy - Sygnalizacja niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury w °C - Wbudowany port USB - Podświetlenie ekranu - Magnes Aplikacja LogSoft do odczytu/programowania: - system operacyjny Windows10, Windows11 - Gwarancja 24 miesiące - Usługa wzorcowania rejestratora temperatury w 3 punktach dla wybranych temperatur, w zakresie (-25 do + 200) °C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 25 | Termohigrometr - Testo 608-H2 Pomiar temperatury – NTC - zakres pomiaru temperatury od -10°C do +70°C - Dokładność ±0,5 °C (przy 25 °C) - Rozdzielczość 0,1°C RH Wilgotność - czujnik pojemnościowy - Zakres pomiarowy: 2 do 98%RH - Dokładność ±2%RH (2 do 98%RH) - Usługa wzorcowania rejestratora w 3 punktach dla temperatury (23-25)°C; (25, 50, 75)% wilgotności. Usługę wzorcowania termohigrometru należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 26 | Stolik z kółkami dla CL/SL/SR/KK 115 z blachy malowanej proszkowo |  |  |
| 27 | Transport, wniesienie |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data					Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)