Znak sprawy PSA.272.14.2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Sterylizator laboratoryjny na suche, gorące powietrze - 2 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu*: …………………………………………………………………………………………………………………….

Producent*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nie spełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | Minimum od +5OC powyżej temperatury otoczenia do +250 OC |  |  |
| 2. | Pojemność | Od 110 +/- 5% |  |  |
| 3. | Parametry temperaturowe - rozdzielczość nastawy - Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w temperaturze + 105 OC - jednorodność dla przestrzeni komory mierzona w temperaturze + 105 OC | Nie gorsza niż 0,1 OC Nie gorsza niż ±0,2OC Nie gorsza niż ±2,0 OC |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 660x850x710 ±5% |  |  |
| 5. | Wymiary wewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 450x550x450 ±5% |  |  |
| 6. | Komora wewnętrzna | Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (DIN 1.4301) |  |  |
| 7. | Obudowa | Stal malowana proszkowo |  |  |
| 8. | Drzwi | Pełne z automatyczną blokadą podczas pracy urządzenia |  |  |
| 9. | Sterowanie /programowanie | - Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury z zewnętrznym, graficznym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym; menu w języku polskim - minimum 3 gotowe programy sterylizacji (dla 160; 180; 200 oC ) - minimum 6 segmentowy profil czasowo temperaturowy - możliwość zapamiętania co najmniej 5 programów użytkownika - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia z podaniem daty i czasu - regulacja obrotów wentylatora - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |  |
| 10. | Porty dostępu | - minimum 1 port USB umieszczone na przedniej ścianie inkubatora - minimum 1 złącze LAN - Otwór o średnicy min 30 mm służący do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |  |
| 11. | Wyposażenie | - wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze - regulowana prędkość obrotowa wentylatora -automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu - kominek wentylacyjny sterowany programowo i zamykany automatycznie po uruchomieniu programu sterylizacji - minimum 2 półki druciane ze stali nierdzewnej - zabezpieczenie termiczne minimum klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 - alarm dźwiękowy - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia zadanej temperatury - kontrola zaniku napięcia - sygnalizacja otwartych drzwi - pamięć wyników pomiarowych - zegar czasu rzeczywistego |  |  |
| 12 | Niezależny rejestrator temperatury z zewnętrznym czujnikiem | Jednokanałowy rejestrator temperatury z wyświetlaczem Zakres temperatury od min -110OC do +400 OC Rozdzielczość pomiaru temperatury w zakresie od – 40OC do + 200OC nie gorsza niż 0,1OC Dokładność pomiaru temperatury w zakresie od – 40OC do + 200OC nie gorsza niż +/- 0,5OC Czujnik zewnętrzny na kablu o długości minimum 250 cm i zakresie pomiarowym minimum od 0…+400°C Komunikacja GSM(wysyłanie powiadomień w postaci SMS -ów w przypadku wystąpienia stanów alarmowych) Zegar czasu rzeczywistego Port USB Pamięć zewnętrzna o pojemności min 32 GB Zasilanie sieciowe z bateryjnym podtrzymaniem pracy w przypadku zaniku zasilania sieciowego Uchwyt do montażu na ścianie Oprogramowanie do konfiguracji rejestratora oraz pobierania danych i generowania wydruków danych. Świadectwo wzorcowania rejestratora w dwóch temperaturach wystawione przez laboratorium akredytowane |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……CIEPLARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA– 1szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | Minimum od +5OC powyżej temperatury otoczenia do +100 OC |  |  |
| 2. | Pojemność | 180 litrów+/- 5% |  |  |
| 3. | Parametry temperaturowe - rozdzielczość nastawy - Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w temperaturze + 37 OC - jednorodność dla przestrzeni komory mierzona w temperaturze + 37 OC | Nie gorsza niż 0,1 OC Nie gorsza niż ±0,1OC Nie gorsza niż ±0,3 OC |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 660x1040x820 ±5% |  |  |
| 5. | Wymiary wewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 470x720x560 ±5% |  |  |
| 6. | Komora wewnętrzna | Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (DIN 1.4301) |  |  |
| 7. | Obudowa | Stal malowana proszkowo; wzmocniona pozwalająca ustawić urządzenie jedno na drugim |  |  |
| 8. | Drzwi | Podwójne zewnętrzne pełne zamykane na klucz wewnętrzne szklane |  |  |
| 9. | Sterowanie /programowanie | - Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury z zewnętrznym, graficznym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym; menu w języku polskim - minimum 6 segmentowy profil czasowo temperaturowy - możliwość zapamiętania co najmniej 5 programów użytkownika - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia z podaniem daty i czasu - regulacja obrotów wentylatora - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |  |
| 10. | Porty dostępu | - minimum 1 port USB umieszczone na przedniej ścianie inkubatora - minimum 1 złącze LAN - Otwór o średnicy min 30 mm służący do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |  |
| 11. | Wyposażenie | - wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze - regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 10-100% -automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu - kominek wentylacyjny sterowany programowo - minimum 3 półki druciane ze stali nierdzewnej - zabezpieczenie termiczne minimum klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 - alarm dźwiękowy - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia zadanej temperatury - kontrola zaniku napięcia - sygnalizacja otwartych drzwi - pamięć wyników pomiarowych - zegar czasu rzeczywistego |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Badanie rozkładu temperatury | pomiary wykonywane w 5 punktach pomiarowych na półce urządzenia, (naroża + środek geometryczny), dla 4 półek równocześnie, w temperaturze +36°C, w laboratorium akredytowanym. Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania". |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu – rozumiany jako podjęcie naprawy u zamawiającego nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 5. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 6. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 7. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……CIEPLARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA– 4szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | Minimum od +5OC powyżej temperatury otoczenia do +100 OC |  |  |
| 2. | Pojemność | Ok 110 ±5% |  |  |
| 3. | Parametry temperaturowe - rozdzielczość nastawy - Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w temperaturze + 37 OC - jednorodność dla przestrzeni komory mierzona w temperaturze + 37 OC | Nie gorsza niż 0,1 OC Nie gorsza niż ±0,1OC Nie gorsza niż ±0,3 OC |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 660x850x710 ±5% |  |  |
| 5. | Wymiary wewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 450x540x450 ±5% |  |  |
| 6. | Komora wewnętrzna | Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (DIN 1.4301) |  |  |
| 7. | Obudowa | Stal malowana proszkowo; wzmocniona -pozwalająca ustawić urządzenie jedno na drugim |  |  |
| 8. | Drzwi | Podwójne zewnętrzne pełne zamykane na klucz wewnętrzne szklane |  |  |
| 9. | Sterowanie /programowanie | - Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury z zewnętrznym, graficznym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym; menu w języku polskim - minimum 6 segmentowy profil czasowo temperaturowy - możliwość zapamiętania co najmniej 5 programów użytkownika - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia z podaniem daty i czasu - regulacja obrotów wentylatora - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |  |
| 10. | Porty dostępu | - minimum 1 złącze USB umieszczone na przedniej ścianie inkubatora - minimum 1 złącze LAN - Otwór o średnicy min 30 mm służący do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury |  |  |
| 11. | Wyposażenie | - wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze - regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 0-100% -automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu - kominek wentylacyjny sterowany programowo - minimum 2 półki druciane ze stali nierdzewnej - zabezpieczenie termiczne minimum klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 - alarm dźwiękowy - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia zadanej temperatury - kontrola zaniku napięcia - sygnalizacja otwartych drzwi - pamięć wyników pomiarowych - zegar czasu rzeczywistego |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Badanie rozkładu temperatury | pomiary wykonywane w 5 punktach pomiarowych na półce urządzenia, (naroża + środek geometryczny), dla 2 półek równocześnie, , w laboratorium akredytowanym. Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania". Cieplarka I temp. +37°C Cieplarka I temp. +36°C Cieplarka I temp. +36°C; +37°C; +57,5 °C Cieplarka I temp. +36°C; +44°C |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 5. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 6. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 7. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……SYSTEM MONITORINGU TEMPERATURY (REJESTRATOR DWUKANAŁOWY) – 2szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | Minimum od -110OC do +400 OC |  |  |
| 2. | Parametry temperaturowe Rozdzielczość pomiaru temperatury w zakresie od – 40 OC do + 200 OC Dokładność pomiaru temperatury w zakresie od – 40 OC do + 200 OC | Nie gorsza niż ±0,1OC Nie gorsza niż ±0,5 OC |  |  |
| 3. | Sterowanie /programowanie | - Dwukanałowy rejestrator temperatury; - możliwość komunikacji GSM (wysyłanie powiadomień w postaci SMS -ów w przypadku wystąpienia stanów alarmowych) Zegar czasu rzeczywistego Port USB Pamięć zewnętrzna o pojemności min 32 GB Zasilanie sieciowe z bateryjnym podtrzymaniem pracy w przypadku zaniku zasilania sieciowego Oprogramowanie do konfiguracji rejestratora oraz pobierania danych i generowania wydruków danych |  |  |
| 4. | Porty dostępu | - Port USB - gniazdo karty pamięci - gniazdo karty SIM |  |  |
| 5. | Wyposażenie | - dwa czujniki zewnętrzny, każdy na kablu o długości minimum 250 cm i zakresie pomiarowym minimum od -40…+180°C - Uchwyt do montażu na ścianie |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wzorcowanie rejestratora | Świadectwo wzorcowania rejestratora dwa czujniki; pomiary wykonywane w dwóch temperaturach przez laboratorium akredytowane. |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesięcy |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 5. | Instrukcja; Oznaczenie CE | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……CHŁODZIARKA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA  3szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | Minimum od +3OC |  |  |
| 2. | Pojemność chłodziarki | Minimum 300 litrów |  |  |
| 3. | System chłodzenia | Kompresorowy; czynnik chłodniczy R600a |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne [mm] | Głębokość max 700 mm Szerokość 600 mm ±5% |  |  |
| 6. | Komora wewnętrzna | Wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |
| 7. | Obudowa | Stalowa |  |  |
| 8. | Drzwi | Pełne, przestawne |  |  |
| 9. | Sterowanie | panel sterowania dotykowy z możliwością blokady; z cyfrowym termometrem Odszranianie / rozmrażanie automatyczne . Poziom hałasu max 40 dB |  |  |
| 10. | Wyposażenie | - Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury - minimum 4 półki szklane - minimum 2 szuflady -oświetlenie LED w komorze |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 2 | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Oznaczenie CE | Dokument dołączony do dostawy |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……CERTYFIKOWANY ZESTAW FILTRÓW – 1szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | Certyfikowany zestaw filtrów do sprawdzania widmowego współczynnika przepuszczania-testowy zestaw weryfikacyjny- 6 precyzyjnych filtrów szklanych w tym filtr dydymowy Drugorzędowe wzorce zgodności z iso do kontroli wewnętrznej spektrofotometrów Zestaw kompatybilny ze spektrofotometrem DR 6000 |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wzorcowanie | Świadectwo wzorcowania filtrów |  |  |
| 2. | Zestaw | Zestaw fabrycznie nowy; rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| 3. | Oznaczenie CE |  |  |  |
| 4. | Oferowana kwota | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……Zestaw do przechowywania szczepów – 3 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | Sterylne fiolki zawierające 25 koralików o mikroporowatej powierzchni, zawieszone w specjalnym płynie konserwującym, umożliwiającym przeżywalność mikroorganizmów w temp. od -20 OC do -80 OC |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wielkość opakowania | Minimum 80 fiolek (mix kolorów) |  |  |
| 2. | Termin ważności | Minimum 12 miesięcy. |  |  |
| 3. | Oferowana kwota | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: ……Próbnik powietrza – 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | Przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania otaczającego powietrza Korpus odporny na wstrząsy o właściwościach antybakteryjnych Głowica zasysająca ze stali nierdzewnej z szybkim zamknięciem i pokrywą ze stali nierdzewnej nadająca się do sterylizacji w autoklawie Objętość zasysanego powietrza minimum 100 litrów /min Wybrane objętości: od nie mniej niż 30 do min. 1000 litrów Minimum 7 wstępnie ustawionych programów Komora zasysająca do płytek Petriego 90 mm |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Kalibracja | Urządzenie skalibrowane(certyfikat kalibracji); gotowe do użycia |  |  |
| 2. | Dostawa | W cenie urządzenia |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 5. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |
| 6. | Przeszkolenie Personelu |  |  |  |
| 7. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa ……kolekcja szczepów  – 1 szt.

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry wymagane | Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; Salmonella enteritidis WDCM 00030 ATCC 13076; Klebsiella pneumoniae ATCC 700603; Proteus mirabilis ATCC 12453; Escherichia coli WDCM 00013 ATCC 25922; Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 ATCC 27853; Enterococcus faecalis WDCM 00087 ATCC 29212; Bacillus subtillis ATCC 11774; Shigella sonnei ATCC 25931; Salmonella typhimurium WDCM 00031 ATCC 14028; Proteus hausneri ATCC 13315; Shigella flexneri ATCC 12022; Citrobacter freundii WDCM 00006 ATCC® 43864; |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Termin ważności | Minimum 3 miesiące od dostawy |  |  |
| 2. | Jakość | Maksymalnie 3 pasaż szczepu |  |  |
| 3. | Dokumenty | 1. Certyfikat jakości dla każdego szczepu. 2. Certyfikat producenta materiału odniesienia na normę ISO 17034 |  |  |
| 4. | Oferowana kwota | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

Nazwa sprzętu: Autoklaw - sterylizator parowy – 1 sztuka

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | Sterylizator z pionową komorą sterylizacyjną Pojemność komory 60 litrów ±5% Wymiary komory Ø 413/460 mm ±10 mm Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI Sterylizator wyposażony w 4 skrętne kółka z blokadami Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316L wg AISI Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103 – 136 ℃ ±1℃ Program rozgrzewania, podtrzymywania temperatury wsadu- regulacja w zakresie 60 - 136 ℃ ±1℃ Funkcja aparatu Kocha Wbudowana ciśnieniowa wytwornica pary Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka) Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową Unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, Uszczelka rozprężana parą Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach w języku polskim W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych Programy sterylizacyjne - minimum 20 programów + 2 testowe (Bowie-Dick i test szczelności) Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika System szybkiego chłodzenia wsadu Komora wyposażona w port walidacyjny Wbudowana pompa próżniowa, Pojemnik sterylizacyjny z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej na ½ załadunku komory – 1 szt. Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na ¼ załadunku komory – 1 szt. Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/3 załadunku komory – 2 szt. Wbudowana drukarka Stacja odwróconej osmozy ze zbiornikiem ciśnieniowym Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max. 10 l wody wodociągowej zdatnej do picia |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 2. | Dostawa | Dostawa wraz z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem w siedzibie zamawiającego |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 6. | Przeszkolenie Personelu |  |  |  |
| 7. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca