SA.272.13.2022


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Doposażenie laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w sprzęt do zaawansowanej diagnostyki SARS-CoV-2
Część 1
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)

1/ Aparat do sekwencjonowania NGS z wyposażeniem – 1 szt.

- system do sekwencjonowania następnej generacji RNA i DNA (NGS)  poprzez syntezę SBS ( sequencing by synthesis)

- umożliwiający generowanie do co najmniej 15Gb w pojedynczej reakcji

- integrujący etapy amplifikacji, sekwencjonowania i analizy danych w jednym urządzeniu

- urządzenie nastołowe o kompaktowych wymiarach i masie poniżej 60kg

- wykorzystujący protokoły z możliwością analizy danych w chmurze

- źródło wzbudzania: diody świetlne

- zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników

- sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA

- dwa tryby pracy – tryb naukowy (RUO) oraz diagnostyczny (CE IVD)

- zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych

- cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń

- brak konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna w urządzeniu

- cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane

- długość odczytu w zakresie od 1 x 36 bp do 2 x 300 bp

- sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej

- wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15Gb w trybie sparowanych końców

- maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia: 

 /nie mniej niż 22 mln w trybie pojedynczych odczytów

 /nie mniej niż 44 mln w trybie sparowanych końców

- dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 75% 

- zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows: komputer sterujący o parametrach co najmniej  procesor Intel Core i7-7700 2,9 GHz, pamięć 16 GB pamięci RAM, twardy dysk 2x1 TB, system operacyjny Windows 10, klawiatura, mysz, UPS

- Generowanie wyników w postaci plików FASTQ

-wybrane aplikacje obsługiwane przez system: 

 /analiza paneli genowych 

 /resekwencjonowanie małych genomów - mikroorganizmy (DNA)

 /resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów, enrichmentu (DNA, cDNA) 

 /analiza interakcji DNA-białko (ChIP-seq) 

 /metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA) 

 /celowane profilowanie ekspresji genów 

 /sekwencjonowanie małych RNA 

 /sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców

- pełny cykl sekwencjonowania do 36 godz.

- przepustowość 1-96 próbek / 1 przebieg

Wyposażenie:

- wytrząsarka z planarnym ruchem orbitalnym, ze stała orbitą mieszania 2,0 mm ± 10%, z regulowanym zakresem od 200 do 3000 obr./min.,  w zestawie z adapterem podgrzewania mikropłytek o parametrach: podgrzewanie temperatury – od temperatury otoczenia do 99oC, nastawianie temperatury grzewczej co 1oC z dokładnością nie mniejszą niż 0,1oC, z rozkładem temperatury nie większym niż 0,5oC przy temp. 45oC, z mocowaniem płytek zgodnie ze standardowym formatem SBS

- statyw magnetyczny separator dla mikropłytek 96 kompatybilny zarówno z mikropłytkami U-dennymi jak i V-dennymi, oraz z większością płytek PCR (z kołnierzem / bez kołnierza) 

- adapter na stripy PCR do statywu magnetycznego

- statyw magnetyczny separator 12+12 - do rozdziału w probówkach 12 x 1,5 ml oraz 12 x 2 ml

- kulki magnetyczne co najmniej 75 ml 

- zestaw starterowy, kompletny, odczynników do przygotowania bibliotek i sekwencjonowania SARS-CoV-2 na co najmniej 1 x 96 próbek

- urządzenie ze znakiem CE IVD

- instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim

- zasilanie 230V/50Hz

- 24 miesiące dostępu do środowiska analizy danych i zarządzania wynikami z sekwencjonowania, pozwalający na przechowywanie wyników, archiwizację i udostępnianie surowych i przeanalizowanych danych 

Gwarancja i serwis

- instalacja aparatu wraz z wykonaniem reakcji testowej i kwalifikacją IQ/OQ 

- szkolenie 3 dniowe po zainstalowaniu systemu w siedzibie zamawiającego

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

- 12 miesięcy gwarancji dla systemu licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia

- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania

- przeglądy serwisowe w okresie gwarancji po każdym roku użytkowania, zawierający niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu

- urządzenia nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęty fabrycznie nowe

- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych

- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

Część 2
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)

1. Aparat do identyfikacji przeciwciał anty SARS-CoV-2z wyposażeniem – 1 szt.

- system zamknięty do wykonywania badań metodą ELISA 
- załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji)

- całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania

- identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania surowic i odczynników

- sposób rozcieńczania surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach

- obszar roboczy dla 1 płyty mikrotitracyjnej

- funkcja pamięci zużycia końcówek na stojaku

- funkcja pamięci zużycia płyt do rozcieńczeń

- zakres pomiaru co najmniej 400-700 nm

- czas odczytu poniżej 15 sek. / płytkę

- system posiadający filtry o długości fali co najmniej : 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm

- minimalna objętość pipetowania – 5 mikrolitrów

- moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek

- funkcja wykrywania poziomu cieczy

- funkcja wielokrotnego dozowania cieczy, pipetowania z  rozpoznaniem typu końcówki, mieszanie, 

- system zawierający co najmniej 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temp. pokojowej

- zakres temperatury pracy co najmniej 20-50oC

- możliwość użycia 3 buforów płuczących

- głowica płucząca 8-kanałowa

- zakres objętości płukania  200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną

- objętość  resztkowa buforu płuczącego: poniżej 2,5 mikrolitra na dnie o kształcie U, poniżej  4,0 mikrolitra na płaskim dnie

- alarm niskiego poziomu cieczy

- funkcja płukania z przepełnieniem

- różne szybkości pomp dostosowane do rodzaju czynności

- opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej

- analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres kontrolny np.  Levey Jennings

- system operacyjny wbudowany zapewniający prawidłowe działanie całego np. Windows Embedded Standard

- własny procesor, niezależny od systemu IT

- dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym

- monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach

- analizator wyposażony w przeźroczystą osłonę ochronną

- zasilanie 230V/50Hz

- wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem

- zestaw startowy odczynników IgG SARS-CoV-2 na 96 reakcji

- system ze znakiem CE IVD

- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja i serwis

- co najmniej 24 miesiące gwarancji licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania 

- kalibracja i przygotowanie urządzenia do pracy i przeprowadzenie pełnego przeglądu technicznego urządzenia w ramach ceny zakupu

- bezpłatny serwis na czas trwania umowy 

- szkolenie 1 dniowe po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu w siedzibie zamawiającego 

- przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zawierające niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu

- aparat nie starszy niż wyprodukowany w II połowie 2020r.

- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych

- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł
Część 3
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)

1.Aparat MALDI-TOF  COVID-19z wyposażeniem – 1 szt.

- automatyczny system przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystujący technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu MALDI-ToF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) 

- spektrometr przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE oraz IVD (zarówno dla systemu, oprogramowania, bazy danych i odczynników)  lub równoważne
- system przeznaczony do pracy z odczynnikami gotowymi  do użycia, posiadającymi certyfikaty CE oraz IVD, lub równoważne 
-  system przeznaczony do pracy płytkami do analiz jednorazowego użycia 

- system pozwalający na identyfikację co najmniej 1300 klinicznie istotnych mikroorganizmów w czasie krótszym niż 20 sekund (dla pojedynczej identyfikacji) 

- analiza na podstawie biblioteki widm składającej się z ponad 40 000 widm spektralnych 

- system umożliwiający podgląd wyników w czasie rzeczywistym 

- system z możliwością zlecenia płytki pilnej do tzw. priorytetyzacji badań przez tryb pilny

- system pozwalający na jednoczesne załadowanie do 16 płytek testowych w trybie Load&Go (bez przerywania cyklu pracy) co oznacza możliwość pracy ciągłej i analizy ponad 768 próbek w ciągłym cyklu 

- pełna identyfikowalność próbek dzięki automatycznemu skanowaniu kodów kreskowych

- aparat nastołowy o wadze do 150 kg i wymiarach (WxSxG) nie większych niż 130 x 75 x 75 cm 

- hałas pracy aparatu mniejszy lub równy  65 dB w odległości 1 metra 

- wydzielanie ciepła aparatu nie większe niż 3420 BTU/h, UPS 275 BTU/h 

- praca aparatu w warunkach: wilgotność względna powietrza 20- 85 %, temperatura powietrza 18° C do 30° C 

- komputer z dotykowym ekranem wbudowany w aparat 

- UPS

- skaner kodów kreskowych sprzężony z systemem

- laser neodymowy z fluorkiem itru

- laser o żywotności co najmniej 100 mld strzałów (czas życia co najmniej 10 lat) 

- brak konieczności czyszczenia źródła jonów 

- zwalidowane urządzenie do nakładania izolatów na płytkę typu pickme pen – szt. co najmniej 3

- odczynniki startowe kompletne do wykonania analizy dostarczone wraz z systemem, co najmniej:

  roztwór matrycy przeznaczony do identyfikacji bakterii – 1 szt. 

  roztwór matrycy przeznaczony do identyfikacji drożdżaków – 1 szt.

  końcówki jednorazowe do pena 1500 – 2000 sztuk

 - płytki do analizy z kodem kreskowym – opak. co najmniej 32 szt. płytek ( po co najmniej 48 pól analizy) 
- oprogramowanie do przygotowywania płytek do analizy

- oprogramowanie przetwarzania wyników

- oprogramowanie pośredniczące w integrowaniu wyników z procesem analitycznym

- możliwość podłączenia systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego

- zasilanie 230V/50Hz

- certyfikat CE IVD lub równoważny
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

Gwarancja i serwis

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

- w okresie gwarancji comiesięczne dostrajanie systemu, dostęp do technicznego wsparcia

- okres gwarancji na całe urządzenie minimum 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia 

- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania

- przeglądy serwisowe bezpłatne w okresie gwarancji zawierające niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu

- szkolenie 2 dniowe po zainstalowaniu systemu w siedzibie 

- urządzenie nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęt fabrycznie nowy

- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych

- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

Część 4
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)

1.Wirówka wysokoobrotowa z rotorami przystosowanymi do wirowania płytek 96 głęboko-dołkowych (DWP, deepwellplate) z wyposażeniem – 1 szt.

- siła wirowania rcf  co najmniej 22 000 x g ( co najmniej14 000 rpm)
- możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 10-14000 rpm ze skokiem 1 rpm, w zakresie 1 ‐ 22 000 x g ze skokiem 1 x g

- możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf i szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 95 programów użytkownika

- wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory z możliwością zaprogramowania dnia i godziny wg harmonogramu pracy

- możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
- funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „standby” po 8 godzinach bezczynności

- utrzymanie temperatury komory w trybie „stanby” do otwarcia pokrywy

- funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa 

- możliwość wirowania 4 x po 1000 ml / 20 x płytka MTP / 4 x płytka DWP

- możliwość stosowania rotorów uniwersalnych bez konieczności zmieniania koszy i samych rotorów

- w zestawie rotor stałokątowy o pojemności 30 x 1,5/2ml, autoklawowalny wraz z aerozoszczelną pokrywą; pokrywa z systemem szybkiego zamykania, prędkość max dla rotora stałokątowego nie mniejsza niż 20 984 x g (13 700 rpm)

- w zestawie rotor wychylny o pojemności max. 4 x 1000ml, z koszami i adapterami na probówki 5/15/50ml, adapterami na probówki 1,5/2,0ml (min. 184 szt. łącznie), maks. liczba probówek stożkowych na rotor: 68 × 15/5 mL oraz 36 × 50 mL, prędkość max. 4 347 x g (4500 rpm), kosze, pokrywki i adaptery z możliwością autoklawowania, w zestawie kosze wraz z adapterami pozwalające na wirowanie płytek głębokodołkowych typu DeepWell (4szt), mikropłytek/płytek do PCR (20szt)

- możliwość instalacji co najmniej 10 rotorów

- możliwość wirowania w załadunku mieszanym, kosze z adapterami na płytki i adapterami na probówki

- awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania 

- możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s – 99h z funkcją pracy ciągłej i funkcją szybkiego zwirowania

- możliwość regulacji temperatury co najmniej od -10 oC do +40 oC

- wysokość z otwartą pokrywą max. 85cm

- możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera

- pobór mocy maksymalnie 1700W

- automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki

- funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości

- poziom hałasu maksymalnie 55dB przy wirowaniu 4 x 1000 ml

- wyświetlacz 7’’ dotykowy, sterowanie za pomocą dotykowego interfejsu

- funkcja zabezpieczenia hasłem

- eksport danych w formacie PDF lub  CSV z użyciem portu USB lub oprogramowania producenta
- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)  maksymalnie: 75 x 70 x 40 cm 

- waga urządzenia nie większa niż 100 +/- 10 kg

- zasilanie 230V/50Hz

- urządzenie ze znakiem CE 

- wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja i serwis

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

- okres gwarancji: 36 miesięcy od instalacji licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia

- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania 

- przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zawierające niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu

- szkolenie bezpłatne 1 dniowe po zainstalowaniu urządzenia w siedzibie zamawiającego 

- urządzenia nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęty fabrycznie nowe

- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych
- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

2.Wortex przystosowany do pracy zpłytkami 96 głęboko-dołkowymi (DWP, deepwellplate) z wyposażeniem – 1 szt.

- częstotliwość mieszania w zakresie nie mniejszym niż: 300 – 3000 obr/min z załadunkiem całkowitym do 80g,  300 – 2000 obr/min z załadunkiem całkowitym powyżej 80g, 300-1000 obr/min z uchwytami na probówki 5/15ml, 25/50ml i DWP

- w zestawie z uchwytami pozwalającymi na mieszanie próbek: 96 x 0,2 ml, 24 x 1,5 ml/ 2,0 ml, 8 x 5ml/15 ml, 4 x 25ml/50ml, 1 x płytka PCR – typ semi skirted/unskirted, 1 x płytka MTP/ DWP

- mieszanie dotykowe z 2 sekundowym ruchem bezwładnościowym lub nieprzerwane do mieszania pojedynczych probówek

- kontrolowane ruchy mieszania w jednej płaszczyźnie zapobiegające brudzeniu się korków i przelewaniu

- programowalny czas pracy w zakresie nie mniejszym niż od 15 s do 99 godziny  oraz w trybie pracy ciągłej

- elektroniczny wyświetlacz nastawionych parametrów

- funkcja automatycznego rozpoznawania przeciążenia i dostosowania prędkości obrotów, dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

- minimalne przenoszenie wibracji na dłoń/ramię podczas worteksowania potwierdzone certyfikatem

- minimum 5 definiowanych przycisków bezpośredniego wyboru - częstotliwość i czas mieszania optymalnie dostrojone do płytek: MTP 384; PCR 384; MTP 96; PCR 96; probówek:1.5/2.0 ml

- maksymalna częstotliwość mieszania w trybie vortex min. 3500 obr/min.

- wysoka stabilność i równa praca potwierdzona certyfikatem (także przy maksymalnej częstotliwości mieszania)

- promień mieszania w trybie normalnym oraz w trybie vortex nie mniejszy niż 1,5 mm (skok mieszania 3 mm)

- poziom hałasu nie większy niż 50 dB przy 3000 obr/min

- moc nie mniejsza niż 40W

- waga nie większa niż 4,5 kg

- zasilanie 230V/50Hz

Wymiary nie większe niż: 18x24x14 cm

- certyfikat CE lub równoważny 
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja i serwis

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

- okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia
- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania

- szkolenie 1 dniowe po zainstalowaniu systemu w siedzibie zamawiającego 

- urządzenia nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęty fabrycznie nowe
- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych

- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

3.Zamrażarka głębokiego mrożenia minus 80 stopni Celcjusza z układem automatycznym wczytywania próbek – 1 szt.

- pojemność 750 litrów ± 10L

- zakres temperatury -50°C do  -86°C

- możliwość wyboru opcji drzwi lewo- lub prawostronnych

- drzwi zabezpieczane kodem PIN (możliwość awaryjnego otwarcia drzwi kluczem)

- możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia

- dotykowy panel sterowania z intuicyjnym interfejsem (działający również w założonych na dłoń rękawiczkach laboratoryjnych)

- możliwość personalizacji wyświetlacza, aby wyświetlać najważniejsze dane na ekranie

- wbudowana pamięć i system archiwizacji danych umożliwiający podgląd historii zamrażarki. Możliwość przeglądania poszczególnych danych na wykresie

- port USB umożliwiający zgrywanie danych z urządzenia

- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego

- port Ethernet umożliwiający podłączenie urządzenia do dodatkowych zewnętrznych systemów monitorujących i archiwizujących dane

- wyświetlanie temperatury, ustawień alarmu, temperatury otoczenia

- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania,

- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania 

- wewnętrzny czujnik temperatury umieszczony w centralnej części zamrażarki dla uzyskiwania wiarygodnych odczytów temperatury w komorze

- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora 

- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki

- szczelny, dwustopniowy kaskadowy system kompresora

-  system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki

- poziom hałasu nie większy niż 42 dB 

- wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki

- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi, 

- wyposażona w 3-5 półek

- z co najmniej 3 oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi

- urządzenie wyposażone w kompatybilne statywy szufladowe wykonane ze stali nierdzewnej, wypełniające całe wnętrze zamrażarki, pozwalające na bezpieczne przechowywanie próbek w pudełkach o wys. 53mm

 - możliwość umieszczenie 5-6 statywów na półce

- możliwość umieszczenia co najmniej 500 pudełek o wys. 53 mm w zamrażarce na probówki 1,5/2,0 ml

- półki ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniającymi szybkie i równomierne wyrównywanie temperatury

- drzwi wewnętrzne z magnetycznym systemem zamykania

- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 304 2B bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania

- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej

- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich

- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up

- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – 260 ± 20min

- maks. zużycie energii 10,0± 1,0 kWh/dzień

-  czynniki chłodnicze niezawierające HCFC i CFC 

- maks. wydzielanie ciepła 440 W

- wymiary zewnętrzne (WxSxG) – max. 200x115x98cm (szer. z uwzględnieniem rączki: 118cm)

- wymiary wewnętrzne (WxSxG) – minimalnie 140x 88x 63cm

- waga maksymalnie 340 kg

- zamrażarka wyposażona w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od   -50 °C do -70 °C przez 48 godz.

- kompaktowy przenośny skaner do odczytu od dołu probówek z kodami 2D w statywach SBS i pudełek do przechowywania wraz z oprogramowaniem
- eksport danych w formatach: Excell, text, JSON, XML, Image 

- podłączenie do PC na zasadzie Plug&Play

- jednoczesne skanowanie wszystkich próbek
- automatyczny transfer danych do bazy danych użytkownika

- urządzenie wyposażone w kamerę do szybkiego rejestrowania i dekodowania kodów 2D data matrix
- ochrona okna skanera przed zamrożonymi próbkami
- z funkcją korekcji błędów ECC 200 (Error Ccorrection Code) zapewniającą niezawodny odczyt, nawet w przypadku uszkodzenia 30 % kodu
- urządzenie współpracujące ze statywami w formacie ANSI/SBS (24, 48, 96, 384)
- w wyposażeniu 5 opak. 480 cryo-fiolek z gwintem zewnętrznym (10 statywów po 48 fiolek, każdy statyw pakowany oddzielnie) o poj. 1,5ml, o  czystości wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, endotoksyn) z kodem 2D i kodem liniowym
- z bezprzewodowym systemem czujników pozwalającym na zdalne monitorowanie i rejestrowanie temperatury  pracy zamrażarki do -80 °C
- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
- okres gwarancji dla zamrażarki co najmniej  60 miesięcy od instalacji, 60 miesięcy na kompresor licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia
- okres gwarancji dla skanera kodów: co najmniej  24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia
- bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń na miejsce użytkowania
- przeglądy serwisowe bezpłatne w okresie gwarancji zawierające niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu
- szkolenie 1 dniowe po zainstalowaniu systemu w siedzibie zamawiającego – w ramach ceny zakupu
- urządzenia nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęty fabrycznie nowe
- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych
- czas naprawy do 30 dni
- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł
- certyfikat CE lub równoważny 
- instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim
Część 5
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)
1.Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza BIOHAZARD klasy II z wyposażeniem – 2 szt.
-  komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, ochrona operatora, produktu i środowiska

- z przepływem laminarnym pionowym

- system cyrkulacji powietrza ok. 30% wyrzut / 70% recyrkulacja
- z systemem przeciwdziałającym rozszczelnieniu komory

- filtry absolutne HEPA (obszaru pracy i wylotowy) o średniej efektywności co najmniej 99,9997%

- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej

- blat roboczy o długości  w zakresie 115 - 125 cm , pełny, niedzielony, łatwy do demontażu

- głębokość robocza  65 cm ±10%,

- boki komory pełne

- okno suwane góra-dół ze szkła hartowanego, całkowicie zamykane, ustawione pod kątem do blatu roboczego

- z podłokietnikiem na przedramię na całej długości brzegu obszaru roboczego 

- dotykowy system sterowania komorą

- automatyczna kompensacja i regulacja prędkości przepływu powietrza w komorze pracy i barierze bezpieczeństwa

- cyfrowe wyświetlacze: prędkości powietrza w komorze pracy i prędkości powietrza w obszarze bariery powietrznej

- wbudowany miernik strug powietrza

- licznik godzin pracy komory i sumarycznego czasu pracy lampy UV

- wskaźnik prędkości przepływu powietrza wraz z systemem alarmowym

- czujnik prędkości umieszczony poza obszarem pracy

- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1000 lux

- alarm nieprawidłowej pozycji okna

- lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego

- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy

- co najmniej 2  gniazda elektryczne

- zasilanie 230V/50Hz

- zawór gazowy

- króciec na gaz / próżnię itp.
- z dedykowaną podstawą ze stali z powłoką odporną na środki chemiczne i promieniowanie UV

- gwarantowany czas życia filtrów nie krótszy niż 7 lat i 14000 godzin pracy
- certyfikat zgodności z  EN 12469 „Biotechnologia -- Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej” lub równoważny 
- wyrób medyczny klasy I (deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC) lub równoważny
- certyfikat CE lub równoważny 
- bezpłatna dostawa i instalacja urządzenia na miejsce użytkowania

- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja i serwis

- okres gwarancji na całe urządzenie minimum 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia 

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

- przeglądy serwisowe bezpłatne w okresie gwarancji zawierające niezbędne materiały do przeprowadzenia przeglądu
- szkolenie 1 dniowe po zainstalowaniu urzadzenia w siedzibie zamawiającego 

- urządzenie nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęt fabrycznie nowy
- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych
- czas naprawy do 30 dni
- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

Część 6
Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Diagnostyki Medycznej, ul. Wierzbowa 16, 35-395 Rzeszów (LDM_R)

1. Aparat do oceny czystości i stężenia izolowanych kwasów nukleinowych z wyposażeniem – 1 szt.
- aparat do oceny czystości oraz stężenia izolowanych kwasów nukleinowych w oparciu o pomiar fluorymetryczny kwasów nukleinowych opierający się  na zastosowaniu barwników fluorogennych wiążących się selektywnie z DNA, RNA lub białkiem

- umożliwiający pomiar jednoczesny w pojedynczej probówce

- do oznaczania ilościowego, wykrywania i monitorowania analitów oraz ich reakcji z objętości 1 µl do 20 µl próbki

- umożliwiający pomiar selektywny dla DNA, dsDNA, ssDNA i RNA
- umożliwiający uzyskiwanie wyników z czułością co najmniej 10 pg/ml w przypadku próbek bardzo rozcieńczonych

- umożliwiający uzyskiwanie odczytów przy dolnej granicy stężenia dsDNA na poziomie co najmniej 0,005 ng/ µl

- umożliwiający uzyskiwanie odczytów przy górnej granicy wykrywalności dsDNA na poziomie co najmniej 2000 ng/ µl

- pomiar ilościowy DNA, RNA, białka w czasie poniżej 3s na 1 próbkę

- umożliwiający szybkie wykrywanie zdegradowanego RNA za pomocą kompatybilnego testu

- oceną degradacji RNA na drodze enzymatycznej i termodynamicznej

- kompatybilny z aplikacjami sekwencjonowania RNA 

- ze wstępnie skonfigurowanymi protokołami

- obliczenia i ustawienia automatycznie wykonywane przez aparat

- możliwość zapisu danych dla 1000 próbek

- elastyczne opcje eksportowania wyników: Wi-Fi, dysk USB, bezpośrednie połączenie za pomocą kabla USB

- zintegrowany kalkulator używanych odczynników umożliwiający obliczenie ilości odczynników potrzebnych do przygotowania próbek i standardów

- certyfikat CE lub równoważny 
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja i serwis

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
- okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia

- bezpłatna dostawa i instalacja urządzenia na miejsce użytkowania

-  szkolenie 1 dniowe po zainstalowaniu systemu w siedzibie zamawiającego 

- urządzenie nie starsze niż wyprodukowane w II połowie 2020r., sprzęty fabrycznie nowe

- czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy – do 5 dni roboczych

- czas naprawy do 30 dni

- w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu wymiana na nowy moduł

2

