Znak sprawy OA.2601.182.2022                                         Rzeszów, dnia 03.11.2022  r.
Formularz oferty

na wykonanie  dostawy*, usługi*, roboty budowlanej* poniżej 130 000,00 zł
dotyczący:  dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych z kamerami
i oprogramowaniem.
I.* Zamawiający – 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46

tel./fax 17 853 34 38, 852 20 51

e-mail: wi_rzeszow@ijhars.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch mikroskopów stereoskopowych z kamerami
i oprogramowaniem. Oferty mogą składać podmioty które nie podlegają  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Oświadczenie załącznik nr 2 formularza oferty).
II.*Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania dla mikroskopów stereoskopowych:
Budowa: 

• modułowa: możliwość szybkiej wymiany statywów oraz akcesoriów jak: okulary, nasadki obiektywowe, zestawy do polaryzacji, oświetlacze

Typ optyki:

• Greenough z systemem optycznym zoom

• współczynnik zoom 6.7:1

• dystans roboczy 110 mm

Zakres powiększeń: 

• 7.5× do 50× (standard)

• przy pomocy dodatkowych akcesoriów możliwość uzyskania zakresu powiększeń 2.25x – 200x
Głowica: 

• binokularowa z trzecim tubusem do podłączenia kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego (tzw. trinokularowa)

• mechanizm zoom 0.75-5x z układem zapadkowym Click-Stop

• obiektyw 1.0x standard

Podział dróg optycznych: 

• 50 : 50 (okular / trzeci tubus)

Okulary: 

• szerokopolowe WF o powiększeniu 10×

• pole widzenia 23 mm

• w zestawie ergonomiczne muszle oczne

• niezależna korekcja dioptrii dla każdego okularu ± 5 D

• regulacja rozstawu źrenic 52-75mm

• kąt nachylenia tubusów okularowych 45°

Statyw: 

• szeroka podstawa 303×239 mm z pilastrem śr. 32mm
• uchwyt głowicy mikroskopu mechanizmem regulacji ostrości w zakresie 49mm, ze sprzęgłem pozwalającym na regulację siły oporu ruchu pokrętła.

Oświetlacz:

• oświetlacz pierścieniowy o dużej luminescencji z 7-stopniową regulacją intensywności oraz możliwością włączania /wyłączania poszczególnych stref oświetlenia (4 strefy). Temperatura barwowa 6500K

Akcesoria w zestawie: 

• płytka czarno- biała

• pokrowiec antystatyczny

• instrukcja obsługi

• adapter z faktorem 0.5x do podłączenia kamery cyfrowej

Akcesoria opcjonalne (możliwość doposażenia):

• adaptery do podłączenia kamery

• adapter do aparatu

• kamery mikroskopowe

• zestawy do polaryzacji

• uchwyty jubilerskie

• stoliki ruchu XY

• oświetlacze pierścieniowe

• obiektywy pomocnicze powiększające / pomniejszające

Kamera cyfrowa o minimalnej rozdzielczości efektywnej 6 MPix wyposażona w matrycę o podwyższonej czułości z uniwersalnym złączem USB 3.1.

Parametry minimalne kamer: 
Sensor: sCMOS

Rozdzielczość: 6 Mpx

Rozmiar sensora: 1/1.8”

Przekątna obszaru roboczego matrycy: 8.92 mm

Rozmiar obrazu na żywo: 3072x2048 pikseli

Rozmiar piksela: 2.4 x 2.4 μm

Max fps: 3072x2048 @30 fps, 1536x1024@50 fps

Czas ekspozycji: 16 μsec do 2 sek

Czułość: 425 mV(g) @1/30sek

Tryb skanowania: Progresywny

Typ migawki: Rolling Shutter

Sterowniki dostępne: Twain, SDK, Direct Show Driver

Obsługiwane systemy: Windows 7/8/10, MAC – OSX-10.9, Linux

Minimalne wymagania komputera: 2GHz dualcore – RAM min 2.0 GB Video memory min 512 MB

Sposób połączenia: C-mount

Program: Motic Images 3.0 PLUS for Windows, OSX oraz Linux, 

Funkcje programu: Przechwytywanie obrazu na żywo, zdjęcia poklatkowe, pojedyncze zdjęcia, balans bieli, balans tła, zestaw narzędzi korekcyjnych jak korekcja kontrastu, korekcja gamma, filtry inwersyjne, skala szarości, płaskorzeźba, cyfrowa sala liniowa i siatka oraz skala krzyżowa, pomiary na obrazie żywym lub zatrzymanym, automatyczna segmentacja i zliczanie obiektów.

Zasilanie: 5V z portu USB

Do każdej kamery należy dołączyć w pełni funkcjonalne oprogramowanie, płytkę do klaibracji oprogramowania z wzorcami (1500μm, 600μm, 150 μm, 70μm), kabel USB, pierścień
„C-ring”. Licencja do oprogramowania do bezpłatnego wykorzystania bez ograniczeń czasowych z zakupioną kamerą.
Oferta ma obejmować dostarczenie, uruchomienie i szkolenie pracowników. Zamówienie należy dostarczyć do WIJHARS Oddział Korczowa (przejście graniczne Korczowa).
Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania.
Dostarczenie 

Termin wykonania zamówienia:   12.12.2022 roku. 
a) Okres gwarancji: min. 24  miesięcy
b) Warunki płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po realizacji dostawy  
c) Oferta  winna być podpisana  przez upoważnioną  osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

d) W cenie oferty  winny  zostać ujęte  wszystkie koszty  związane  z realizacją zamówienia, w tym dostawa i montaż.
e) Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

· przy wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  następującymi kryteriami  Cena – 100 %  Do ceny będzie brana tylko - cena brutto (z VAT),

· ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która  jest najtańsza.

f) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
g) zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

III.* Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2022 r. w formie:

· pisemnej (osobiście, listownie) na adres: ................................................,

· faxem na numer: ......................................................................................,

· w wersji elektronicznej na e-mail: wi_rzeszow@ijhars.gov.pl
IV.** Nazwa i adres WYKONAWCY


Nazwa: ..............................................................................................................................


Adres: ...............................................................................................................................


NIP: ........................


Nr Rachunku Bankowego: .........................................................................

1. Proponowane urządzenie/usługa spełniające wymagania  określone  w punkcie II

nazwa      ………………………………….

producent  ………………………………….

model  urządzenia   …………………………     

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

Słownie brutto: ....................................................................................................................zł

3. Oświadczam, że cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę i zrealizuję zamówienie.

6.    Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
 Umowa – wzór.
2.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania składane na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  w postepowaniu.
.................................., dnia .......................


         …………………………………………
(pieczęć i podpis wykonawcy lub     osoby uprawnionej)

* wypełnia Zamawiający

** wypełnia Wykonawca

Wzór F-4/Pr-08  Wydanie 4 z dnia 20.11.2015, Strona 1/3
1
Wzór F-4/Pr-08  Wydanie 4 z dnia 20.11.2015 , Strona 2/3

