## STRONA 1
Zał. nr 1 do SWZ
| (pieczęć firmowa) | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do głoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (nazwa i adres Wykonawcy - ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, NIP, REGON )
......................................................................................................................................................................................................… imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................….........................…............................................ Telefon
…...............................................................................…..............................…............................................ E-mail
Wykonawca jest mikro /małym / średnim przedsiębiorcą *
przedstawia ofertę na: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” zobowiązuje się dostarczyć w/w przedmiot zamówienia dotyczący całości * lub zgodnie z możliwością złożenia ofert częściowych zobowiązuje się dostarczyć pakiet Nr 1*, pakiet Nr 2*, pakiet Nr 3*, pakiet Nr 4*, pakiet Nr 5*, pakiet Nr 6*, pakiet Nr 7*,pakiet Nr 8*, pakiet Nr 9*, pakiet Nr 10*,pakiet Nr 11*, pakiet Nr 12* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Pakiet nr 1 Komory do pracy sterylnej UVC Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :................................................................................................................... słownie: .............................................................................................................. w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) : …………………… - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 2 Spektrometr FT-IR z wyposażeniem do oznaczania zawartości krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) : …………………… - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 3 Autoklawy pionowe (Sterylizatory parowe) Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Autoklaw pionowy (Sterylizatory parowe) ................................................................... 2. Autoklaw pionowy (Sterylizator parowy) ……………………..........................................
Pakiet nr 4 Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) : …………………… - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 5 Piece muflowe ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury .................................................... 2. Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury .....................................................
Pakiet nr 6 Dygestoria i szafy ze stelażem do przechowywania chemikaliów, w tym kwasów Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Dygestorium – 1 szt. ....................................................................................... 2. Dygestorium – 2 szt. ......................................................................................... 3. Szafa ze stelażem do przechowywania chemikaliów, w tym kwasów – 2 szt. .............................................................................
Pakiet nr 7 Analizator drgań z przetwornikami i aspiratory indywidualne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Analizator drgań z przetwornikami – 1 szt............................................................. 2. Aspirator indywidualny – 5 szt. ..........................................................................
Pakiet nr 8 Suszarka o sterowanym zakresie temperatury, cieplarka laboratoryjna i cieplarki laboratoryjne / Szafy termostatyczne z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Suszarka o sterowanym zakresie temperatury – 1 szt. .............................................. 2. Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. ............................................................................... 3. Cieplarka laboratoryjna / Szafa termostatyczna z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza – 3 szt. ..................................
Pakiet nr 9 Kruszarka do materiałów budowlanych Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) : …………………… - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
Pakiet nr 10 Płyty grzewcze, myjka ultradźwiękowa, miernik chloru, waga analityczna, pirometr Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia : 1. Płyta grzewcza – 1 szt. ...................................................... 2. Płyta grzewcza – 1 szt. ....................................................... 3. Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. ........................................... 4. Miernik chloru – 1 szt. ....................................................... 5. Waga analityczna – 1 szt. .................................................. 6. Pirometr – 1 szt. ..................................................................
Pakiet nr 11 Analizator / Miernik poziomu dźwięku Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia :
Pakiet nr 12 Źródło PEM (generator pola elektromagnetycznego) Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Okres gwarancji ( w miesiącach) : …………………… - od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) .

## PAKIET 1
PAKIET 1 Komory do pracy sterylnej UVC
Komory do pracy sterylnej UVC – 2 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Komora zapewniająca ochronę przeciw kontaminacji
Komora nastołowa
Komora z lampą UV bezozonową o długiej żywotności (ok. 9 tys. godzin) do dezynfekcji powierzchni roboczej
Lampa UV-C, promiennik nie gorszy niż 30 W – 2 szt.
Zegar cyfrowy sterujący czasem naświetlania promieniami UV (zakres co najmniej 1 min. do 24 godz. krok co 1 min.)
Automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV gdy okno frontowe jest uniesione
Przepływowa lampa antybakteryjna UV zapewniająca dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy
Recylkulator UV (o skuteczności powyżej 99%/godz.) zawierający lampę, wentylator i filtry przeciwkurzowe
Oświetlenie powierzchni roboczej za pomocą lampy światła białego
Ściana tylna i powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej
Ściany boczne i front ze szkła odpornego na uszkodzenia
Grubość ścian bocznych min. 4 mm
Grubość osłony okna frontowego min. 5 mm
Przepuszczalność optyczna min. 95%
Wbudowane 3 gniazda elektryczne
Długość stołu roboczego min. 1200 mm
Wymiary zewnętrzne max. (D x W x G): 1250 mm x 600 mm x 600 mm
Gwarancja minimum 24 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru komory
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dostawa aparatu nie dłużej niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy,na miejsce jego użytkowania, instalacja

## PAKIET 2
PAKIET 2 Spektrometr FT-IR z wyposażeniem do oznaczania zawartości krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy
Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
spektrometr w zakresie podczerwieni FT – IR, z programem sterowania i zbierania danych
prasa hydrauliczna o sile nacisku co najmniej 100 kN
matryca odpowietrzalna do sporządzania pastylek o średnicy 13 mm
pompa membranowa
moździerz agatowy o średnicy minimum 100 mm
moździerz agatowy z tłuczkiem o średnicy moździerza ok. 50-70 mm
Parametry techniczne:
1. Zakres spektralny, co najmniej 7 800 – 350 cm-1
2. Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0,5 cm-1
3. Zakres dynamiczny przetwornika ADC - 24 bity
4. Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek
5. Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem
6. Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 35 000 : 1 ("peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm-1, detektor DLaTGS)
7. Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru
8. Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe
9. Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu
10. Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania
11. Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR
12. Beamsplitter Ge/KBr
13. Detektor DLaTGS
14. Laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1
15. Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB 2.0
16. Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne
17. System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej.
18. Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym
19. Kompaktowa konstrukcja: - masa spektrometru nie przekraczająca 10kg - wymiary podstawy nie przekraczające 35 x 30 cm
20. Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu o wymiarach nie przekraczających 12 x 6 x 4cm eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu
21. Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu
Wyposażenie do przygotowania pastylek KBr obejmujące minimum:
a) prasę hydrauliczną do pastylek KBr o nacisku maksymalnym co najmniej 15 ton, spełniająca następujące wymagania techniczne:
ramię pompujące umieszczone pionowo
przesuw ramienia w kierunku tył-przód
opuszczane osłony przestrzeni roboczej zabezpieczające operatora podczas pracy
koncentryczne znaczniki na płycie dolnej ułatwiające wycentrowanie pastylkarki
wymiary podstawy nie przekraczające 31 x 20 cm
wysokość nie większa niż 61 cm
masa nie przekraczająca 50 kg
maksymalny odstęp powierzchni prasujących co najmniej 15 cm
otwór w obudowie na doprowadzenie przewodu próżniowego do pastylkarki
b) pastylkarkę o następujących minimalnych parametrach technicznych:
średnica prasowanych pastylek 13 mm
wykonanie z hartowanej stali nierdzewnej
moduł matrycy składający się z: podstawy wyposażonej w gniazdo umożliwiającej podłączenie pompy próżniowej, bloku głównego, dwu kowadełek oraz tłoka z uszczelką
polerowane powierzchnie kowadełek z dokładną tolerancją płaskości, zapewniającą wysoką jakość prasowanych pastylek
c) moździerze agatowe z tłuczkami – 2 szt. o średnicy: 60-70 mm – 1 szt. oraz min. 100 mm – 1 szt.
d) proszek KBr – co najmniej 100 g
e) uchwyt magnetyczny do pastylek
f) pompa próżniowa wraz z wężem do podłączenia do pastylkarki o wydajności nie gorszej niż 6 l/min
Zestaw certyfikowanych wzorców (NIST):
respirabilny krystobalit z certyfikatem, minimum 2 g – Respirable crystobalit, SRM 1879a
respirabilny kwarc z certyfikatem, minimum 2 g – Respirable alpha quartz, SRM 1878b
Oprogramowanie: oprogramowanie zapewniający szybką i stabilną pracę spektrometru, o parametrach nie gorszych niż:
Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 7/8/10 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać:
logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu
funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału
funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów
możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych
podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office)
dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem
bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)
funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej
funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt
przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca
tworzenie własnych bibliotek użytkownika
biblioteka obejmująca co najmniej 840 widm
moduł spektralnej interpretacji widm
automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych
wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru)
automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu
aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu
wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów
archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu
Pozostałe wymagania:
• Sprzęt fabrycznie nowy nie wymagający dodatkowych inwestycji, gotowy do pracy
• Certyfikaty kwarcu, krystobalitu, wyniki badań kontroli jakości bromku potasu
• Gwarancja – co najmniej 12 miesięcy
• Wydłużona gwarancja na źródło – 2 lata, laser i interferometr – 10 lat
• Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 10 lat
• Montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzenia
• Przeszkolenie pracowników
• Instrukcja w języku polskim
• Termin dostawy – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 3
PAKIET 3 Autoklawy pionowe (Sterylizatory parowe)
1. Autoklaw pionowy (Sterylizator parowy) 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Przeznaczenie : Urządzenie niezbędne do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową
wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/947/600 mm ±5%
pojemność komory 80 litrów ±5%
wymiary komory Ø413/610 mm ±10mm
rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI
obudowa drzwi ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI, bez wystających elementów
sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami – 4 szt.
komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykona ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg AISI
temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136 °C ±1°C
program rozgrzewania, podtrzymywania temperatury wsadu – regulacja w zakresie 60-136 °C ±1°C
wbudowana ciśnieniowa wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej
wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka)
automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu
uszczelka rozprężana parą
automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu
sterowanie mikroprocesorowe
wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach
w pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych
programy sterylizacyjne – minimum 20 programów
system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej
możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika
wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji na papierze w rolkach (trwałe wydruki)
komora wyposażona w port walidacyjny
system szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą zimnej wody uzdatnionej wpuszczanej do płaszcza komory w obiegu zamkniętym – woda z płaszcza wykorzystywana po chłodzeniu do zasilania wytwornicy pary
filtr typu HEPA powietrza wylotowego
moc elektryczna min. 7 kW, w tym moc wytwornicy pary min. 6 kW
kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory – 1 szt.
kosz sterylizacyjny pełny wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory – 1 szt.
średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max. 4 l
stacja odwróconej osmozy ze zbiornikiem ciśnieniowym o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia
zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia.
gwarancja nie mniej niż 24 miesiące
serwis autoryzowany producenta – dołączyć aktualną autoryzację – czas reakcji na zgłoszoną usterkę do 24 godzin
instrukcja i dokumentacja dla potrzeb rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego w języku polskim
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Przeszkolenie personelu
Termin realizacji – do 90 dni od daty zawarcia umowy
2. Autoklaw pionowy (Sterylizator parowy) 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5
Przeznaczenie : Urządzenie niezbędne do skutecznej i szybkiej sterylizacji pożywek.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
sterylizator z pionową komorą sterylizacyjną
wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/947/600nm ±5%
pojemność komory 80 litrów ±5%
rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI
sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami – 4 szt.
komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316L wg AISI
temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136 °C ± 1°C
program rozgrzewania, podtrzymywania temperatury wsadu – regulacja w zakresie 60-136 °C ± 1°C
funkcja aparatu Kocha
wbudowana ciśnieniowa wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej
wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka)
automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów, pokręteł itp.
wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu)
uszczelka rozprężana parą
automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu
sterowanie mikroprocesorowe
wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach
w pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych
programy sterylizacyjne – minimum 20 programów + 2 testowe (Bowie-Dick i test szczelności)
system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej
możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika
system szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody uzdatnionej w płaszczu komory w obiegu zamkniętym, nie wymaga się stosowania wentylatora
komora wyposażona w port walidacyjny
możliwość sterylizacji płynów w szczelnie zamykanych opakowaniach
możliwość bezpiecznej i wydajnej sterylizacji płynów w pojemnikach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych
system zapobiegający kipieniu płynów poprzez funkcję podtrzymania ciśnienia w komorze w trakcie schładzania płynów
sprężarka cichobieżna (jeśli urządzenie wymaga podłączenia źródła sprężonego powietrza)
wbudowana pompa próżniowa, możliwość odpowietrzania w postaci próżni frakcjonowanej (zamiast odpowietrzania grawitacyjnego) oraz suszenie próżniowe
automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu
moc elektryczna min. 7 kW, w tym moc wytwornicy pary min. 6 kW
kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory – 1 szt.
kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory – 2 szt.
średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max. 4 l
wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji na papierze w rolkach (trwałe wydruki)
stacja odwróconej osmozy ze zbiornikiem ciśnieniowym o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia
zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max. 10 l wody wodociągowej zdatnej do picia
serwis autoryzowany producenta (dołączyć aktualną autoryzację) – reakcja na zgłoszenie usterki do 24 godzin
instrukcja i dokumentacja dla potrzeb rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego w języku polskim
dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
przeszkolenie personelu
gwarancja nie mniej niż 24 miesiące
termin realizacji – do 90 dni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 4
PAKIET 4 Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Przeznaczenie: Wirówka przeznaczona do wykonywania badań pozostałości pestycydów w żywności (badania akredytowane).
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wirówka z chłodzeniem do min. -10ºC
wirnik horyzontalny (RCF względna siła odśrodkowa – 4400 x g od tych wartości wzwyż)
minimum 4 miejsca na pojemniki, dopasowane do wirnika w ilościach odpowiednich do miejsc na pojemniki w rotorze: pojemniki min. 250 ml
wkładki redukcyjne min. 4x50 ml
wkładki redukcyjne min. 8x15 ml
wkładki redukcyjne min.18x6 ml
wkładki redukcyjne na butelkę płaskodenną (Ø 57 mm) 200 ml
Wymagania dodatkowe:
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Przeszkolenie użytkowników
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 12 tygodni od zawarcia umowy

## PAKIET 5
PAKIET 5 Piece muflowe ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury
1. Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Przeznaczenie pieca: Do realizowania badań dotyczących pozostałości po spopieleniu oraz składu próbek żywnościowych pod kątem zawartości metali szkodliwych dla zdrowia – metoda akredytowana.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Komora ceramiczna z pełnymi drzwiami otwieranymi w bok
Komora ceramiczna zapewniająca jednolity rozkład temperatury oraz dużą trwałość urządzenia
Konstrukcja mufy zabezpieczająca elementy grzejne przed wpływem uwalniających się podczas pracy gazów, powstającym pyłem, popiołem czy też odpryskującymi lub odłupującymi się fragmentami wsadu
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł – maksymalnie 450 x 600 x 670 (ale nie mniejsze niż 20% od podanych)
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł – maksymalnie 180 x 125 x 250 (ale nie mniejsze niż 20% od podanych)
Moc pieca [kW] – nie mniejsza niż 2,5
Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2.0 zgodne z DIN 12880
Regulator temperatury umożliwiający łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych
Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika
Ochrona przed przegrzaniem
Wielkości charakterystyczne:
Objętość komory – 7 dm3 ± 2 dm3
Temperatura maksymalna – co najmniej 900ºC
Regulacja temperatury co najmniej co 1,0ºC
Stabilność temperatury nie gorsza niż ± 3,0ºC
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 30 dni po podpisaniu umowy
2. Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie pieca: Do spopielania próbek środowiskowych w radiochemicznym oznaczaniu izotopu strontu 90 w glebie, wodzie, roślinach zielonych – metoda akredytowana
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
komora jednoczęściowa
elementy grzejne rozmieszczone równomiernie wokół komory (grzanie z 3 stron)
wymiary zewnętrzne SxGxW – maksymalnie 600 x 800 x 600 mm
wymiary wewnętrzne SxGxW – minimum 310 x 470 x 230 mm
drzwi otwierane do góry
instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
zabezpieczenie temperaturowe klasy 2.0 zgodne z DIN 12880
materiał komory: mufla
ochrona przed przegrzaniem
otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika
niskie zużycie energii
ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączenia (klasa ochrony 2)
zapis danych na USB
taca stalowa – 2 szt.
Wielkości charakterystyczne:
pojemność 35-45 litrów
maksymalna temperatura co najmniej: 1000 ºC
regulacja temperatury nie gorsza niż co 1,0 ºC
stabilność temperatury nie gorsza niż ± 5,0 ºC
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 6
Pakiet nr 6 Dygestoria i szafy ze stelażem do przechowywania chemikaliów, w tym kwasów
1. Dygestorium – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia w Przemyślu, ul. Mariacka 4
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wymiary gabarytowe: szerokość – 1500 mm ± 50 mm, głębokość – 800 mm ± 50 mm, wysokość – 2100 mm ± 50 mm
blat: lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem
instalacja wody
zlewik ceramiczny – odprowadzenie ścieków
zasilanie 230 V
oświetlenie komory roboczej
instalacja elektryczna: 2 gniazda hermetyczne, wyłącznik oświetlenia komory roboczej
szafka metalowa o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania stężonych kwasów i rozpuszczalników organicznych
okno podnoszone do góry, szyba w oknie hartowana, blokada okna na wysokości 50 cm ± 5 %
Wymagania dodatkowe:
okres gwarancji minimum 24 miesiące
instrukcja w języku polskim
dostawa nie dłużej niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy
montaż we wskazanym pomieszczeniu laboratorium
szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji
2. Dygestorium – 2 szt. Miejsce dostarczenia: 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania, lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Komunalnej, Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Dygestorium jest niezbędne do przygotowywania próbek środowiskowych w radiochemicznym oznaczaniu izotopu strontu 90 w glebie, wodzie, roślinach zielonych, metoda akredytowana (1 szt.) oraz do przygotowania próbek wody do badań chemicznych (1 szt.)
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wymiary (długość, szerokość, wysokość): 1186 mm x 920 mm x 1500 mm ± 5 %
blat: lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem
szczelina wentylacyjna: chemoodporna nie gorsza niż chomopolimer PP-H 10 mm
czujnik przepływu: nie gorszy niż Schneider IM50
sygnalizacja akustyczna i optyczna przepływu powietrza
blokada okna na wysokości 50 cm ± 5 %
zlewik ceramiczny 300 x 150 mm ± 5 % – 1 szt.
armatura laboratoryjna wody powlekana chemoodporną powłoką
oświetlenie komory
wyłącznik oświetlenia
gniazdo elektryczne 230 V/16 – 2 szt.
klapa bezpieczeństwa (obniżająca ciśnienie komory w przypadku wybuchu)
Wielkości charakterystyczne:
Korpus dygestorium wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o zagęszczonej strukturze nie mniejszej niż 18 mm
wewnętrzna wykładka komory: ceramika wielkoformatowa
przyłącze do wentylacji ɸ 160
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy
3. Szafa ze stelażem do przechowywania chemikaliów, w tym kwasów – 2 szt. Miejsce dostarczenia: 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Do przechowywania odczynników, w tym kwasów, wykorzystywanych do przygotowywania próbek środowiskowych w radiochemicznym oznaczaniu izotopu strontu 90 w glebie, wodzie, roślinach zielonych oraz przy badaniach chemicznych wody – metody akredytowane.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wymiary (długość, szerokość, wysokość): 1186 mm x 920 mm x 900 mm ±5%
szafa laminowana wyłożona chemoodpornym tworzywem
zawiasy chemoodporne
szafa wentylowana mechanicznie, podłączenie szafy do wentylacji
szafa zamykana na zamek
stelaż – konstrukcja stalowa piaskowana, malowana proszkowo farbą chemoodporną epoksydową
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 7
Pakiet nr 7 Analizator drgań z przetwornikami i aspiratory indywidualne
1. Analizator drgań z przetwornikami – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Pracy w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie sprzętu: Analizator/miernik jest przeznaczony do pomiaru drgań ogólnych i miejscowych oddziałujących na cały organizm oraz przez kończyny górne pracownika.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Wymagania podstawowe:
Sprzęt powinien spełniać wymagania normy ISO 8041 i pozwalać wykonywać pomiary zgodnie z normami PN-EN 14253:2008+A1:2011, PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11
Potwierdzenie zgodności z wymaganiami ISO 8041: certyfikat producenta i świadectwo wzorcowania urządzenia wystawione przez laboratorium wzorcujące
Sześciokanałowy pomiar drgań umożliwiający jednoczesny pomiar drgań ogólnych i miejscowych z niezależnym zestawem filtrów (2 wejścia x 3 kanały)
Dane techniczne urządzenia:
Zakres pomiarowy:
• pomiar drgań ogólnych z filtrami częstotliwości Wd i Wk w zakresie od 0,01 do 50 m/s2
• Pomiar drgań miejscowych z filtrem częstotliwości Wh w zakresie od 0,1 do min. 500 m/s2
• automatyczne przypisanie czułości i filtrów częstotliwości.
Filtry korekcyjne minimum: Wd, Wk, Wh oraz filtr dolnoprzepustowy do kalibracji
Wyraźny wyświetlacz, najlepiej kolorowy
Zapis historii czasowej i wyników ogólnych do pamięci miernika (karta micro SB min. 8GB)
Przetwornik drgań ogólnych w trzech osiach
Przetwornik drgań miejscowych w trzech osiach z mocowaniem bezpośrednio do urządzenia badanego
Uchwyt płaski i Uchwyt wygięty do mocowania przetwornika drgań miejscowych
Adapter do kalibracji przetwornika drgań miejscowych
Torba na miernik i akcesoria
Połączenie USB z komputerem PC
Oprogramowanie do archiwizowania i opracowania danych z pomiarów oraz konfiguracji miernika
Zasilanie: baterie typu AA lub przez interfejs USB
Czas pracy: >12 h (baterie alkaliczne)
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Dostawa i szkolenie z obsługi miernika i pomiaru drgań oraz obsługi oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.
Czas realizacji zamówienia 8 tygodni od podpisania umowy
2. Aspirator indywidualny – 5 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Przeznaczenie sprzętu: przeznaczony do poboru prób powietrza na rurki sorbentowe
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Zakres przepływu: 5-200 ml/min z kompensacją ±5%, możliwość regulacji przepływu z użyciem zewnętrznego regulatora w zakresie 1-350 ml/min
Cechy dodatkowe:
• wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
• wbudowany wskaźnik błędu przepływu
• wbudowany zegar czasu pracy aspiratora
• wbudowany akumulator
•wykonanie iskrobezpieczne (potwierdzone certyfikatem)
• czas pracy ciągłej min. 10 godzin
• czas ładowania max. 16 godzin
• instrukcja obsługi w języku polskim
• serwis gwarancyjny min. 12 miesięcy
• serwis pogwarancyjny
• futerał umożliwiający zainstalowanie aspiratora na pracowniku
• masa aspiratora max. 400g
Termin dostawy - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 8
Pakiet nr 8 Suszarka o sterowanym zakresie temperatury, cieplarka laboratoryjna i cieplarki laboratoryjne / Szafy termostatyczne z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza
1. Suszarka o sterowanym zakresie temperatury – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie suszarki: Suszarka jest niezbędna do suszenia próbek środowiskowych w radiochemicznym oznaczaniu izotopu strontu 90 w glebie, wodzie, roślinach zielonych – metoda akredytowana
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
komora z pełnymi drzwiami zewnętrznymi ze stali nierdzewnej
półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z prowadnicami wzmocnione
Wymiary zewnętrzne SxWxG – maksymalnie 700 x 900 x 800 mm
Wymiary wewnętrzne SxWxG – maksymalnie 500 x 600 x 500 mm
ilość półek – 2 szt.
instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
zabezpieczenie temperaturowe klasy 2.0 zgodne z DIN 12880
zamknięcie na klucz
sygnalizacja otwartych drzwi
otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika
oświetlenie wewnętrzne LED
mikroprocesorowy sterownik temperatury PID z graficznym wyświetlaczem LCD i podświetlaną klawiaturą dotykową, wyjście USB na rejestrowane temperatury
Wielkości charakterystyczne:
pojemność 110-130 l
zakres temperatury +5 powyżej temperatury otoczenia do co najmniej +300ºC
regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,5 ºC
stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,5 ºC
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia-30 dni od daty zawarcia umowy
2. Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
• Z naturalnym obiegiem powietrza
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5 °C do 100 °C
• Możliwość wstępnego nagrzewania komory
• Konwekcja naturalna
• Kontroler z wyświetlaczem LCD
• Procedura dezynfekcji przy 100 °C
• Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza
• Dwie pary drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne
• Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
• Co najmniej dwie chromowane półki druciane
• Pojemność użytkowa urządzenia nie mniejsza niż 112 litrów
• Port USB do rejestrowania danych
• Możliwość piętrowego ustawiania
• Przestrzenna zmienność temperatury przy 37°C nie wyższa niż 0,3°C
• Czas nagrzewania komory roboczej do temperatury 37°C nie dłuższy niż 55 min
• Czas powrotu do zadanych parametrów przy otwarciu drzwi na 30 s przy zadanej temperaturze 37°C nie dłuższy niż 15 min
• Zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym
• Wzorcowanie w temperaturze 36°C w pięciu punktach na dwóch półkach w siedzibie
• Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
• Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
• Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego, przeszkolenie personelu
• Termin dostawy nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy
• System rejestracji bezprzewodowej Q-Msystem (zestaw do bezprzewodowego monitorowania temperatury):
zasięg komunikacji moduły/baza minimum 200m
jednostka bazowa z pamięcią 85000 punktów pomiarowych – 1szt.
możliwość pracy on-line (monitoring) poprzez USB-PC lub off-line (rejestracja)
podstawowa praca na dostarczonych zasilaczach, awaryjne akumulatorowe zasilanie bazy i modułów
możliwość programowania interwału rejestracji 1s-24h
dźwiękowy i optyczny alarm sygnalizujący przekroczenie wartości zadanej
wszystkie moduły z wyświetlaczami LCD z sygnalizacją m.in. pomiaru, zasięgu, stanu baterii i innymi komunikatami systemu
możliwość rozbudowy systemu o następne moduły i sondy do pomiaru także temperatury, wilgotności, ciśnienia; alarmy z powiadamianiem poprzez SMS
moduł temperatura 2-kanałowy z 2 sondami pracującymi w zakresie co najmniej od -20°C do +60°C – 3szt.
moduł temperatura i wilgotność 2-kanałowy z sondami mierzącymi temperaturę w zakresie co najmniej od -20°C do +60°C i wilgotność – 1szt.
standardowa rozdzielczość pomiarów nie gorsza niż 0,1°C
Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające:
prezentację bieżących temperatur, sygnalizację alarmów, archiwizację wszystkich pomiarów
automatyczne tworzenie raportów w postaci tabeli, wykresu danych konkretnego urządzenia
możliwość nakładania wykresów z różnych kanałów do tworzenia wykresów rozkładu temperatur wewnątrz urządzeń
obliczania statystyczne: min, max, średnia, odchylenie standardowe
dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zestawu
3-punktowe wzorcowanie w laboratorium akredytowanym każdej z sond
3. Cieplarka laboratoryjna / Szafa termostatyczna z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza – 3 szt. Miejsce dostarczenia: 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Komunalnej w Przemyślu, ul. Mariacka 4 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Komunalnej w Sanoku, ul. Jezierskiego 39 1 szt. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Komunalnej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
• zakres temperatury co najmniej: -5°C do 100°C
• pojemność komory co najmniej 115 l
• technologia komory wstępnego grzania
• układ chłodniczy
• chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy
• regulowana prędkość obrotowa wentylatora
• kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
• drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
• 2 półki druciane ze stali nierdzewnej
• możliwość piętrowego ustawiania (urządzenia)
• niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym i akustycznym
• interfejs do podłączenia z komputerem: Ethernet
• przestrzenna zmienność temperatury przy 37°C nie wyższa niż 0,2°C
• fluktuacja temperatury przy 37°C nie wyższa niż 0,1°C
• czas nagrzewania do 37°C nie dłuższy niż 5 minut
• czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy temperaturze 37°C nie dłuższy niż 1 minuta
• wzorcowanie urządzenia na każdej z półek w pięciu punktach w jednej temperaturze wskazanej przez Zamawiającego, wykonane przez akredytowane laboratorium
• szerokość urządzenia nie większa niż 835 mm (bez przyłączy)
• Instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim
• Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
• Termin dostawy nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy

## PAKIET 9
Pakiet nr 9 Kruszarka do materiałów budowlanych
Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5
Przeznaczenie: Kruszarka szczękowa do rozdrabniania próbek twardych materiałów w oznaczaniu izotopów promieniotwórczych w materiałach skalnych, minerałach i surowcach budowlanych – metoda akredytowana.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Urządzenie zintegrowane z własną konstrukcja wsporczą
Wymiary zewnętrzne: podstawa x wysokość – maksymalnie 700 x 1000 x 1400 mm
Wydajność min. 20 kg/godz.
Zasilanie: prąd trójfazowy 380 V
Moc nie mniej niż 3.0 kV
Wymiary gardzieli wlotowej: 100x100 mm ±5%
Regulacja szczeliny roboczej co najmniej od 1 do 20 mm
Maksymalne uziarnienie nadawy – 90 mm
Wymagania dodatkowe:
Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 10
Pakiet nr 10 Płyty grzewcze, myjka ultradźwiękowa, miernik chloru, waga analityczna, pirometr
1. Płyta grzewcza – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Do przygotowywania próbek środowiskowych w radiochemicznym oznaczaniu izotopu strontu 90 w glebie, wodzie, roślinach zielonych – metoda akredytowana.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wymiary płyty 40 x 60 cm ± 5%
moc nie gorsza niż 3000 W
temperatura max. co najmniej – 350oC
timer
wyświetlacz czasu i temperatury
Wymagania dodatkowe:
Instrukcja w języku polskim
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy
2. Płyta grzewcza – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Pracownia Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia w Przemyślu, ul. Mariacka 4
Przeznaczenie: Do przygotowywania próbek żywności do oznaczania metali – metoda akredytowana.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
wymiary płyty: 250-300 x 250-300
moc nie gorsza niż – 3000 W
temperatura max. w zakresie – 350-380oC
timer
wyświetlacz czasu i temperatury
Wymagania dodatkowe:
Instrukcja w języku polskim
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Dostawa do siedziby Zamawiającego
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.
3. Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Myjka jest niezbędne podczas izolacji minerałów krzemionkowych zawartych w żywności napromienianej – metoda akredytowana.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz ±5%
Zbiornik z materiału: stal nierdzewna
Pojemność 30 L ± 5 %
Wyświetlacz LED
Czas co najmniej 1-30 minut, regulacja za pomocą przycisków
Regulacja temperatury, regulacja za pomocą przycisków
Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz
Moc ultradźwięków nie gorsza niż 600 W
Moc grzałki nie gorsza niż 500 W
Rozmiar 530*325*325 mm (dł. x szer. x wys.) ± 5 %
Rozmiar pojemnika 500*300*200 mm (dł. x szer. x wys.) ± 5 %
W zestawie:
Myjka ultradźwiękowa
Koszyk
Kabel zasilający
Wymagania dodatkowe:
Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja minimum 24 miesiące
Dostawa do siedziby Zamawiającego
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy
4. Miernik chloru – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Pracy Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Miernik chloru nie gorszy niż DP-35 Cl2
zakres co najmniej 0-5 ppm
rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 ppm
dokładność nie gorsza niż +/- 0,1 ppm
Ładowarka i etui do miernika
Okres gwarancji minimum – 12 miesięcy
Termin dostawy – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
5. Waga analityczna – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
Przeznaczenie: Waga wykorzystywana w rutynowej pracy laboratorium – badania fizykochemiczne.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
obciążenie w zakresie co najmniej od 10 mg do 220 g
dokładność odczytu nie gorsza niż – 0,1 mg
zakres tary do maksymalnego obciążenia
powtarzalność – ≤ 0,1 mg
liniowość nie gorsza niż ± 0,3 mg
wymiar szalki minimum – ϕ 85 mm
kalibracja – wewnętrzna (automatyczna)
wyświetlacz LCD
Wymagania dodatkowe:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
Dostawa i ustawienie w miejscu użytkowania
Czas realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
6. Pirometr – 1 szt. Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia Pracownia w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Zakres pomiarowy: co najmniej od -32 do +540oC
Rozdzielczość temperatury nie gorsza niż 0,1°C
Dokładność nie gorsza niż ±1%
Pojedynczy celownik laserowy
Oprogramowanie + przewód USB do transmisji danych
Świadectwo wzorcowania pirometru przeprowadzone przez laboratorium akredytowane w 4 punktach temperatury -4oC; 0oC; +4oC; +200oC
Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące
Możliwość świadczenia usług serwisowych
Instrukcja obsługi w języku polskim
Termin dostawy – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 11
Pakiet nr 11 Analizator / Miernik poziomu dźwięku
Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Pracy Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
Analizator/miernik poziomu dźwięku: Klasa 1 – zgodny z wymaganiami EN 61672
Możliwość jednoczesnego pomiaru przy użyciu dwóch charakterystyk A i C
Możliwość pomiaru z użyciem stałych czasowych min. FAST, SLOW
Zakres pomiarowy (zgodny z wymaganiami EN 61672) minimum od 25 do 135 dBA
Mikrofon pojemnościowy, polaryzowany z minimalną czułością 35 mV/Pa
Poziom szumów własnych poniżej 20 dBA
Osłona przeciwpowietrzna mikrofonu o śr. min. 60mm (zgodnie z PN-EN ISO 9612:2011)
Zasilanie wewnętrzne
Walizka do transportu miernika
Oprogramowanie, Kabel USB
Miernik powinien posiadać aktualne Zatwierdzenie typu zgodnie z Prawem o miarach oraz rozp. MG z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (tj.Dz.U. 2014, poz.1066) + świadectwo wzorcowania w całym zakresie
Instrukcja w języku polskim
Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
Termin dostawy – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 12`
Pakiet nr 12 Źródło PEM (generator pola elektromagnetycznego)
Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Urządzenie do generowania pas częstotliwości telefonii komórkowej 5G LTE oraz pasm telefonii komórkowej 2G, 3G oraz 4G LTE.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
minimum 8 anten
możliwość włączania i wyłączania każdej anteny oddzielnie
stabilna praca przez co najmniej 24 godziny/dobę
moc nadawcza urządzenia nie mniej niż 45 W
częstotliwości anten w zakresie co najmniej 600 – 2500 MHz
Wymagania dodatkowe:
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dostawa do siedziby Zamawiającego
Przeszkolenie pracowników
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Okres gwarancji minimum 12 miesiący
Czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy

## PAKIET 12 (hidden)
Pakiet nr 12 Źródło PEM (generator pola elektromagnetycznego)
Źródło PEM (generator pola elektromagnetycznego) Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Pomiarów Promieniowania w lokalizacja w Sanoku, ul. Jezierskiego 39
Przeznaczenie: Urządzenie do generowania pas częstotliwości telefonii komórkowej 5G LTE oraz pasm telefonii komórkowej 2G, 3G oraz 4G LTE.
Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (w tym nazwa urządzenia i producent)
Parametry urządzenia:
minimum 8 anten
możliwość włączania i wyłączania każdej anteny oddzielnie
stabilna praca przez co najmniej 24 godziny/dobę
moc nadawcza urządzenia nie mniej niż 45 W
częstotliwości anten w zakresie co najmniej 600 – 2500 MHz
Wymagania dodatkowe:
Certyfikat producenta
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dostawa do siedziby Zamawiającego
Przeszkolenie pracowników
Telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie ogólnego użytkowania
Okres gwarancji minimum 12 miesiące
Czas realizacji zamówienia do 30 dni po podpisaniu umowy

## OSTATNIA STRONA
Wycenę w przygotowywanym Formularzu Ofertowym należy przygotować w odniesieniu do Pakietów, na które składa się ofertę - tym samym pozostałe Pakiety mogą zostać usunięte.
Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia oraz że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
2. Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa w SWZ.
Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam/y, że wybór naszej oferty: [ ] nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
[ ] będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………….….…………....................................................................................................... wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku ……………………………………. zł Stawka podatku od towarów i usług, która zgodne z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………% * Zaznaczyć właściwe (jedno) pole znakiem X, ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług,. Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Zawarte w specyfikacji projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
7. Oferta: [ ] nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [ ] zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaznaczyć właściwe pole znakiem X (brak zaznaczenia będzie oznaczał, że Wykonawca nie dołącza do oferty informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.)
Uzasadnienie: (należy wskazać zakres informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku zaznaczenia drugiego pola): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.
8. Oświadczamy, że upoważnienie osób reprezentujących Wykonawcę w niniejszym postępowaniu (podpisujących ofertę, oświadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (np. KRS lub CEDIG) bądź z załączonego do niniejszego formularza oferty pełnomocnictwa udzielonego przez osoby odpowiednio upoważnione.
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę, oświadczenia: ……………………………………………………………. (imię i nazwisko Wykonawcy) ……………………………………………………………. (podstawa upoważnienia do reprezentowania)
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: …………………………………………………………………………………………………...
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... Tel: ……………………………………………. E-mail: ………………………………………
11. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** **W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. ………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________ (dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)